附件一：江西中医药大学附属医院眼前节测量评估系统及配套设备询价参数
	序号
	参数要求
	所投产品实际参数
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK2]品目一
	眼前节测量评估系统
	
	
	

	（一）
	技术参数
	
	
	

	1
	三维眼位监控，体现X、Y、Z轴及眼动监控参数
	
	
	

	2
	基于角膜光学特性优选人工晶状体，针对非球面、散光、多焦点晶体提供不同术前规划方案
	
	
	

	3
	角膜屈光力四维分析，提供全角膜屈光力TCRP、净屈光力TNP、模拟屈光力SimK
	
	
	

	4
	角膜光密度软件
	
	
	

	5
	PNS晶体核密度分级，客观量化白内障严重程度
	
	
	

	6
	设备注册证产品名称需带有“眼前节”描述
	
	
	

	7
	提供1~8mm范围角膜屈光力，计算模式可选区域和环，计算圆心可选瞳孔中心和角膜顶点
	
	
	

	8
	具备圆锥角膜筛查功能
	
	
	

	9
	具备1本及以上圆锥角膜诊断参考教材
	
	
	

	10
	具备圆锥角膜分级功能
	
	
	

	11
	具备全角膜波前像差分析
	
	
	

	12
	具备前后角膜地形图数据
	
	
	

	13
	测量数据点达≥100000个
	
	
	

	14
	具有可调节固视标，引导屈光不正患者
	
	
	

	15
	自动化采集，扫描速度≥100帧/2秒
	
	
	

	16
	[bookmark: _GoBack]三维眼位监控，体现X、Y、Z轴及眼动监控参数
	
	
	

	17
	江西省内用户≥2家
	
	
	

	18
	具备角膜屈光力四维分析
	
	
	

	19
	具有角膜前、后表面高度图
	
	
	

	20
	具备眼前节断层图像，可观察眼前节形态
	
	
	

	21
	具备基于角膜厚度的眼压校正功能
	
	
	

	22
	非接触式：≥470nm裂隙光源探测
	
	
	

	品目二
	视觉电生理仪
	
	
	

	（一）
	技术参数
	
	
	

	1
	生物电放大器通道数：2通道
	
	
	

	2
	生物电信号放大器共模抑制比：≥110dB
	
	
	

	3
	 生物电信号放大器短路噪声：＜4.0μVp-p
	
	
	

	4
	生物电信号放大器增益范围：10～1000000倍
	
	
	

	5
	闪光刺激器结构：全视野Ganzfeld彩色闪光刺激器
	
	
	

	6
	闪光刺激器刺激光源：LED光源，包括但不限于白光、红光、绿光、蓝光、黄光等五种独立光源
	
	
	

	7
	闪光刺激器标准闪光强度：3.0cd·s/㎡
	
	
	

	8
	闪光刺激EOG固视及刺激光源：≥5个，亮度可调
	
	
	

	9
	闪光刺激器腮拖：具备可调节腮拖
	
	
	

	10
	图形刺激器亮度：≥200 cd/㎡
	
	
	

	11
	图形刺激器对比度：＞96%  
	
	
	

	12
	图形刺激模式及范围：包括但不限于棋盘格/横条/竖条/矩形/图形翻转及给撤刺激等,标准全视野、1/2视野、1/4视野等任意可调
	
	
	

	13
	多焦图形刺激模式：多焦ERG六边形、多焦VEP靶形刺激图形
	
	
	

	14
	多焦刺激点（模式）：≥5种，至少含19、37、61、103、241点模式可选
	
	
	

	15
	图形刺激儿童固视视标：≥6种
	
	
	

	16
	计算机工作站系统：具备
	
	
	

	17
	系统监视窗：红外摄像监视及标准阻抗显示，可进行眼位监控。
	
	
	

	18
	波形分析：自动检查、自动标记、自动分析，提供实时波形数据分析。
	
	
	

	19
	多焦信号分析处理：支持伪迹剔除分析及处理。
	
	
	

	20
	VEP检查功能：PVEP（图形视觉诱发电位）、FVEP（闪光视觉诱发电位）、SWEEP VEP（扫描视觉诱发电位）
	
	
	

	21
	ERG检查功能：PERG（图形视网膜电图）、FERG（闪光视网膜电图，国际标准六项）、On/Off ERG（给/撤视网膜电流图）、PhNR ERG（明视负波反应）
	
	
	

	22
	EOG（眼电图）检查功能：具备
	
	
	

	23
	多焦视觉电生理检查程序：≥4种
	
	
	

	24
	注册证适用范围：用于成人、儿童及婴幼儿视通路、视神经、视网膜疾病的检测和进行视觉诱发电位、视网膜电流图、眼电图、多焦视网膜电流图、多焦视觉诱发电位等眼科视觉电生理检查
	
	
	

	品目三
	YAG眼科激光治疗仪
	
	
	

	（一）
	技术参数
	
	
	

	1
	设备应用范围：本产品在医疗机构中使用，用于眼科的后囊膜切开术以及周边虹膜切开术。
	
	
	

	2
	激光类型：Q开关Nd:YAG半导体激光，激光波长1064nm 
	
	
	

	3
	激光分布：超高斯能量分布
	
	
	

	4
	瞄准方式：≥2点瞄准光
	
	
	

	5
	爆破能量：空气中≤5.0mJ
	
	
	

	6
	能量等级：1-10 mJ，连续可调
	
	
	

	7
	爆破模式：单脉冲、双脉冲或三脉冲
	
	
	

	8
	光斑大小：≤11微米, 入射角≤16°
	
	
	

	9
	离焦范围：0 到100 µm 前后偏移
	
	
	

	10
	裂隙灯：≥五档变倍，5×，8×，12.5×，20×，32×；
	
	
	

	11
	采用下光源裂隙灯设计，保证更大操作空间
	
	
	

	12
	目镜：±8.00D的屈光补偿；
	
	
	

	13
	裂隙灯裂隙宽度：0～14mm连续可调；裂隙长度：0.2/1/3/5/9/14mm可调
	
	
	

	14
	操作显示屏：高清彩色触摸屏
	
	
	

	 二、
	提供参询机型详细配置清单
	
	
	

	 三、
	提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。
	
	
	

	 四、
	整机原厂质保≥五年
	
	
	



