- 附件一：江西中医药大学附属医院中医经络检测仪市场调研参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中医经络检测仪 |  |  |  |
| 1 | 检测电压：DC7.8V±0.2V（RMS）。 |  |  |  |
| 2 | 检测仪检测值：0~192.75单位。 |  |  |  |
| 3 | 检测电流：检测电流应≤0.5mA（RMS） |  |  |  |
| 4 | 检测精度：≤80±2单位。 |  |  |  |
| 5 | 稳定性：78~82单位以内。 |  |  |  |
| 6 | 重复性：检测值重复平均相对偏差不大于±1%。 |  |  |  |
| 7 | 阻抗检测的准确性：设备测量的阻抗范围为100Ω~100kΩ，显示值与实际值的误差应≤10%。 |  |  |  |
| 8 | 接触器的有效面积≥300mm² |  |  |  |
| 9 | 检测方式：双模式，可采用笔型和掌型两种采集方式。出具报告无需连接外网。 |  |  |  |
| 10 | 经络穴位检测过程具有智能跳过模式，如遇某个穴位数据采集异常，自动跳过该穴位，待其余穴位采集完毕，再重新对异常穴位进行数据采集。 |  |  |  |
| 11 | 掌型采集器至少具备4个圆形采集环和24个经络穴位采集条 |  |  |  |
| 12 | 设备具备可升降操作平台，由台车一体化组成，配置万向轮。 |  |  |  |
| 13 | 操作台显示屏≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080 |  |  |  |
| 14 | 具备中医健康问诊选择功能，至少包含不低于32种头面部健康选择，18种身体情况选择，12种胸腹情况选择，27种大小便情况选择，11种饮食偏好以及每日饮水情况等选择。 |  |  |  |
| 15 | 支持查看报告列表，可根据时间、姓名、手机号等查询患者报告。 |  |  |  |
| 16 | 检测报告至少需包含手部/足部经络数据图、经络平衡值和经络健康值打分、异常经络与其他经络关联影响分析。 |  |  |  |
| 17 | 便携功能，需要另外配置一套体积小、重量轻、方便携带的经络检测便携套装。 |  |  |  |
| 18 | 支持身份证读卡器录入数据 |  |  |  |
| 19 | 具有二维码电子报告分享功能 |  |  |  |
| 20 | 中医经络检测仪配置 |  |  |  |
|  | a) 中医经络检测仪主机1套 |  |  |  |
|  | b) 可移动升降推车1台 |  |  |  |
|  | c) 经络检测笔1只 |  |  |  |
|  | d) 经络采集球型接触器1只 |  |  |  |
|  | e) 掌型接触器 1套 |  |  |  |
|  | f) 身份证读卡器 1台 |  |  |  |
|  | g) 电源适配器（含网电源线）1个 |  |  |  |
|  | h) 便携式经络检测套装1套 |  |  |  |
|  | i) 自动正反打印激光打印机 1台 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |