- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 微量注射泵双泵 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | - 产品使用期限≥10年。 |  |  |
| - 2 | - 双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关。 |  |  |
| - 3 | - 注射精度≤±2%。 |  |  |
| - 4 | - 速率范围：0.01～2200ml/h，最小步进≤0.01ml/h。 |  |  |
| - 5 | - 预置输液总量范围：0.01～9999.99ml。 |  |  |
| - 6 | - 快进流速范围：0.01～2200ml/h，具有自动和手动快进可选。 |  |  |
| - 7 | - 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。 |  |  |
| - 8 | - 支持注射器规格：2ml、5ml、10ml、20ml、50/60ml。 |  |  |
| - 9 | - 可自动识别≥12种不同品牌注射器（可兼容校准其他品牌）。 |  |  |
| - 10 | - 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推。 |  |  |
| - 11 | - 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称。 |  |  |
| - 12 | - 注射模式≥7种，包括：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式。 |  |  |
| - 13 | - 彩色显示屏≥3.5英寸，电容触摸屏技术。 |  |  |
| - 14 | - 全中文软件操作界面。 |  |  |
| - 15 | - 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。 |  |  |
| - 16 | - 支持药物库，可储存≥3000种药物信息。 |  |  |
| - 17 | - 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色。 |  |  |
| - 18 | - 报警时可通过示意图片直观提示报警信息。 |  |  |
| - 19 | - 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。 |  |  |
| - 20 | - 压力报警阈值≥15档可调。 |  |  |
| - 21 | - 压力报警阈值最低可设置50mmHg。 |  |  |
| - 22 | - 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。 |  |  |
| - 23 | - 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，自动重新启动输液。 |  |  |
| - 24 | - 信息可存储≥3000条的历史记录。 |  |  |
| - 25 | - 流速在5ml/h的状态下，电池工作时间≥6.5小时。 |  |  |
| - 26 | - 防异物及进液等级IP44。 |  |  |
| - 27 | - 配置要求：除标准配置外，每台双泵增配带滑轮可移动注射泵输液固定架。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |