- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 吸引器（电动吸痰器） | 响应 | 偏离 |
| - 1 | - 院内院外适用范围为患者吸脓血，痰等粘稠液体用。 |  |  |
| - 2 | - 技术参数： |  |  |
| - 2.1 | - 主机重量：≤5kg (含电池)。 |  |  |
| - 2.2 | - 输入电源：内部：DC12V，5A；外部：100-240V，50/60Hz。 |  |  |
| - 2.3 | - 抽气速率：≥20L/min。 |  |  |
| - 2.4 | - 极限负压值：≥80kPa。 |  |  |
| - 2.5 | - 负压精度：±5kPa。 |  |  |
| - 2.6 | - 负压指示器：表盘指针显示压力。 |  |  |
| - 2.7 | - 过滤器：具有滞留颗粒物的装置。 |  |  |
| - 2.8 | - 收集罐：≥1L。 |  |  |
| - 2.9 | - 最高噪音值：≤70dB。 |  |  |
| - 2.10 | - 内置锂电池：14.8V,≥2600mAh。 |  |  |
| - 2.11 | - 标配车载挂架，可方便用于固定主机、并可单手操作。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |