- 附件一：江西中医药大学附属医院低温等离子多功能手术系统市场调研参数要求

| 一 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机与刀头（电极）同一个品牌，配备专机专用一次性使用等离子刀头。 |  |  |  |
| 2 | 设备必须可配合可过支气管镜活检孔道等离子刀头使用，且有专用可过支气管镜活检孔道等离子刀头。 |  |  |  |
| 3 | 工作输出功率：消融功率≤100W；切割功率≤260W。 |  |  |  |
| 4 | 主机界面采用一体化全触屏式智能操作，≥7.0英寸LCD液晶显示屏，档位：消融、止血3～6档可调； 汽化、切割3～8档可调。 |  |  |  |
| 5 | 工作温度：消融、止血温度40～70℃；汽化、切割温度60～70℃。 |  |  |  |
| 6 | 主机具有自动监测功能和档位智能化深度控制系统。 |  |  |  |
| 7 | 主机工作时可在界面精准显示临床所需工作能量大小；主机具备2种工作频率：汽化切割输出频率≥100KHz；凝血消融输出频率≥450KHz。 |  |  |  |
| 8 | 自动识别血液、黏膜、肌肉组织；无碳化、无火花、无粘连；低温、准确、微创、不穿孔等特点。 |  |  |  |
| 9 | 对内窥镜影像无电磁辐射干扰，对CCD光学镜头没有热损伤。 |  |  |  |
| 10 | 智能档位深度控制，准确控制治疗和切口深度，切割时主机根据组织血管丰富程度自动调整输出波形和漏电流控制住切口深度≤0.5mm，凝血深度始终保持≤1mm。 |  |  |  |
| 二 | 配置 |  |  |  |
| 1 | 主机 | 1台 |  |  |
| 2 | 双脚踏控制板 | 1套 |  |  |
| 3 | 刀头连接线 | 1根 |  |  |
| 4 | 负极板连接线 | 1根 |  |  |
| - 三 | - 提供参询机型详细配置清单。 |  |  |  |
| - 四 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 五 | - 整机原厂质保≥五年。 |  |  |  |