- 附件一：江西中医药大学附属医院冷冻治疗仪市场调研参数要求

| 一 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围：该产品在介入手术期间经支气管镜通过冷冻粘连应用于气道内异物、粘液、血液凝块和坏死组织的冷冻去除以及支气管和肺部组织的冷冻活检。 |  |  |  |
| 2 | 气路连接器与探针分体式设计，即插即用。 |  |  |  |
| 3 | 主机可根据不同探针自动匹配参数功能。 |  |  |  |
| 4 | 计时功能包含正计时和倒计时功能。 |  |  |  |
| 5 | 计时模式：冷冻时间可随冷冻计时递增或递减，屏幕可显示计时时间。 |  |  |  |
| 6 | 具备脚踏启动，脚踏开关需防尘防水。 |  |  |  |
| 7 | 冷冻剂为CO2。 |  |  |  |
| 8 | 可兼容冷冻探针直径≥2种；至少包含≤1.9mm，≤2.4mm等直径软管冷冻探针可选择。 |  |  |  |
| 9 | 探针反复消毒使用≥200次。 |  |  |  |
| 10 | 冷冻探针至少可用高温高压蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌方式。 |  |  |  |
| 11 | 工作压力≤65 bar。 |  |  |  |
| 12 | 具有余气卸载功能。 |  |  |  |
| 13 | 主机屏幕显示具有气瓶压力实时监测，可直观显示气瓶压力。 |  |  |  |
| 14 | 最低制冷温度≤-69℃，制冷温度≤5S。 |  |  |  |
| 15 | 至少配备钢瓶≥10升1个。 |  |  |  |
| 二 | 配置 |  |  |  |
|  | 冷冻治疗仪 | 1台 |  |  |
|  | 钢瓶 | 1个 |  |  |
|  | 冷冻探针 | 1根 |  |  |
|  | 脚踏开关 | 1个 |  |  |
|  | 台车 | 1个 |  |  |
| - 三 | - 提供参询机型详细配置清单。 |  |  |  |
| - 四 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 五 | - 整机原厂质保≥五年。 |  |  |  |