- 附件一：江西中医药大学附属医院耳用手术器械包市场调研参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耳用手术器械包 |  |  |  |
|  | 耳剪参数： |  |  |  |
| 1 | 材质：医用不锈钢 |  |  |  |
| 2 | 硬度：不小于500HV0.2，两片硬度值相差不大于45HV0.2 |  |  |  |
| 3 | 粗糙度：Ra值≤0.80μm |  |  |  |
| 4 | 尺寸：L(工作长度）：80mm±3% |  |  |  |
| 5 | 杆部：杆部为盖板结构。 |  |  |  |
| 6 | 头型：直，张开幅度：＞30° |  |  |  |
| 7 | 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 |  |  |  |
| 8 | 耐腐蚀性：产品的耐腐蚀性应不低于YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法》中压力蒸汽试验法b级的规定。 |  |  |  |
|  | 耳钳参数： |  |  |  |
| 1 | 材质：医用不锈钢 |  |  |  |
| 2 | 硬度：不小于500HV0.2，两片硬度值相差不大于45HV0.2 |  |  |  |
| 3 | 粗糙度：Ra值≤0.80μm |  |  |  |
| 4 | 尺寸：L(工作长度）：80mm±3% |  |  |  |
| 5 | 杆部：杆部为盖板结构。 |  |  |  |
| 6 | 头型：多种型号可选。 |  |  |  |
| 7 | 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 |  |  |  |
| 8 | 耐腐蚀性：产品的耐腐蚀性应不低于YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法》中压力蒸汽试验法b级的规定。 |  |  |  |
|  | 耳钩参数： |  |  |  |
| 1 | 材质：医用不锈钢 |  |  |  |
| 2 | 硬度：不小于400HV0.2。 |  |  |  |
| 3 | 粗糙度：Ra值≤0.80μm |  |  |  |
| 4 | L(工作长度）：160mm±3% |  |  |  |
| 5 | 型式：单头。 |  |  |  |
| 6 | 头型：多种型号可选。 |  |  |  |
| 7 | 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 |  |  |  |
| 8 | 耐腐蚀性：产品的耐腐蚀性应不低于YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法》中压力蒸汽试验法b级的规定。 |  |  |  |
|  | 耳刮匙参数： |  |  |  |
| 1 | 材质：医用不锈钢 |  |  |  |
| 2 | 硬度：不小于400HV0.2。 |  |  |  |
| 3 | 粗糙度：Ra值≤0.80μm |  |  |  |
| 4 | L(工作长度）：160mm±3% |  |  |  |
| 5 | 型式：单头。 |  |  |  |
| 6 | 头型：多种型号可选。 |  |  |  |
| 7 | 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 |  |  |  |
| 8 | 耐腐蚀性：产品的耐腐蚀性应不低于YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法》中压力蒸汽试验法b级的规定。 |  |  |  |
|  | 耳用剥离器参数： |  |  |  |
| 1 | 材质：医用不锈钢 |  |  |  |
| 2 | 硬度：不小于400HV0.2。 |  |  |  |
| 3 | 粗糙度：Ra值≤0.80μm |  |  |  |
| 4 | L(工作长度）：160mm±3% |  |  |  |
| 5 | 型式：单头。 |  |  |  |
| 6 | 头型：多种型号可选。 |  |  |  |
| 7 | 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 |  |  |  |
| 8 | 耐腐蚀性：产品的耐腐蚀性应不低于YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法》中压力蒸汽试验法b级的规定。 |  |  |  |
|  | 耳道皮瓣刀参数： |  |  |  |
| 1 | 材质：医用不锈钢 |  |  |  |
| 2 | 硬度：不小于500HV0.2。 |  |  |  |
| 3 | 粗糙度：Ra值≤0.80μm |  |  |  |
| 4 | L(工作长度）：160mm±3% |  |  |  |
| 5 | 型式：单头。 |  |  |  |
| 6 | 头型：多种型号可选。 |  |  |  |
| 7 | 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 |  |  |  |
| 8 | 耐腐蚀性：产品的耐腐蚀性应不低于YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法》中压力蒸汽试验法b级的规定。 |  |  |  |
|  | 耳用吸引管参数： |  |  |  |
| 1 | 材质：医用不锈钢 |  |  |  |
| 2 | 硬度：不小于268HV0.2。 |  |  |  |
| 3 | 粗糙度：Ra值≤0.80μm |  |  |  |
| 4 | L(工作长度）：80mm±3% |  |  |  |
| 5 | 型式：角弯形，Ф2.5mm，水滴形控制口。 |  |  |  |
| 6 | 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 |  |  |  |
| 7 | 耐腐蚀性：产品的耐腐蚀性应不低于YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法》中压力蒸汽试验法b级的规定。 |  |  |  |
|  | 配置清单： |  |  |  |
| 配置清单. 名称; 规格; 数量; 用途. 1; 耳息肉剪; （盖板式）直; 1; 用于耳科手术. 2; 耳息肉剪; 上弯15度精细; 1; 用于耳科手术. 3; 镫骨足弓剪; 左开; 1; 用于耳科手术. 4; 镫骨足弓剪; 右开; 1; 用于耳科手术. 5; 槌骨剪; 上切; 1; 用于耳科手术. 6; 槌骨剪; 下切; 1; 用于耳科手术. 7; 中耳息肉钳; 碗口45度∮1.5; 1; 用于耳科手术. 8; 中耳息肉钳; 碗口45度∮2; 1; 用于耳科手术. 9; 中耳息肉钳; 碗口0度∮1.5; 1; 用于耳科手术. 10; 中耳息肉钳; 碗口0度∮2; 1; 用于耳科手术. 11; 耳异特钳; 直麦粒头0.5*3; 1; 用于耳科手术. 12; 耳异特钳; 直麦粒头0.5*4; 1; 用于耳科手术. 13; 耳异特钳; 直麦粒头0.5*4.5; 1; 用于耳科手术. 14; 耳异特钳; 直麦粒头0.5*5; 1; 用于耳科手术. 15; 耳异特钳; 直麦粒头0.5*7; 1; 用于耳科手术. 16; 乳突咬骨钳; 100mm盖板式头宽2; 1; 用于耳科手术. 17; 乳突咬骨钳; 90mm盖板式头宽3; 1; 用于耳科手术. 18; 耳用剥离器160mm; 直宽头1; 1; 用于耳科手术. 19; 耳用剥离器160mm; 直宽头1.5; 1; 用于耳科手术. 20; 耳用剥离器160mm; 直宽头2; 1; 用于耳科手术. 21; 耳道皮瓣刀160mm; 直圆刃刃宽1.0; 1; 用于耳科手术. 22; 耳道皮瓣刀160mm; 直圆刃刃宽1.5; 1; 用于耳科手术. 23; 耳道皮瓣刀160mm; 直圆刃刃宽2.3; 1; 用于耳科手术. 24; 耳道皮瓣刀160mm; 直圆刃刃宽2.5; 1; 用于耳科手术. 25; 耳鼓膜刀; 16cm镰状刀60mm; 1; 用于耳科手术. 26; 耳用探针; 16cm角弯25度钝; 1; 用于耳科手术. 27; 耳用探针; 18cm直球头; 1; 用于耳科手术. 28; 耳钩; 160mm45度0.8; 1; 用于耳科手术. 29; 耳钩; 160mm45度1; 1; 用于耳科手术. 30; 耳钩; 160mm45度1.2; 1; 用于耳科手术. 31; 耳钩; 160mm45度1.5; 1; 用于耳科手术. 32; 耳钩; 160mm45度2; 1; 用于耳科手术. 33; 耳钩; 160mm45度2.5; 1; 用于耳科手术. 34; 耳钩; 160mm90度0.6; 1; 用于耳科手术. 35; 耳钩; 160mm90度1; 1; 用于耳科手术. 36; 耳钩; 160mm90度1.2; 1; 用于耳科手术. 37; 耳钩; 160mm90度1.5; 1; 用于耳科手术. 38; 耳钩; 160mm90度1.8; 1; 用于耳科手术. 39; 耳钩; 160mm90度2; 1; 用于耳科手术. 40; 耵聍钩160mm; 90度 0.3钝; 1; 用于耳科手术. 41; 乳突刮匙180mm; 直匙形无孔刃2.5; 1; 用于耳科手术. 42; 乳突刮匙180mm; 直匙形无孔刃3.5; 1; 用于耳科手术. 43; 乳突刮匙180mm; 直匙形无孔刃5.0; 1; 用于耳科手术. 44; 乳突刮匙180mm; 直匙形无孔刃6.0; 1; 用于耳科手术. 45; 耳刮匙160mm; 直圆头∮1.0; 1; 用于耳科手术. 46; 耳刮匙160mm; 直圆头∮1.5; 1; 用于耳科手术. 47; 耳刮匙160mm; 直圆头∮2; 1; 用于耳科手术. 48; 耳刮匙160mm; 角弯50度长圆头头宽1.2; 1; 用于耳科手术. 49; 耳刮匙160mm; 角弯50度长圆头头宽1.8; 1; 用于耳科手术. 50; 耳刮匙160mm; 角弯50度长圆头头宽3; 1; 用于耳科手术. 51; 耳刮匙160mm; 角弯90度长圆头头宽1.5; 1; 用于耳科手术. 52; 耳刮匙160mm; 角弯90度长圆头头宽3; 1; 用于耳科手术. 53; 骨凿（耳用）; 160mm枪形2mm; 1; 用于耳科手术. 54; 骨锤; 1; 用于耳科手术. 55; 耳用吸引管; 1.0mm治疗台用; 1; 用于耳科手术. 56; 耳用吸引管; 2.0mm治疗台用; 1; 用于耳科手术. 57; 耳用吸引管; 1.8mm治疗台用; 1; 用于耳科手术. 58; 耳用膝状镊; 1; 用于耳科手术. 59; 耳用吸引管80mm; 角弯∮0.8; 1; 用于耳科手术. 60; 耳用吸引管80mm; 角弯∮1.5; 1; 用于耳科手术. 61; 耳用吸引管80mm; 角弯∮2; 1; 用于耳科手术. 62; 耳用吸引管80mm; 角弯∮2.5; 1; 用于耳科手术. 63; 耳用吸引管80mm; 角弯∮1.0; 1; 用于耳科手术. 64; 耳用吸引管80mm; 角弯∮1.2; 1; 用于耳科手术. 65; 耳用吸引管80mm; 角弯∮1.8; 1; 用于耳科手术. 66; 耳用吸引管80mm; 角弯∮3.0; 1; 用于耳科手术. 67; 耳用吸引管80mm; 角弯∮0.8（黑）; 1; 用于耳科手术. 68; 耳用吸引管80mm; 角弯∮2(黑）; 1; 用于耳科手术. 69; 乳突牵开器140mm; 固定式3✕3钩钝; 2; 用于耳科手术. 70; 乳突牵开器140mm; 活动式3✕3钩钝; 2; 用于耳科手术. 71; 耳道皮瓣刀; 45度∮2.6（带吸引）; 1; 用于耳科手术. 72; 拉钩; 3; 用于耳科手术. 73; 锤子; 1; 用于耳科手术. 74; 3号刀柄; 1; 用于耳科手术. 75; 7号刀柄; 1; 用于耳科手术. 76; 枪状镊; 1; 用于耳科手术. 77; 持针器; 1; 用于耳科手术. 78; 眼科弯剪; 1; 用于耳科手术. 79; 直弯剪刀; 2; 用于耳科手术. 80; 直血管钳; 2; 用于耳科手术. 81; 蚊式钳; 6; 用于耳科手术. 82; 弯血管钳; 2; 用于耳科手术. 83; 弯盘; 2; 用于耳科手术. 84; 圆碗; 2; 用于耳科手术. 85; 小药杯; 2; 用于耳科手术. 总数; 100; 用于耳科手术. |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |