- 附件一：江西中医药大学附属医院高频手术系统（进口）市场调研参数要求

| 一 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机屏幕显示手动可调功率≧300W，具有内镜下脉冲氩气凝血模式。 |  |  |  |
| 2 | 采用先进的变频处理器，频率≧1种，可以根据阻抗反馈自动调整频率，同时调整功率的输出。 |  |  |  |
| 3 | 具有中文操作界面。 |  |  |  |
| 4 | 超大彩色工作界面（彩色液晶显示器≧8英寸），可以全中文显示各手术模块相关信息，并可以中文名存储≥99组自定义手术程序。 |  |  |  |
| 5 | 具有安全可靠的病人控制系统双回路监测，实时监控功率输出和中性电极板的使用，出项异常，病人控制系统（PCS）立即停止高频输出，发出声光报警。并具有婴、幼儿专用监测系统,在使用婴儿负极板时会自动识别并降低所有单极输出功率。 |  |  |  |
| 6 | 调节方式：按键式或无极旋钮式调节。 |  |  |  |
| 7 | 具有≧2种息肉切割模式，≧3种乳头切开模式，≧1种ESD手术模式，内镜下电切模式自动将切割过程分为切割和凝血两部分，两部分交替进行，切割速度受自动控制。 |  |  |  |
| 8 | 具有适用于小面积出血截面切除、茎状息肉切除的息肉切割电流模式。 |  |  |  |
| 9 | 具有适于扁平底部，联胞多发息肉的切割电流模式 。 |  |  |  |
| 10 | 具有混切脉冲乳头切割电流模式。 |  |  |  |
| 11 | 具有纯切脉冲乳头切割电流模式。 |  |  |  |
| 12 | 具有纯切连续乳头切割模式。 |  |  |  |
| 13 | 具有ESD手术专用模式。 |  |  |  |
| 14 | 高兼容性国际通用器械接口≧4组，单极输出工作插口≥2，双极输出工作通道≥2。 |  |  |  |
| 15 | 主机采用低电压设计，峰值电压≤4300V（内镜氩气脉冲喷射凝血模式）。 |  |  |  |
| 16 | 内镜下氩气流量大小自动设置在安全范围内，无需人工调节，压力恒定。 |  |  |  |
| 17 | 氩气流量调节范围：0.1-8 L/min。 |  |  |  |
| 二 | 高频手术系统配置 |  |  |  |
| 1 | 高频主机 | 1台 |  |  |
| 2 | 氩气控制器 | 1个 |  |  |
| 3 | 减压阀 | 1个 |  |  |
| 4 | 双脚踏 | 1个 |  |  |
| 5 | 负极板连接线 | 1根 |  |  |
| 6 | 单极3mm器械连接线 | 1根 |  |  |
| 7 | 氩气连接线 | 1根 |  |  |
| 8 | 氩气喷管 | 1个 |  |  |
| - 三 | - 提供参询机型详细配置清单。 |  |  |  |
| - 四 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 五 | - 整机原厂质保≥3年。 |  |  |  |