- 附件一：江西中医药大学附属医院电子胸腔内窥镜（进口）参数市场调研参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 操作镜体手柄 |  |  |  |
| 1 | 工作长度≥270mm。 |  |  |  |
| 2 | 电子胸腔镜:工作外径≤6.8mm,工作通道≥2.8mm。 |  |  |  |
| 3 | 镜头视场角:≥120°。 |  |  |  |
| 4 | 景深:3-100mm。 |  |  |  |
| 5 | 上弯曲≥150°，向下弯曲≥120°，双向弯曲≥270°，配合前端更小弯曲半径。 |  |  |  |
| 6 | 手柄≤2个快捷键,即可实现图像冻结及保存。 |  |  |  |
| 7 | 镜体负压吸引量≥1200ml/min。 |  |  |  |
| 8 | 手柄内置光源,光纤导光,且具备防雾功能无需预热,即可观察。。 |  |  |  |
| 9 | 镜体手柄防水等级:≥IPX7,并配备防水盖支持全浸泡消毒。 |  |  |  |
| 二 | 图像处理器 |  |  |  |
| 1 | 具备单独图像处理器医疗器械注册证(产品组成部分不含内镜)。 |  |  |  |
| 2 | 主机需便携，显示器与图像处理器一体。 |  |  |  |
| 3 | 配备≥13寸显示屏，有内置电池，可边充边用,充电后可连续工作≥4小时。 |  |  |  |
| 4 | 电容式触摸屏,可术中操作。 |  |  |  |
| 5 | 输出高清视频信号分辨率: ≥1920*1080,兼容≥24寸以上外接大屏, 自带HDMI高清输出口，可连接高清图文工作站。 |  |  |  |
| 6 | 开机时间≤5秒,屏幕上可显示插入的镜体具体型号参数。 |  |  |  |
| 7 | 能实现: 图像大小切换,图像拍照,录像功能,具有图像记录和回放功能。 |  |  |  |
| 8 | 支持图像调节界面: 轮廓强调≥3种、颜色强调≥3种。 |  |  |  |
| 9 | 测光模式≥3种,优化复杂场景成像。 |  |  |  |
| 10 | 支持外接脚踏开关,自定义控制拍照、录像功能、轮廓强调，可以实现带音频录像的实时存储。 |  |  |  |
| 11 | 具有≥4种亮度调节, 可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度（非仅调节显示屏幕亮度）。 |  |  |  |
| 12 | 支持录像内容的码率和时长设置，可设定分段录制作为视频的保存，开关机可自动保存正在录制的视频内容。 |  |  |  |
| 13 | 可兼容同品牌多规格操作镜体手柄、一次性支气管镜使用,匹配一次性使用穿刺套件≤22FR,配备可撕裂鞘。 |  |  |  |
| 三 | 医学影像工作站 |  |  |  |
| 1 | 支持界面的集成化，将患者基本信息、检查状态列表、报告区域（所见及结论）、实时视频、已采集图像集成同一界面。 |  |  |  |
| 2 | 医生可以根据需要对内镜图像区域无效图像信息进行自动裁剪，自动裁剪可以自由设置，软件采用画框方式设置图像保留区域，可以自定义多种裁剪方式。 |  |  |  |
| 3 | 采集后的图像可自动放大和还原，将鼠标光标置于已采集的图像上时，自动放大该图像，光标移出图片区域时，自动还原。 |  |  |  |
| 4 | 录像管理中，医生可以对已经录制的影像进行播放、删除、暂停等操作，在播放内镜影像时可对播放录像进行二次回采，回采支持采集快闪预览，并设置了录像的存储路径，医生可以直接找到录像的源文件。 |  |  |  |
| 5 | 提供日常统计模块，对选择相应时间段内的医生工作量统计，送检医生工作量统计，诊断医生检查项目分类统计，患者性别统计，患者年龄统计，病区工作量统计，设备工作量统计，科室工作量统计、阴阳性统计及阳性率统计等。 |  |  |  |
| 6 | 支持患者检查报告单图片格式备份。 |  |  |  |
| 四 | 配置 |  |  |  |
| 1 | 高清电子胸腔内窥镜（可外接图像工作站） | 1根 |  |  |
| 2 | 电子内窥镜图像处理器 | 1台 |  |  |
| 3 | 电源线 | 1根 |  |  |
| 4 | 适配器 | 1个 |  |  |
| 5 | 专用U盘≥32GB | 1个 |  |  |
| 6 | 灭菌帽 | 1个 |  |  |
| 7 | 吸引阀 | 1个 |  |  |
| 8 | 测漏器 | 1个 |  |  |
| 9 | 入钳口帽 | 5个 |  |  |
| 10 | 管道开口清洗刷 | 1个 |  |  |
| 11 | 管道清洗刷-B | 1个 |  |  |
| 12 | 吸引清洗接头 | 1个 |  |  |
| 13 | 台车 | 1个 |  |  |
| 14 | 便携包装箱 | 1个 |  |  |
| - 五 | - 提供参询机型详细配置清单。 |  |  |  |
| - 六 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 七 | - 整机原厂质保≥3年。 |  |  |  |