- 附件一：江西中医药大学附属医院医用升温毯及配套设备采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目一 | 医用升温毯 |  |  |
| 1 | 触摸显示屏。 |  |  |
| 2 | 升温毯温度设置范围：32℃～43℃无极可调，步进为1℃ |  |  |
| 3 | 支持室温、32℃、38℃、43℃四档温度快速切换 |  |  |
| 4 | 温度测量偏差：≤±1.0℃ |  |  |
| 5 | 温度实时动态显示分辨率为0.1℃ |  |  |
| 6 | 加温时间：从温度档位设定（23±2）℃开始至达到37℃的时间≤3min。 |  |  |
| 7 | 风量调节：支持48CFM（高风量档）、40CFM（中风量档）、32CFM（低风量档）三档风量可调，满足不同场景和人群的使用需求。 |  |  |
| 8 | 具有过滤器更换提示功能，过滤器每365天或2000小时更换一次。 |  |  |
| 9 | ≥17种升温毯附件尺寸可选，满足不同病人、不同场景使用需求。 |  |  |
| 10 | 正常状态下的最大接触表面温度不超过48.0℃,平均接触表面温度应不超过46.0℃ |  |  |
| 11 | 单一故障下的最大接触表面温度不超过56℃ |  |  |
| 12 | 配置台车，方便移动 |  |  |
| 13 | 充气设备的控制器应应在软管距管口 15cm 之内标记来警示管口需要被连接到加热毯。 |  |  |
| 14 | 升温毯可选择型号≥16种 |  |  |
| 15 | 工作噪声≤55dB |  |  |
| 品目二 | 深部静脉血栓防治仪 |  |  |
| 1 | 治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等13种模式，30种治疗方案可选，满足不同的临床需求 |  |  |
| 2 | 治疗压力设置范围：0mmHg-280mmHg可调，误差：±5mmHg； |  |  |
| 3 | 治疗时间设置范围：0min-1440min可调 |  |  |
| 4 | 支持手动设置静脉再充盈时间，设置范围20s-70s，根据每个病人年龄段的不同，选择更为合适的充盈时间 |  |  |
| 5 | 充气速度：1-6级可选，能适应对充气速度快慢不同耐受度的病人使用 |  |  |
| 6 | 治疗部位：支持手掌、手臂（又分为手腕、前臂、上臂）、脚掌、腿部（又分为脚踝、小腿、大腿）四个部位，四肢均可单独选用 |  |  |
| 7 | 具有治疗模式演示功能，在选择治疗模式后可实时演示所选模式的先后治疗部位，便于医护人员对治疗模式的选择 |  |  |
| 8 | 可单独选用足底部位按压，且具有创伤部位跳过治疗功能 |  |  |
| 9 | 具有治疗部位动态指示功能 |  |  |
| 10 | 具有压强指示功能，以提示当前气囊内产生的实时治疗压强 |  |  |
| 11 | 机身小巧，携带方便，主机重量≤2.0kg |  |  |
| 12 | 不小于4.3英寸彩色触摸显示屏 |  |  |
| 13 | 超静音设计，自动化程度高，一键式操作，操作简单，不会影响其他病人的休息 |  |  |
| 14 | 附件具有重复性和单人型可选，根据患者实际情况有不同规格与型号选择 |  |  |
| 15 | 事件记录：可回顾显示最近200条故障事件 |  |  |
| 16 | 具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全 |  |  |
| 17 | 大容量锂电池，工作时间≥4小时 |  |  |
| 18 | 可配置升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳 |  |  |
| 19 | 通过NMPA和CE认证，设备使用寿命为10年 |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
|  | - 医用升温毯及配套设备 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |