- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 设备为一体机，包含生物显微镜，计算机系统，温控系统，电源系统，精子计数池，精子质量分析管理软件。 |  |  |  |
| - 2 | 检测项目涵盖精子检测动力学分析、形态学分析、DNA损伤分析功能。 |  |  |  |
| - 3 | 显微镜可自动扫描、自动聚焦采集精子动态视频与静态图像，已拍摄图像视野可坐标追溯。 |  |  |  |
| - 4 | 自动调节温度功能，温控范围：37.0℃±0.5℃范围内，软件显示温度与恒温板实测温度的误差为±0.2℃。 |  |  |  |
| - 5 | 可在明场和相衬条件下进行动力学分析，自动扫描并自动分析视野，精子自动识别，其符合率≥95%。（提供检测报告） |  |  |  |
| - 6 | 自动扫描并自动分析视野，精子自动识别，头部异常精子个数符合率≥96%（提供检测报告）。 |  |  |  |
| - 7 | 自动扫描并自动分析视野，自动识别计数精子数、有DNA碎片精子、无DNA碎片精子，识别结果符合率≥96%。 |  |  |  |
| - 8 | 设备具有质控功能，可进行95%可信区间检验，能自动保存质控结果，绘制月度质控图曲线，并打印输出。 |  |  |  |
| - 9 | 重复性： 1）分析仪在明场和相衬下进行浓度分析，检测结果的变异系数（CV）≤3%； 2）分析仪进行精子形态学分析精子个数，检测结果的变异系数（CV）≤3%； 3）分析仪进行精子DNA碎片分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV）≤3%。 |  |  |  |
| - 10 | 稳定性： 1)开机8小时内，分析仪在明场和相衬下进行浓度分析，检测结果的变异系数（CV） ≤3%； 2)开机8小时内，分析仪进行精子形态学分析精子个数，检测结果的变异系数（CV） ≤3%； 3)开机8小时内，分析仪进行精子DNA碎片分析计数精子数，检测结果的变异系数（CV）≤3%。 |  |  |  |
| - 11 | 检验报告：报告项目全开放、可编辑，除固定项目外，可报告项目包括精液理学性状类、精子显微镜动力学分析类、形态学分析类、DNA损伤分析类、精子功能实验类、化学分析类及免疫分析类等。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |