- 附件一：江西中医药大学附属医院电子胸腔内窥镜（进口）市场调研参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |  |  |
| 1 | 全高清电子内镜设备。 |  |  |  |
| 2 | 主机系统图像处理器及冷光源采用分体式设计。 |  |  |  |
| 3 | 视频光纤信号传输。 |  |  |  |
| 4 | 支持镜体热插拔。 |  |  |  |
| 二 | 图像处理器 |  |  |  |
| 1 | 支持全高清视频信号输出，输出视频分辨率≥1920×1080。 |  |  |  |
| 2 | 图像信号接口包含DVI、SDI、HDMI、CVBS、S-Video接口。 |  |  |  |
| 3 | 具有峰值测光、平均测光和自动测光三种测光模式。 |  |  |  |
| 4 | 具备色调调节功能，支持红色、蓝色、饱和度调节。 |  |  |  |
| 5 | 具备轮廓增强功能。 |  |  |  |
| 6 | 具有构造增强功能。 |  |  |  |
| 7 | 具有电子放大功能≥2.0倍。 |  |  |  |
| 8 | 具有降噪功能，支持高、中、低档调节。 |  |  |  |
| 9 | 具备自动白平衡功能。 |  |  |  |
| 10 | 支持图像实时冻结和预冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏三种方式控制冻结功能。 |  |  |  |
| 11 | 具备暗区增强功能。 |  |  |  |
| 12 | 具备MCM多重彩映射技术，通过算法对图像进行立体式的扩展及映射增强。 |  |  |  |
| 13 | 具有画中画功能。 |  |  |  |
| 14 | 具备自动增益控制功能。 |  |  |  |
| 15 | 具备内镜信息记忆功能，存储在内镜记忆芯片中的与内镜相关的数据可以调用并显示在屏幕上。 |  |  |  |
| 16 | 内置500G固态硬盘，可保存高清图片及视频，并支持图片查看及视频回放。 |  |  |  |
| 17 | 可通过USB接口将患者检查资料一键导出至外接USB存储器。 |  |  |  |
| 18 | 支持DICOM标准协议。 |  |  |  |
| 19 | 按防电击类型分类：Ⅰ类设备。 |  |  |  |
| 20 | 系统使用3LED光源，1个灯源缺失，其他2个灯源可作为应急灯使用。 |  |  |  |
| 三 | 冷光源 |  |  |  |
| 1 | 具有独立的LED内窥镜冷光源，LED灯数量≥3；与图像处理器配合，具有染色成像模式，在保证图像亮度的同时通过光学染色凸显表层组织和深层血管的对比度。 |  |  |  |
| 2 | 光源主灯连续使用寿命≥30000小时。 |  |  |  |
| 3 | 支持自动调光模式和手动调光模式。 |  |  |  |
| 4 | 支持透光功能，光源以最大亮度和最小亮度闪烁输出光，持续6-8S。 |  |  |  |
| 5 | 控制面板具有光源寿命指示灯显示功能。 |  |  |  |
| 6 | 气泵调节：低/中/高/关。 |  |  |  |
| 7 | 按防电击类型分类：Ⅰ类设备。 |  |  |  |
| 四 | 医用监测器 |  |  |  |
| 1 | 采用医用高清监测器，监视器尺寸≥27寸。 |  |  |  |
| 2 | 监视器比例16：9。 |  |  |  |
| 3 | 监视器分辨率≥1920×1080。 |  |  |  |
| 4 | 信号输入端口含DVI、SDI、Video、S-Video接口。 |  |  |  |
| 五 | 台车 |  |  |  |
| 1 | 专业设计的内窥镜专用台车。 |  |  |  |
| 2 | 一键电源开关，带隔离电源。 |  |  |  |
| 3 | 带键盘托盘。 |  |  |  |
| 4 | 支持2个导光部插头。 |  |  |  |
| 六 | 电子胸腔内窥镜 |  |  |  |
| 1 | 视场角≥120°。 |  |  |  |
| 2 | 头端部外径≤7.0mm。 |  |  |  |
| 3 | 采用直通式工作通道，适配硬质活检钳。 |  |  |  |
| 4 | 工作通道内径≥3.2mm。 |  |  |  |
| 5 | 景深3-100mm。 |  |  |  |
| 6 | 工作长度≥300mm。 |  |  |  |
| 7 | 吸引量≥900ml/min。 |  |  |  |
| 8 | 分辨率≥16.45 Lp/mm。 |  |  |  |
| 9 | 光照度≥30000Lux。 |  |  |  |
| 10 | 镜体弯曲角度：向上≥180°，向下≥180°。 |  |  |  |
| 11 | 具有插入部旋转功能，支持插入部左右旋转角度≥120°。 |  |  |  |
| 12 | 电子支气管镜接触患者部分的插入管采用医用高分子材料，安全无危害、更耐磨损及耐腐蚀。 |  |  |  |
| 13 | 具备防雾功能。 |  |  |  |
| 14 | 镜体一键插拔，免防水帽设计。 |  |  |  |
| 15 | 产品使用年限≥6年，抗老化材料。 |  |  |  |
| - 七 | - 配置清单 |  |  |  |
| - Ⅰ | - 医用内窥镜图像处理器 |  |  |  |
| - 1 | 电源线 |  |  |  |
| - 2 | 白平衡帽组件 |  |  |  |
| - 3 | 键盘 |  |  |  |
| - 4 | 电位均衡线 |  |  |  |
| - 5 | 光纤线缆 |  |  |  |
| - 6 | 调光电缆 |  |  |  |
| - 7 | 说明书 |  |  |  |
| - 8 | 保修单 |  |  |  |
| - 9 | 合格证 |  |  |  |
| - Ⅱ | - 医用内窥镜冷光源 |  |  |  |
| - 1 | 电源线 |  |  |  |
| - 2 | 电位均衡线 |  |  |  |
| - 3 | 说明书 |  |  |  |
| - 4 | 保修单 |  |  |  |
| - 5 | 合格证 |  |  |  |
| - Ⅲ | - 27寸全高清医用监视器 |  |  |  |
| - 1 | 电源线及适配器 |  |  |  |
| - 2 | DVI信号线 |  |  |  |
| - 3 | BNC信号线 |  |  |  |
| - 4 | 说明书 |  |  |  |
| - 5 | 保修单 |  |  |  |
| - 6 | 合格证 |  |  |  |
| - Ⅳ | - 内窥镜专用台车 |  |  |  |
| - 1 | 手拧螺丝 |  |  |  |
| - 2 | 电源线 |  |  |  |
| - 3 | 说明书 |  |  |  |
| - 4 | 保修单 |  |  |  |
| - 5 | 合格证 |  |  |  |
| - Ⅴ | 电子胸腔内窥镜 |  |  |  |
| - 1 | 钳道阀 |  |  |  |
| - 2 | 测漏仪 |  |  |  |
| - 3 | ETO通气帽 |  |  |  |
| - 4 | 冲洗管路 |  |  |  |
| - 5 | 一次性清洗刷 |  |  |  |
| - 6 | 吸引通道清洗刷 |  |  |  |
| - 7 | 说明书 |  |  |  |
| - 8 | 保修卡 |  |  |  |
| - 9 | 合格证 |  |  |  |
| - Ⅵ | 脚踏开关 |  |  |  |
| - 1 | 脚踏开关（双） |  |  |  |
| - Ⅶ | 选配件 |  |  |  |
| - 1 | HDMI线 |  |  |  |
| - 2 | DVI信号线 |  |  |  |
| - 3 | BNC信号线 |  |  |  |
| - 八 | - 提供参询机型详细配置清单。 |  |  |  |
| - 九 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 十 | - 整机原厂质保≥3年。 |  |  |  |