- 附件一：江西中医药大学附属医院血气分析仪市场调研会参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 测量项目：pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Glu、Lac、Hct ； - 计算参数：CH+、CH+（T）、PCO2(T)、pO2 (T）、HCO3、SBC、BB(B)、BE(B)、BE (ecf)、ctCO2、Ca++(7.4）、AnGap≥23项。 |  |  |  |
| 2 | - 方法学：湿式电极法 |  |  |  |
| 3 | - 进样模式：进样针自动抬起进样，能检测并排除小气泡和微血凝块。 |  |  |  |
| 4 | - 分析时间：≤90秒 |  |  |  |
| 5 | - 样品分析速度~60s (带乳酸糖<90s)，全项目用血量<170μl。 |  |  |  |
| 6 | - 支持毛细血管、动脉采血器、试管等进样。 |  |  |  |
| 7 | - 多种规格试剂，大于等于5种规格可自由选择 |  |  |  |
| 8 | - 检测耗材：多规格试剂包(无需换卡):常温存储可达6个月以上，上机效期≥30天 |  |  |  |
| 9 | - 质量控制：提供原厂配套三级液体质控品 |  |  |  |
| 10 | - 定标方式：自动和手动， 一点和两点定标 |  |  |  |
| 11 | - 试剂包采用芯片识别，无需扫码 |  |  |  |
| 12 | - 电源：内置独立电源，紧急停电时不会影响检测 |  |  |  |
| 13 | - 屏幕尺寸≥8英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程 |  |  |  |
| 14 | - 试剂上机预热＜1小时 |  |  |  |
| 15 | - 内置酸碱图和自动智能专家辅助诊断分析系统 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |