附件一：江西中医药大学附属医院血气分析仪市场调研会参数要求
	序号
	参数要求
	所投产品实际参数
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1
	测量项目：pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Glu、Lac、Hct ；
计算参数：CH+、CH+（T）、PCO2(T)、pO2 (T）、HCO3、SBC、BB(B)、BE(B)、BE (ecf)、ctCO2、Ca++(7.4）、AnGap≥23项。
	
	
	

	2
	方法学：湿式电极法
	
	
	

	3
	进样模式：进样针自动抬起进样，能检测并排除小气泡和微血凝块。
	
	
	

	4
	分析时间：≤90秒
	
	
	

	5
	样品分析速度~60s (带乳酸糖<90s)，全项目用血量<170μl。
	
	
	

	6
	支持毛细血管、动脉采血器、试管等进样。
	
	
	

	7
	多种规格试剂，大于等于5种规格可自由选择
	
	
	

	8
	检测耗材：多规格试剂包(无需换卡):常温存储可达6个月以上，上机效期≥30天
	
	
	

	9
	质量控制：提供原厂配套三级液体质控品
	
	
	

	10
	定标方式：自动和手动， 一点和两点定标
	
	
	

	11
	试剂包采用芯片识别，无需扫码
	
	
	

	12
	电源：内置独立电源，紧急停电时不会影响检测
	
	
	

	13
	屏幕尺寸≥8英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程
	
	
	

	14
	试剂上机预热＜1小时
	
	
	

	15
	[bookmark: _GoBack]内置酸碱图和自动智能专家辅助诊断分析系统
	
	
	

	 二、
	提供参询机型详细配置清单
	
	
	

	 三、
	提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。
	
	
	

	 四、
	整机原厂质保≥五年
	
	
	



