医用重组贻贝粘蛋白修护敷料

一、产品结构组成

医用重组贻贝粘蛋白修护敷料由波体和玻璃瓶构成:产品波体是由重组贻贝粘蛋白、1,3-丁二醇、甘油、卡波姆、B-聚糖、氢氧化钠、纯化水组成。

二、适用范围

适用于人体浅表性创面，I度或浅Ⅱ度的烧烫伤创面，激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面的护理，为创面愈合提供微环境。

三、产品技术要求:

1、产品为高分子聚合物液体，液体应为透明液体，无肉眼可见异物，无强烈刺激性气味。

2、型号规格:玻璃瓶，至少包含5g或5ml/瓶的规格。

3、装量:体积误差为士5.0%。

4、pH值:pH值应在3.5-6.0之间。

5、重金属含量:重金属含量应≤10mg/kg

6、活性成分:重组贻贝粘蛋白。

7、蛋白粘度:产品粘度应900-2000mpa.s8、贻贝粘蛋白:蛋白含量应不低于产品标示值(0.01%)的90%。

8、可配合用于滚针操作。

9、产品经辐照灭菌，无菌供应。