	序号
	项目名称
	产品名称
	产品参数
	产品包装单位（包括但不限于人份、测试）

	1
	阿尔茨海默相关神经丝蛋白
	阿尔茨海默相关神经丝蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	1.方法学：磁微粒化学发光
2.分析灵敏度：应≤0.1ng/mL。
3.线性范围：在[0.2，10.0]ng/mL线性范围内，线性相关系数r应≥0.9900。
4.精密度：批内变异系数（CV）应≤10.0%  批间变异系数（CV）应≤15.0%。
5.准确度：回收率应在85.0%-115.0%范围内。
6.抗干扰能力：样本中的胆红素≤3.0mg/dL，血红蛋白≤100.0mg/dL，尿素≤12g/dL，生物素≤30ng/mL对本试剂测定无明显影响。
7.钩状效应：样本浓度在20.0pg/ml以内不出现钩状效应。
8.试剂规格：50人份/盒；100人份/盒。
	50人份/盒
100人份/盒

	2
	人β淀粉样蛋白1-42
	人β淀粉样蛋白1-42检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	1.方法学：磁微粒化学发光
2.分析灵敏度：应≤1.0pg/mL。
3.线性范围：在[5.0, 500.0]pg/mL线性范围内，线性相关系数r应≥0.9900。
4.精密度：批内变异系数（CV）应≤8.0%，批间变异系数（CV）应≤15.0%。
5.准确度：回收率应在85.0%-115.0%范围内。
6.抗干扰能力：样本中的胆红素≤20mg/dL，血红蛋白≤500mg/dL，甘油三酯≤1000mg/dL，生物素≤10ng/mL对本试剂测定无明显影响。
7.钩状效应：样本浓度在15000pg/mL以内不出现钩状效应。
8.试剂规格：50人份/盒；100人份/盒。
	50人份/盒
100人份/盒

	3
	人磷酸化Tau-181蛋白
	人磷酸化Tau-181蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	1.方法学：磁微粒化学发光
2.分析灵敏度：应≤0.5pg/mL
3.线性范围：在(1.0, 200.0)pg/mL线性范围内，线性相关系数r应≥0.9900。
4.精密度：批内变异系数（CV）应≤8.0%，批间变异系数（CV）应≤15.0%。
5.准确度：回收率应在85.0%-115.0%范围内。
6.抗干扰能力：样本中的胆红素≤20mg/dL，血红蛋白≤500mg/dL，甘油三酯≤1000mg/dL，生物素≤10ng/mL对本试剂测定无明显影响。
7.钩状效应：样本浓度在2000pg/mL以内不出现钩状效应。
8.试剂规格：50人份/盒；100人份/盒。
	50人份/盒
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