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肝素结合蛋白测定试剂	






	肝素结合蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）
	1.规格要求：100测试/盒；
2.用途：用于体外定量测定人血浆中肝素结合蛋白（HBP）的含量；
3.随试剂盒配套免费的原厂质控品和校准品；
4.准确度：回收率在85% -115%范围内;
5.检出限：最低检出限不大于4.0ng/mL;
6.线性：在[5.0,1000.0] ng/mL区间内，线性相关系数r应≥0.990；
7.重复性：使用高、低不同浓度的样本重复测定10次，其测定的变异系数（CV）应不大于10%；
8.批间差：随机抽取三个批次试剂盒的批间变异系数（CV）应不大于15%。

	100测试/盒
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