| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品包装单位（包括但不限于人份、测试） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肝素结合蛋白测定试剂 | 肝素结合蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 1.规格要求：100测试/盒； 2.用途：用于体外定量测定人血浆中肝素结合蛋白（HBP）的含量； 3.随试剂盒配套免费的原厂质控品和校准品； 4.准确度：回收率在85% -115%范围内; 5.检出限：最低检出限不大于4.0ng/mL; 6.线性：在[5.0,1000.0] ng/mL区间内，线性相关系数r应≥0.990； 7.重复性：使用高、低不同浓度的样本重复测定10次，其测定的变异系数（CV）应不大于10%； 8.批间差：随机抽取三个批次试剂盒的批间变异系数（CV）应不大于15%。 | 100测试/盒 |