附件一：江西中医药大学附属医院心电图机市场调研会参数要求
	序号
	参数要求
	所投产品实际参数
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1
	12导数字式心电图机，支持12导心电图同步采集
	
	
	

	2
	使用期限：≥8年
	
	
	

	3
	心电图主机支持内置≥4G功能及无线Wi-Fi功能，不接受外置模块
	
	
	

	4
	显示屏幕≥10英寸
	
	
	

	5
	支持智能操作系统，可远程更新升级 ，网络系统可终身更新升级，由此产生的相关费用均包含在本项目投标报价内，由中标供应商承担
	
	
	

	6
	耐极化电压：≥±600mV
	
	
	

	7
	频响范围：不低于0.05Hz~250Hz
	
	
	

	8
	A/D转换：不低于24bit
	
	
	

	9
	共模抑制比：≥100dB
	
	
	

	10
	定标电压：不低于1mV±5%
	
	
	

	11
	内部噪声：≤20μVP-P
	
	
	

	12
	分析频率≥1000/秒
	
	
	

	13
	心率测量范围不低于30 - 200 BPM
	
	
	

	14
	具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能
	
	
	

	15
	起搏检测：脉宽：0.2ms-2.1ms，振幅：2mv-700mv，间隔：1ms或更久
	
	
	

	16
	支持有线，无线连接外网，实现与心电管理系统实现患者数据传输
	
	
	

	17
	存储：内部存储支持≥10000份数据
	
	
	

	18
	支持USB外部拓展内存
	
	
	

	19
	内置可充电可更换锂离子电池，充满后可持续工作时长不小于6小时
	
	
	

	20
	QTc参数测量：内置3种及以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置
	
	
	

	21
	心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查者姓名、性别、年龄等信息
	
	
	

	22
	心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功
	
	
	

	23
	支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒
	
	
	

	24
	记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等
	
	
	

	25
	显示12导联波形；显示菜单、心率、病人姓名、导联选择、走纸速度、增益、滤波器、时钟、电池电量指示、导联脱落、报警信息等
	
	
	

	26
	记录模式可选则：自动模式：10秒12导联同步记录波形；手动模式： 12通道实时记录和自定义
	
	
	

	27
	分析软件：FDA或CFDA认证的自动测量诊断软件
	
	
	

	28
	心电设备需与现有心电信息管理系统数据接口对接，对接的图形不能失真（与现有GE采集图形相比），所需的费用包含在投标总价中。后期对接心电图室购买的其他设备不能收费
	
	
	

	29
	每台设备配两根导联线，每台设备配套推车
	
	
	

	30
	能与我院现有系统对接，如果有接口费，则包含在投标报价内，由中标供应商承担
	
	
	

	31
	[bookmark: _GoBack]设备配套工作站2套（含打印机）：品牌电脑，i7十二代及以上处理器，内存≥32G，硬盘（固态硬盘）≥1T，显存（显卡容量）≥6G，显示器（护眼）：≥24寸，配套导联线，打印机具有复印、蓝牙打印功能
	
	
	

	32
	设备含相关最新版本网络系统，所需费用包含在投标报价内，由中标供应商承担
	
	
	

	 二、
	提供参询机型详细配置清单
	
	
	

	 三、
	提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。
	
	
	

	 四、
	整机原厂质保≥五年
	
	
	



