- 附件一：江西中医药大学附属医院心电图机市场调研会参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12导数字式心电图机，支持12导心电图同步采集 |  |  |  |
| 2 | 使用期限：≥8年 |  |  |  |
| 3 | 心电图主机支持内置≥4G功能及无线Wi-Fi功能，不接受外置模块 |  |  |  |
| 4 | - 显示屏幕≥10英寸 |  |  |  |
| 5 | - 支持智能操作系统，可远程更新升级 ，网络系统可终身更新升级，由此产生的相关费用均包含在本项目投标报价内，由中标供应商承担 |  |  |  |
| 6 | - 耐极化电压：≥±600mV |  |  |  |
| 7 | - 频响范围：不低于0.05Hz~250Hz |  |  |  |
| 8 | - A/D转换：不低于24bit |  |  |  |
| 9 | - 共模抑制比：≥100dB |  |  |  |
| 10 | - 定标电压：不低于1mV±5% |  |  |  |
| 11 | - 内部噪声：≤20μVP-P |  |  |  |
| 12 | - 分析频率≥1000/秒 |  |  |  |
| 13 | - 心率测量范围不低于30 - 200 BPM |  |  |  |
| 14 | - 具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能 |  |  |  |
| 15 | - 起搏检测：脉宽：0.2ms-2.1ms，振幅：2mv-700mv，间隔：1ms或更久 |  |  |  |
| 16 | - 支持有线，无线连接外网，实现与心电管理系统实现患者数据传输 |  |  |  |
| 17 | - 存储：内部存储支持≥10000份数据 |  |  |  |
| 18 | - 支持USB外部拓展内存 |  |  |  |
| 19 | - 内置可充电可更换锂离子电池，充满后可持续工作时长不小于6小时 |  |  |  |
| 20 | - QTc参数测量：内置3种及以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置 |  |  |  |
| 21 | - 心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查者姓名、性别、年龄等信息 |  |  |  |
| 22 | - 心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功 |  |  |  |
| 23 | - 支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒 |  |  |  |
| 24 | - 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等 |  |  |  |
| 25 | - 显示12导联波形；显示菜单、心率、病人姓名、导联选择、走纸速度、增益、滤波器、时钟、电池电量指示、导联脱落、报警信息等 |  |  |  |
| 26 | - 记录模式可选则：自动模式：10秒12导联同步记录波形；手动模式： 12通道实时记录和自定义 |  |  |  |
| 27 | - 分析软件：FDA或CFDA认证的自动测量诊断软件 |  |  |  |
| 28 | - 心电设备需与现有心电信息管理系统数据接口对接，对接的图形不能失真（与现有GE采集图形相比），所需的费用包含在投标总价中。后期对接心电图室购买的其他设备不能收费 |  |  |  |
| 29 | - 每台设备配两根导联线，每台设备配套推车 |  |  |  |
| 30 | - 能与我院现有系统对接，如果有接口费，则包含在投标报价内，由中标供应商承担 |  |  |  |
| 31 | - 设备配套工作站2套（含打印机）：品牌电脑，i7十二代及以上处理器，内存≥32G，硬盘（固态硬盘）≥1T，显存（显卡容量）≥6G，显示器（护眼）：≥24寸，配套导联线，打印机具有复印、蓝牙打印功能 |  |  |  |
| 32 | - 设备含相关最新版本网络系统，所需费用包含在投标报价内，由中标供应商承担 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |