- 附件一：江西中医药大学附属医院医用冷藏柜采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目一 | 医用冷藏柜 |  |  |
| 1 | 有效容积：100~130升，立式 |  |  |
| 2 | 温度范围：2℃～8℃（微电脑控制，显示精度0.1℃） |  |  |
| 3 | 温度均匀度：箱内各点温差≤±1.5℃ |  |  |
| 4 | 制冷方式：强制风冷 |  |  |
| 5 | 制冷系统采用国际知名品牌压缩机，搭配EBM高效散热风机，低噪音、长寿命。 |  |  |
| 6 | 报警功能：高低温报警、传感器故障报警、开门报警 |  |  |
| 7 | 报警方式：声音蜂鸣报警 / 灯光闪烁报警 |  |  |
| 8 | 电源：宽电压设计（187~242V） |  |  |
| 9 | 配置冷链监控。 |  |  |
| 10 | 后备电池：≥20小时（报警及显示持续工作） |  |  |
| 11 | 测试孔：1个（用于外部温度校准） |  |  |
| 12 | 搁架：多层可调搁架（≥4层） |  |  |
| 13 | 玻璃门：防凝露设计（电加热或前吹风） |  |  |
| 14 | 照明：LED照明灯 |  |  |
| 15 | 门锁：配备安全门锁，防止随意开启；支持全角度自关门设计，避免冷量流失。 |  |  |
| 16 | 噪音：≤40dB(A) |  |  |
| 17 | 具备国家药监局颁发的医疗器械注册证 |  |  |
| 18 | 说明书、合格证、第三方性能检测报告 |  |  |
| 19 | 箱体采用优质医用级冷轧钢板，表面静电喷涂，耐腐蚀易清洁。 |  |  |
| - 品目二 | 医用冷藏柜 |  |  |
| 1 | 有效容积：75~100升，立式 |  |  |
| 2 | 温度范围：2℃～8℃（微电脑控制，显示精度0.1℃） |  |  |
| 3 | 温度均匀度：箱内各点温差≤±1.5℃ |  |  |
| 4 | 制冷方式：强制风冷 |  |  |
| 5 | 制冷系统采用国际知名品牌压缩机，搭配EBM高效散热风机，低噪音、长寿命。 |  |  |
| 6 | 报警功能：高低温报警、传感器故障报警、开门报警 |  |  |
| 7 | 报警方式：声音蜂鸣报警 / 灯光闪烁报警 |  |  |
| 8 | 电源：宽电压设计（187~242V） |  |  |
| 9 | 数据接口：USB接口（可选配WiFi/物联网模块） |  |  |
| 10 | 后备电池：≥20小时（报警及显示持续工作） |  |  |
| 11 | 测试孔：1个（用于外部温度校准） |  |  |
| 12 | 搁架：多层可调搁架（≥4层） |  |  |
| 13 | 玻璃门：防凝露设计（电加热或前吹风） |  |  |
| 14 | 照明：LED照明灯 |  |  |
| 15 | 门锁：.配备安全门锁，防止随意开启；支持全角度自关门设计，避免冷量流失。 |  |  |
| 16 | 噪音：≤40dB(A) |  |  |
| 17 | 具备国家药监局颁发的医疗器械注册证 |  |  |
| 18 | 说明书、合格证、第三方性能检测报告 |  |  |
| 19 | 箱体采用优质医用级冷轧钢板，表面静电喷涂，耐腐蚀易清洁。 |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
|  | - 医用冷藏柜 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |