| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品包装单位（包括但不限于人份、测试） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 1.方法学：磁微粒化学发光 2.分析灵敏度：应≤0.1ng/mL。 3.线性范围：在[0.2，10.0]ng/mL线性范围内，线性相关系数r应≥0.9900。 4.精密度：批内变异系数（CV）应≤10.0% 批间变异系数（CV）应≤15.0%。 5.准确度：回收率应在85.0%-115.0%范围内。 6.抗干扰能力：样本中的胆红素≤3.0mg/dL，血红蛋白≤100.0mg/dL，尿素≤12g/dL，生物素≤30ng/mL对本试剂测定无明显影响。 7.钩状效应：样本浓度在20.0pg/ml以内不出现钩状效应。 8.试剂规格：50人份/盒；100人份/盒。 | 50人份/盒 100人份/盒 |
| 2 | 人β淀粉样蛋白1-42 | 人β淀粉样蛋白1-42检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 1.方法学：磁微粒化学发光 2.分析灵敏度：应≤1.0pg/mL。 3.线性范围：在[5.0, 500.0]pg/mL线性范围内，线性相关系数r应≥0.9900。 4.精密度：批内变异系数（CV）应≤8.0%，批间变异系数（CV）应≤15.0%。 5.准确度：回收率应在85.0%-115.0%范围内。 6.抗干扰能力：样本中的胆红素≤20mg/dL，血红蛋白≤500mg/dL，甘油三酯≤1000mg/dL，生物素≤10ng/mL对本试剂测定无明显影响。 7.钩状效应：样本浓度在15000pg/mL以内不出现钩状效应。 8.试剂规格：50人份/盒；100人份/盒。 | 50人份/盒 100人份/盒 |
| 3 | 人磷酸化Tau-181蛋白 | 人磷酸化Tau-181蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 1.方法学：磁微粒化学发光 2.分析灵敏度：应≤0.5pg/mL 3.线性范围：在(1.0, 200.0)pg/mL线性范围内，线性相关系数r应≥0.9900。 4.精密度：批内变异系数（CV）应≤8.0%，批间变异系数（CV）应≤15.0%。 5.准确度：回收率应在85.0%-115.0%范围内。 6.抗干扰能力：样本中的胆红素≤20mg/dL，血红蛋白≤500mg/dL，甘油三酯≤1000mg/dL，生物素≤10ng/mL对本试剂测定无明显影响。 7.钩状效应：样本浓度在2000pg/mL以内不出现钩状效应。 8.试剂规格：50人份/盒；100人份/盒。 | 50人份/盒 100人份/盒 |