附件一：
	技术要求

	品目：
	全自动生化分析仪
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK1]1
	单模块检测速度：光学恒速（不含离子）≥2000测试/小时；电解质分析速度≥600 测试/小时。电解质至少包含K、Na、Cl三个项目。
	
	

	2
	分析项目：单模块可同时开展项目数≥70个。
	
	

	3
	分析方法：比色法、比浊法、离子选择电极法。
	
	

	4
	支持样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血。
	
	

	5
	进样方式：智能控制，具备急诊样本优先进样。
	
	

	6
	试剂位：R1，R2试剂位均需≥70个，合计≥140个。 
	
	

	7
	总反应体积：≤100ul。
	
	

	8
	恒温系统：温度控制在37℃±0.1℃。 
	
	

	9
	比色杯：反应杯采用石英玻璃比色杯。 
	
	

	10
	测定波长：≥13个。
	
	

	11
	样本稀释功能：可进行样本自动稀释检测。 
	
	

	12
	样本容量：样本架轨道式进样，同时可容纳样本数量≥300。
	
	

	13
	拓展功能：全自动生化分析仪具备为模块组合式，可根据医院检测需要随时增加模块来实现扩容备份。 
	
	

	14
	通讯系统标准配置：可单/双向通讯，可连接LIS；仪器操作系统支持各种LIS 及HIS，支持自动及手动双向通讯。 
	
	

	15
	设备所采用试剂为全国集采中选品种
	
	

	16
	[bookmark: _GoBack]满足以上技术要求，设备价格相同时，以第10条“测定波长“≥16个，并具有PDR光测技术平台者优先。提供产品彩页或说明书并加盖制造商公章给予佐证。
	
	

	商务要求

	
	
	响应
	偏离

	1
	自验收合格之日起，设备使用期间提供原厂维修保养服务，由此产生相关费用均包含在本项目报价内，并提供该设备所需质控品和校准品。由此产生的所有费用由中选供应商承担。
	
	

	2
	所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。
	
	



