- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 全自动染色机 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 独立玻片夹，保护标本，防止交叉污染；双层错位染色盘，设计灵巧，放取方便。 |  |  |
| - 2 | 染色方式：适用于WHO推荐巴氏染色法和WHO推荐Diff-Quik染色法，滴染或喷染，保证染液与涂片充分接触，确保染色均匀，最大程度模拟手工染色。 |  |  |
| - 3 | 染液用量:每片仅用2mL左右染液，有效节约染色用量，产生更少的废液。 |  |  |
| - 4 | 智能控制：无需按序号放置玻片盒；可设置提示染液量预警，低于设置自动报警，方便及时更换染液。 |  |  |
| - 5 | 自动实时监测染色进度，并提示染色完成。 |  |  |
| - 6 | 染色容量：一次装载标本玻片数量≥8片。 |  |  |
| - 7 | 染仓要求：独立染仓设计、表面采用不粘涂层处理，减少液体残留。 |  |  |
| - 8 | 染管要求：每种染液须用独立输送管路，独立喷嘴，避免染液间交叉污染。 |  |  |
| - 9 | 防堵设计：染液管道内径（含喷口）≥2mm且注入的染液须提供≥200目过滤保护装置。 |  |  |
| - 10 | 标本固定：精子巴氏染色有固定功能，客户可自由选择手工固定或仪器自动固定，染色功能更智能化和自动化。 |  |  |
| - 11 | 须搭载故障报警系统：可根据提示操作人员快速明确仪器故障并采取合理处置办法。 |  |  |
| - 12 | 日常维护：染色机带有自动清洗功能，可根据用户选择自动清洗染色托盘，无需人工清洗，搭配专用清洗液，具有清洗和杀菌作用，客户可根据个人需要选择开启或者关闭。 |  |  |
| - 13 | 耗占比要求：配套耗材及试剂占项目收费比不得超过30% |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，设备使用期间提供原厂维修保养服务，由此产生相关费用均包含在本项目报价内，并提供该设备所需质控品和校准品。由此产生的所有费用由中选供应商承担。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |
| - 4 | 如有耗材，供应商须在响应文件中承诺设备成交后的配套耗材同品牌同型号规格销售价格为产品全省最低价，耗材实际采购价格以耗材采购结果为准，未承诺视为无效响应。 |  |  |