	序号
	设备名称
	性能参数
	响应
	偏离

	1. 
	小动物呼吸生理病理分析系统
	小动物麻醉肺通气力学检测单元
（1）  分析软件具有压力-容积曲线检测分析功能，能得到所有的不同肺容量（TV-潮气量、FRC-肺功能残气量、RV-残气容积、VC-肺活量、IC-深吸气量、TLC-肺总量、ERV-补呼气容积、FVC-用力肺活量）以及0-10cm H2O的肺顺应性（Cchord）。
（2） 系统采用肺容积直接测量方法，通过直接测量压力信号取得，非震荡法测量。
（3） 系统采样率≥20万次/min。
（4） 主机预留置静脉注射给药及采血装置接口。
（5） 集成可调整的正压及负压仓以完成动物肺总量及用力呼吸相关指标的测试。
（6） 提供远程控制功能，支持通过移动终端或计算机进行设备操作与数据查看。
	
	

	
	
	清醒动物无创呼吸行为监测单元
（1） 主机集信号处理器、偏置流量泵、气溶胶雾化控制器为一体。
（2） 自动化校准气流传感器、配有氧气及其它气体输入接口。
（3） 供气方式：各通道独立传感器单独控制稳定气体流量。
（4） 采样率：≥20万次/min。
（5） 采用标准数据库管理系统，各监测参数独立储存，保证数据安全性；软件可控制外部设备（例如雾化器）；用户可根据报告格式需要自定义多种数据表格和图形形式；数据输出格式支持Excel、Graphpad Prism以及SPSS等常用数据分析软件。
（6） 提供远程控制功能，支持通过移动终端或计算机进行设备操作与数据查看。
	
	

	
	
	小动物有创呼吸功能分析单元
（1） 主机集成数模转换（A/D）、前置放大器、流速及压力传感器、雾化给药控制及一台小型动物呼吸机集成在同一控制器中，结构紧凑简洁，安装和重新布置方便。
（2） 系统数据分析模块不仅提供检测的实时气流、压力和体积波形，还输出医学检测数据指标：RI气道阻力、Cdyn动态肺顺应性、F呼吸频率、TV潮气量、TI吸气时间、TE呼气时间、PIF吸气峰值、PEF呼气峰值、EEW呼气末端功、dppl胸膜内压漂移量、dpmax最大压差漂移量、MV分钟气量等。
（3） 具有自动校准功能，软件一键校准，减少人为误差。
（4） 采样率：≥20万次/min。
（5） 提供远程控制功能，支持通过移动终端或计算机进行设备操作与数据查看。
	
	

	2. 
	小动物吸入暴露实验与监测系统 
	小动物通气鼻通气灌流系统
（1） 每个接口之间动物曝露的环境中液体气溶胶和粉尘气溶胶浓度要求均一恒定，误差≤5%。
（2） 动物的固定：采用符合实验动物伦理的固定装置，使用专用卡具固定大、小鼠耳后的骨突，使动物呼吸不受压迫，自由呼吸，且可避免动物头部自由活动导致的曝露效率降低及不均一性。
（3） 系统正压或负压可控，曝露系统的控制器可对通入/抽出曝露塔的气体进行流速的调节，曝露塔的正压或者负压稳定度≤±1cm H2O。
（4） 可实时分别监测进入曝露塔内之前的气流的温湿度以及曝露塔内部的温湿度及雾化流量。
（5） 提供远程控制功能，支持通过移动终端或计算机进行设备操作与数据查看。
	
	

	
	
	烟气代谢模拟仪
（1） 内置波纹管抽吸次数≥8000次，且容易更换，烟雾与设备核心部件有效隔离，焦油残留量符合生物安全标准。
（2） 搭配不同的工作站，可适用于传统卷烟、按键式或机械推杆式电子烟、以及电子烟雾化器等多种相同或不同类型烟源的临床前雾化实验研究，传统卷烟可以产生一手烟、二手烟，并分别收集。
（3） 用户可自定义抽吸频次、吸气与呼气持续时间以及抽吸容量等多种参数，生成多种抽吸流量图，实时监控累积雾化量、抽吸次数以及实验动物吸入量等，根据用户选定的香烟类型，软件自动匹配符合ISO标准要求的抽吸流量图，可将多个工作站产生的烟雾同步生成深度吸气抽吸流量图。
（4） 提供远程控制功能，支持通过移动终端或计算机进行设备操作与数据查看。
	
	



