- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 手术辅助照明灯 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 应用范围：适用于医院的耳鼻喉科，泌尿科，妇产科以及手术室辅助照明。 |  |  |
| - 2 | 电源：220V±22V,50HZ±1HZ。 |  |  |
| 3 | 环境温度：10℃～30℃。 |  |  |
| 4 | 相对湿度：≤80%。 |  |  |
| 5 | 输入功率：20VA。 |  |  |
| 6 | 光源：LED灯珠。 |  |  |
| 7 | 灯光照度≥10000LUX（距灯泡一米处）。 |  |  |
| 8 | 可手动调节亮度。 |  |  |
| 9 | 色温3000～6700K。 |  |  |
| 10 | 显色指数：85≤Ra≤100。 |  |  |
| 11 | 温升≤10℃。 |  |  |
| 12 | 灯头前后，左右调节≥75°。 |  |  |
| 13 | 升降距离≥550mm。 |  |  |
| 14 | 升降臂绕固定座旋转≥320°。 |  |  |
| 15 | 脚踏开关安装在底座上。 |  |  |
| 16 | 属于医疗器械Ⅰ类，有备案。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |