- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 电耳镜 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 光学光源核心参数： |  |  |
| - 1.1 | 照明方式:环形光纤冷光导光，耳道内无阴影、无反光遮挡鼓膜。 |  |  |
| 1.2 | 光源类型:医用高显LED，双色温可选(≥3200K暖黄/≥6000K冷白）。 |  |  |
| 1.3 | 放大倍率:≥3倍医用大视窗目镜，镜片防刮耐磨。 |  |  |
| 1.4 | 亮度调节:≥5档分段亮度可调，适配儿童窄耳道/成人宽耳道。 |  |  |
| 1.5 | 显色指数Ra≥88，清晰分辨鼓膜充血、穿孔、积液细节。 |  |  |
| 2 | 硬件机身规格： |  |  |
| 2.1 | 镜筒:医用不锈钢哑光镜筒，可酒精擦拭消毒。 |  |  |
| 2.2 | 配套耳套规格:≥4种尺寸(2.4mm/3mm/4mm/5mm)，覆盖婴幼儿、成人全人群。 |  |  |
| 2.3 | 手柄结构:人体工学防滑柄，单手握持轻便。 |  |  |
| 2.4 | 整机重量:约≤115g，长时间接诊不累手。 |  |  |
| 2.5 | 工作视场角:≥60°。 |  |  |
| 3 | 供电充电参数： |  |  |
| 3.1 | 内置锂电池，一体式充电，Type-C直插快充，无需分离电池。 |  |  |
| 3.2 | 满电续航:中低档常规亮度连续≥6-8小时；最高≥12小时。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |