附件一：
	技术要求

	品目：
	电耳镜
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK1]1
	光学光源核心参数：
	
	

	1.1
	照明方式:环形光纤冷光导光，耳道内无阴影、无反光遮挡鼓膜。
	
	

	1.2
	光源类型:医用高显LED，双色温可选(≥3200K暖黄/≥6000K冷白）。
	
	

	1.3
	放大倍率:≥3倍医用大视窗目镜，镜片防刮耐磨。
	
	

	1.4
	亮度调节:≥5档分段亮度可调，适配儿童窄耳道/成人宽耳道。
	
	

	1.5
	显色指数Ra≥88，清晰分辨鼓膜充血、穿孔、积液细节。
	
	

	2
	硬件机身规格：
	
	

	2.1
	镜筒:医用不锈钢哑光镜筒，可酒精擦拭消毒。
	
	

	2.2
	配套耳套规格:≥4种尺寸(2.4mm/3mm/4mm/5mm)，覆盖婴幼儿、成人全人群。
	
	

	2.3
	手柄结构:人体工学防滑柄，单手握持轻便。
	
	

	2.4
	整机重量:约≤115g，长时间接诊不累手。
	
	

	2.5
	工作视场角:≥60°。
	
	

	3
	供电充电参数：
	
	

	3.1
	内置锂电池，一体式充电，Type-C直插快充，无需分离电池。
	
	

	3.2
	[bookmark: _GoBack]满电续航:中低档常规亮度连续≥6-8小时；最高≥12小时。
	
	

	商务要求

	
	
	响应
	偏离

	1
	自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。
	
	

	2
	所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。
	
	



