附件一：
	技术要求

	品目：
	[bookmark: _GoBack]医用冰箱
	响应
	偏离

	1
	产品结构：立式，上下双发泡门设计，冷藏室在上，冷冻室在下
	
	

	2
	总有效容积 ≥205L（冷藏室≥127L，冷冻室≥78L）
	
	

	3
	冷藏温度范围 2℃ ~ 8℃，微电脑可调
	
	

	4
	冷冻温度范围 -10℃ ~ -26℃，微电脑可调
	
	

	5
	温度控制方式 微电脑控制，触摸按键，大屏幕LED数码双温显示，调节/显示精度1℃
	
	

	6
	电压/频率 220V/50Hz
	
	

	7
	输入功率 ≤80W
	
	

	8
	外部尺寸（宽×深×高）≥590×627×1685mm（允许±5%偏差）
	
	

	9
	气候类型 ST型（适用于亚热带气候）
	
	

	10
	内胆材料 吸附内胆（抗菌、易清洁）
	
	

	11
	制冷系统 品牌压缩机、品牌风机，碳氢制冷剂（R600a，环保无氟）
	
	

	12
	温度均匀性 冷藏室温度均匀性≤2℃，波动性≤4.5℃
	
	

	13
	报警系统 多重故障报警（高低温、传感器故障等），蜂鸣+灯光闪烁双重方式
	
	

	14
	数据记录 标配USB接口，自动保存箱内温度数据，可导出历史记录
	
	

	15
	箱内配置 冷藏室配≥3个搁架（间距可调）；冷冻室配≥4个ABS塑料抽屉
	
	

	16
	照明 内设LED照明灯，开门自动亮起
	
	

	17
	移动固定 配有≥4个脚轮及≥2个平衡底脚，移动便利
	
	

	18
	安全锁：上下门各配独立锁扣，双门双锁，可加挂锁
	
	

	19
	产品须具有医疗器械注册证（有效期内），须为原厂原装全新未开封设备。
	
	

	商务要求

	
	
	
响应
	
偏离

	1
	自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。
	
	

	2
	所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。
	
	



