- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 医用冰箱 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 产品结构：立式，上下双发泡门设计，冷藏室在上，冷冻室在下 |  |  |
| 2 | 总有效容积 ≥205L（冷藏室≥127L，冷冻室≥78L） |  |  |
| 3 | 冷藏温度范围 2℃ ~ 8℃，微电脑可调 |  |  |
| 4 | 冷冻温度范围 -10℃ ~ -26℃，微电脑可调 |  |  |
| 5 | 温度控制方式 微电脑控制，触摸按键，大屏幕LED数码双温显示，调节/显示精度1℃ |  |  |
| 6 | 电压/频率 220V/50Hz |  |  |
| 7 | 输入功率 ≤80W |  |  |
| 8 | 外部尺寸（宽×深×高）≥590×627×1685mm（允许±5%偏差） |  |  |
| 9 | 气候类型 ST型（适用于亚热带气候） |  |  |
| 10 | 内胆材料 吸附内胆（抗菌、易清洁） |  |  |
| 11 | 制冷系统 品牌压缩机、品牌风机，碳氢制冷剂（R600a，环保无氟） |  |  |
| 12 | 温度均匀性 冷藏室温度均匀性≤2℃，波动性≤4.5℃ |  |  |
| 13 | 报警系统 多重故障报警（高低温、传感器故障等），蜂鸣+灯光闪烁双重方式 |  |  |
| 14 | 数据记录 标配USB接口，自动保存箱内温度数据，可导出历史记录 |  |  |
| 15 | 箱内配置 冷藏室配≥3个搁架（间距可调）；冷冻室配≥4个ABS塑料抽屉 |  |  |
| 16 | 照明 内设LED照明灯，开门自动亮起 |  |  |
| 17 | 移动固定 配有≥4个脚轮及≥2个平衡底脚，移动便利 |  |  |
| 18 | 安全锁：上下门各配独立锁扣，双门双锁，可加挂锁 |  |  |
| 19 | 产品须具有医疗器械注册证（有效期内），须为原厂原装全新未开封设备。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |