连续性血液净化管路

技术参数：

1、基本要求：连续性血液净化管路用于配合连续性血液净化multi（Version multiFiltratePRO）型号设备使用，用于在体外治疗中输送血液和液体。（提供说明书或技术要求作为佐证证明）。

2、管路材质：专用医用TOTM-PVC管。（提供说明书或技术要求作为佐证证明）。

3、适用范围：可适用于CVVH、CVVHDF、CVVHD等模式

4、消毒方式要求：环氧乙烷（EO）灭菌

5、产品组成：动/静脉管路系统、滤过液管路系统、透析液管路系统、置换液管路系统

6、带一体型的传感器保护器的体外循环血路应能防止交叉污染。传感器保护器应能承受1.5倍于生产商建议的最大压力（最大压力500 mmHg），仍能保持其安全性和不泄漏。（提供说明书或技术要求作为佐证证明）。

7、结构密合性：体外循环血管（液袋除外）应能承受1.5倍于生产厂规定的最大正压（500mmHg）和1.5倍于生产厂规定的最大负压（-300mmHg），1.5倍负压如超出93.3Kpa（700mmHg），则应施加93.3Kpa（700mmHg），或者，若在高海拔地区应按YY0267中5.5.1测试其可获得的低气压。（提供说明书或技术要求作为佐证证明）

8、满足最长使用时间:≥72h（提供说明书或技术要求作为佐证证明）。

9、以上基础参数需提供说明书，技术要求等相关官方文件佐证。