附件一：
	序号
	参数要求
	所投产品实际参数
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK2]设备用途
	主要用于心、脑和外周血管等疾病的介入放射学诊断和治疗，可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部、腹部、四肢、神经血管造影，并具有血管的减影功能
	
	
	

	1
	 机架系统:
	
	
	

	1.1
	悬吊式机架，能覆盖全身，机架可进行等中心旋转
	
	
	

	1.2
	机架多位置预设，存储位置≥50 种，具备自动复位功能
	
	
	

	1.3
	导管床具备纵向移动功能
	
	
	

	1.4
	C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO≥20°/秒，环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU≥20°/秒
	
	
	

	1.5
	具有智能床旁控制系统，可以控制机架和导管床的运动
	
	
	

	1.6
	机架在头位时 CRA≥50°, CAU≥55°, RAO≥100°, LAO≥100°
	
	
	

	1.7
	悬吊式机架，机架在侧位时 CRA≥90°,CAU≥90°,RAO≥90°,LAO≥90°
	
	
	

	1.8
	SID 范围可调
	
	
	

	1.9
	C 型臂弧深≥90cm，保证充分覆盖病人，无需反复旋转机架或移动导管床
	
	
	

	2
	导管床系统
	
	
	

	2.1
	碳纤维床面并有床垫
	
	
	

	2.2
	床长（不含延长版）≥280cm
	
	
	

	2.3
	床面最宽处≥40cm
	
	
	

	2.4
	床总承重≥300kg
	
	
	

	2.5
	床面的纵向运动范围≥120cm，横向移动≥25cm
	
	
	

	2.6
	床面升降范围≥28cm，床面最低高度≤80cm
	
	
	

	2.7
	床水平旋转≥240°
	
	
	

	2.8
	导管床配备手臂支架、床垫、输液支架
	
	
	

	2.9
	床旁控制器功能：至少具备机架的运动控制，辐射开关，限束器叶片控制功能
	
	
	

	2.10
	导管床面移动有电动模式或手动模式
	
	
	

	3
	X 线高压发生器装置
	
	
	

	3.1
	高频逆变发生器最大输出功率≥100KW
	
	
	

	3.2
	最大管电流≥1000mA
	
	
	

	3.3
	 最高管电压≥125KV
	
	
	

	3.4
	最短曝光时间≤1ms
	
	
	

	3.5
	全自动智能曝光控制，无需测试曝光
	
	
	

	4
	X 线球管
	
	
	

	4.1
	液态金属轴承静音球管或滚珠轴承球管
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK1]4.2
	球管旋转阳极转速≥4200 转/分
	
	
	

	4.3
	阳极热容量≥3.3MHU
	
	
	

	4.4
	球管焦点≥2 个，若球管为 2 焦点，其最小焦点≤0.4mm，最大焦点≥0.7mm，若球管为 3 焦点，其最小焦点≤0.4mm，中焦点≤0.6mm，最大焦点≥0.7mm；带有焦点自动切换功能
	
	
	

	4.5
	最小焦点功率≥19KW
	
	
	

	4.6
	 最大焦点功率≥60KW
	
	
	

	4.7
	最大透视电流≥140mA
	
	
	

	4.8
	球管冷却方式采用油冷或双重冷却
	
	
	

	4.9
	球管带多档铜滤过片
	
	
	

	5
	数字化平板探测器
	
	
	

	5.1
	采用非晶硅数字化平板探测器技术
	
	
	

	5.2
	[bookmark: _GoBack]为了满足介入需要，平板最大有效成像野≥30cm×30cm
	
	
	

	5.3
	最大图像矩阵灰阶输出≥1536×1536
	
	
	

	5.4
	 最大数据采集灰阶≥14bit
	
	
	

	5.5
	平板像素大小要求≤200 微米
	
	
	

	5.6
	视野≥4 视野
	
	
	

	5.7
	平板采集模式DQE≥77%
	
	
	

	5.8
	平板带有感应式防碰撞保护装置
	
	
	

	5.9
	平板内外部结构全部为整版，非拼接板
	
	
	

	5.10
	平板可智能调节
	
	
	

	5.11
	平板冷却方式采用水冷冷却或无需水冷冷却
	
	
	

	5.12
	平板探测器需带有感应式防碰撞保护功能及防碰撞自动控制
	
	
	

	6
	图像系统
	
	
	

	6.1
	DSA 采集、处理、存储≥4 种帧频，最高帧频≥7.5 帧/秒
	
	
	

	6.2
	心脏采集、处理、存储≥3 种帧频，最高帧频≥30 帧/秒
	
	
	

	6.3
	允许存储连续透视图像≥1000 幅
	
	
	

	6.4
	最大脉冲透视频率≥30 帧/秒
	
	
	

	6.5
	主机硬盘存储 1024×1024 矩阵图像≥50000 幅
	
	
	

	6.6
	图像显示具有采集时间、日期显示、图像冻结、灰阶反转、图像标注、左/右标识、文字注释、解剖背景等功能
	
	
	

	6.7
	具有实时二维路径图、3D、3DCT 功能
	
	
	

	6.8
	具备减影叠加功能（可将记录采集序列中任意一帧图像生成路图叠加在实时透视图像上，可对诸如弹簧圈、胶等特定材料进行增强显示）
	
	
	

	6.9
	具有自动位置匹配功能，使机架自动返回至选定的参考图像的最佳位置
	
	
	

	6.10
	具有系统控制器，包括以下功能：放缩功能、减影功能、发送至参考屏功能、图像与序列播放功能、开始与暂停功能、电源开关、复位、X 线开/关等
	
	
	

	6.11
	具备相应系统控制机柜
	
	
	

	6.12
	具备支架精确显示功能
	
	
	

	6.13
	具有实时 DA 采集和实时 DSA 采集功能
	
	
	

	6.14
	冠脉采集，所得序列的每一幅图像均标注采集时的 C 臂角度
	
	
	

	6.15
	具备下肢步进及自动拼接功能，帧频选择范围至少可在 0.5-7.5 帧/秒中选择，可根据血流方向选择采集方向，下肢步进记录采集图像矩阵≥2048×1904，以得到高清晰度的下肢血管图像
	
	
	

	6.16
	高速 DSA 采集，其 DSA 采集速度可多档可调，DSA 采集可达≥30 帧/秒，外周采集模式（外周 DSA 模式）≥6 帧/秒
	
	
	

	6.17
	高清类 CT 成像技术
	
	
	

	6.18
	个性化调节窗宽和窗位
	
	
	

	6.19
	具备血管边缘增强功能
	
	
	

	6.20
	多重去噪技术
	
	
	

	6.21
	自动消除由于呼吸、运动形成的伪影
	
	
	

	6.22
	透视末帧图像保持
	
	
	

	7
	主机系统
	
	
	

	7.1
	主机具备患者信息登录及检索功能
	
	
	

	7.2
	主机具备图像处理功能
	
	
	

	7.3
	主机能够自动和手动对图像进行标注
	
	
	

	7.4
	主机具备血管狭窄率测量和分析功能
	
	
	

	7.5
	主机具备血管长度/直径等测量和分析功能
	
	
	

	7.6
	主机具备中心线法心脏室壁运动分析功能
	
	
	

	7.7
	主机具备心室射血分数分析功能
	
	
	

	8
	剂量管理
	
	
	

	8.1
	无射线限束器调整：将辐射区域限制于感性区（器官），避免非目标区域曝光
	
	
	

	8.2
	零射线患者定位：在调整机架和床的位置时，观察视野能够以末帧图像冻结为基准，在不追加透视的情况下随时被重新定位
	
	
	

	8.3
	脉冲曝光：与连续曝光相比，相同的时间内降低更多的辐射剂量
	
	
	

	8.4
	全自动 AEC 控制，针对不同的体厚或部位，自动为球管匹配最佳的曝光条件，使剂量降低的情况下，能够更加快速的输出最优的图像
	
	
	

	8.5
	具备低剂量采集
	
	
	

	8.6
	具备高、中、低三档透视模式
	
	
	

	8.7
	一键式可插拔滤线栅
	
	
	

	8.8
	具有剂量报告，将每次系统运行得到的完整剂量信息连同图像一并发送和存储，方便日后分析
	
	
	

	8.9
	针对不同的器官程序，设置不同累计剂量阈值，当达到阈值时，系统发出脉冲声响报警
	
	
	

	8.10
	提供全身低剂量高清成像技术平台
	
	
	

	9
	智能流程平台
	
	
	

	9.1
	DSA 蒙片替换：对于数字减影采集序列，可选择指定的最优图像作为蒙片
	
	
	

	9.2
	像素位移：能够在水平和垂直方向上自由移动蒙片
	
	
	

	9.3
	在急诊情况下，最快速的进入系统，无需输入患者信息即可实施检查
	
	
	

	9.4
	手术过程中，手术室与控制室用户界面的不同位置，实时显示操作相关提示信息
	
	
	

	9.5
	设备具有多方向碰撞保护系统
	
	
	

	9.6
	实时显示装置与参考显示装置同时显示路径图与实时透视图
	
	
	

	9.7
	实时显示装置与参考显示装置同时显示减影图像与非减影图像
	
	
	

	9.8
	工作站为原厂工作站，支持中、英文界面
	
	
	

	10
	网络与接口
	
	
	

	10.1
	具有 DICOM 连通性检测、存储、辐射剂量报告、无损压缩功能
	
	
	

	10.2
	配备手术转播系统接口、PACS 接口，工作站端口开放，可与其它支持 DICOM3.0 标准的影像设备、工作站及 PACS 网络系统连接互通
	
	
	

	11
	附件
	
	
	

	11.1
	曝光脚踏开关具备低剂量采集专用踏板或具备低剂量采集专用协议
	
	
	

	11.2
	具有悬吊式射线防护帘、床旁射线防护帘、悬吊式手术灯
	
	
	

	11.3
	控制室：≥2 台19 英寸高清医学专用图像显示器，用于显示实时影像
	
	
	

	11.4
	手术间：1 台≥58英寸大屏高清医学专用图像显示器，用于显示实时影像和参考影像，提供于显示屏相适应的显示器吊架系统，显示器悬吊架可自由移动至床的左右两侧及头足侧
	
	
	

	12
	后处理工作站硬件
	
	
	

	12.1
	工作站处理器单核心主频≥3.0GHZ，核心数≥4 核
	
	
	

	12.2
	工作站内存≥32GB
	
	
	

	12.3
	工作站硬盘≥1TB
	
	
	

	12.4
	配备 2 台≥19 英寸高清医用图像显示器，用于显示实时影像
	
	
	

	13
	后处理工作站软件
	
	
	

	13.1
	具有双血管融合功能，能通过双侧颈内动脉与椎基底动脉的精确配准融合，将不同血管的解剖结构关系在同一幅图像中完整显示，指导术前评估及手术策略的制定
	
	
	

	13.2
	具有多影像融合功能，可以将 CT、MR、等影像数据与 DSA 的数据进行融合，在空间上匹配融合，充分显示多种影像技术，获得互补信息
	
	
	

	13.3
	具有类 CT 功能
	
	
	

	13.4
	具有针对 Fluoro/DSA/Dynamic/Bolus/3D/3DCT 等原始采集的二维图像进行后处理操作功能
	
	
	

	13.5
	具有针对 3D/3DCT 原始采集图像进行三维重建和后处理功能
	
	
	

	13.6
	3D/3DCT 图像采集后自动传输至工作站，并且自动运行后处理重建程序，无需人工干预
	
	
	

	13.7
	提供心室功能分析
	
	
	

	13.8
	提供血管狭窄分析功能
	
	
	

	13.9
	工作站可浏览和处理不同厂家的 DSA、CT、MR、PET 等多种影像
	
	
	

	13.10
	多容积三维影像融合技术，将不同血管、骨骼、植入物等进行精确融合显示(≥2个容积）
	
	
	

	13.11
	 提供颅内支架超清显影功能（如飞利浦公司需提供 Vaso CT 功能，西门子公司需提供 DynaCT Clear 功能，GE 公司需提供 HDCT 功能，联影公司需提供 VeraCT HD 功能，东软公司需提供 Glorious CT HD 功能，其他公司提供相应同档次或更高端功能）
	
	
	

	13.12
	提供二氧化碳造影功能（如飞利浦公司需提供CO2 view trace功能，西门子公司需提供CO2 DSA 功能，其他公司提供相应同档次或更高端功能）
	
	
	

	13.13
	提供实时冠脉支架精细显影功能,实时采集图像时冠脉支架可不随心脏的跳动而动（如飞利浦公司需提供 Stentboost live 功能，西门子公司需提供 Clearstent liv功能，联影公司需提供 uStent live 功能，其他公司提供相应同档次或更高端功能）
	
	
	

	13.14
	提供全身低剂量高清成像技术平台（如飞利浦公司需提供 Clarity IQ 技术平台，西门子公司需提供Care & Clear MAX 技术平台，GE公司需提供AutoRight 技术平台，联影公司提供 uVera IQ 技术平台，东软公司需提供 HAN-Link 技术平台，其他公司提供同档次或更高端技术平台）
	
	
	

	13.15
	具有双期类 CT 成像技术，一次打药可获得两个时期的类 CT 断层成像（如飞利浦公司需提供 SmartCT soft tissue Dual 功能， 西门子公司需提供 DynaCT Dual 功能，联影公司需提供 VeraCT Multi 功能，其他公司提供相应同档次或更高端功能）
	
	
	

	13.16
	提供动态双透视成像功能（如飞利浦公司需提供 Fluoro Dual 功能，西门子公司需提供 DynaCT Dual 功能，联影公司需提供 uNavi 功能，其他公司提供相应同档次或更高端功能）
	
	
	

	13.17
	提供6D DSA成像功能或彩色血流成像功能
	
	
	

	13.18
	提供开放式类 CT 成像功能（如飞利浦公司需提供 SmartCT soft tissue Open 功能，西门子公司需提供 DynaCT Open 功能，联影公司需提供 VeraCT Right 功能，其他公司提供相应同档次或更高端功能）
	
	
	

	14
	高压造影注射器
	
	
	

	14.1
	具备“直接压力传感器”，能有效防止渗漏
	
	
	

	14.2
	采用≥12.0 寸彩色触摸屏
	
	
	

	14.3
	压力设置范围：100～1200psi，压力单位可在 psi 或 Mpa 之间切换
	
	
	

	14.4
	注射速度范围：0.1～50ml/s
	
	
	

	15
	附属配套
	
	
	

	15.1
	配备双有创心电监护仪2 台(≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280*800，屏幕亮度自动调节。转运监护模块具有≥5.5英寸触摸屏，可供电≥4小时。控制室、手术间均可监护；含血流动力学记录系统；支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道有创血压同时监测；具备存储与回顾功能；具备转运功能；具备控制室远程操作，含血压校准)
	
	
	

	15.2
	配备实现三院区介入数据共享系统，支持跨院区实时调阅、上传及归档介入手术影像与报告，具备权限分级管理、数据加密传输与本地/云端双备份机制，包括谈话间后处理工作站，具有刻盘功能。
	
	
	

	15.3
	配备除颤仪 2 台及配套治疗车(除颤能量的最高能量≥150J，每次充电到除颤仪标识的最高能量时间必需≤6秒。具备良好的防水防尘功能。可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警)
	
	
	

	15.4
	配备图文工作站 2 套，配备办公电脑8台(非组装品牌机CPU：物理核数≥16个，线程数≥24个，主频≥2.1GHz，缓存≥24 MB，功耗≥65 W，内存支持的最高速率≥5200 MT/s，最大内存通道数≥2通道，内存：≥16GB支持DDR5/LPDDR5/LPDDR5X 及以上内存类型，固态存储：≥512GB，支持SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议，机械硬盘：≥2TB，支持SATA3.0 及以上或SAS3.0 及以上接口，显示屏尺寸：≥23英寸)，打印机4台（支持自动双面打印、复印功能，黑白激光品牌机）
	
	
	

	15.5
	配备介入远程会诊系统 2 套
	
	
	

	15.6
	配备临时起搏器 2台（起搏模式SSI,S00；感知灵敏度0.5-20mV；输入阻抗≥150KΩ；设备运行过程中不间断实时监控；电除颤保护、静电保护，干扰反转，奔放保护）
	
	
	

	15.7
	配备注射双泵 16  台（带架子；具备三类注册证、自动识别注射器规格，具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“输液量等于限制量”等报警；)
	
	
	

	15.8
	配备铅衣衣架 30 个
	
	
	

	15.9
	配备铅眼镜6副；介入铅手套12副
	
	
	

	15.10
	配备铅衣（铅帽14  个，围脖 24 个，分体式铅衣 14  件、围裙 14   件，铅裤衩8  件）14套 
	
	
	

	15.11
	 配备移动铅屏 2 个
	
	
	

	15.12
	 配备治疗用推车20个（含推包车4个）
	
	
	

	15.13
	配备4层吊塔（仪器平台≥3层，带抽屉一个，具备电动升降功能，德标气体终端≥3个，氧气、空气、负压吸引；配置气动刹车，线缆收纳挂钩1个，线缆收纳盒1个）1台
	
	
	

	15.14
	配备X-Y核辐射剂量率仪伽马射线检测仪放射性环保报警监测仪（便携式辐射监测仪2台）【探测器：晶体p30*25mm NaI；灵敏度：不小于350CPS/μSv/h ；能量阈：不小于35Kev；测量剂量率：0.01～200uSv/ h 测量误差≤±10%；测量累积剂量：≥0.01～5999.9uSv；响应时间：≤1秒；能量响应：从48Kev～3Mev不超过对137Csy辐射响应的±30%】
	
	
	

	15.15
	病人转运心电监护仪1台(基本功能模块支持心电、呼吸率、无创血压、血氧饱和度、脉搏,内置锂电池供电≥4小时)
	
	
	

	15.16
	不锈钢转椅20个
	
	
	

	15.17
	不锈钢导管架2个
	
	
	

	15.18
	踩脚凳4个
	
	
	

	15.19
	≥60寸带Windowsxit系统的家属等候屏2台
	
	
	

	15.20
	扫码枪12把
	
	
	

	15.21
	高频电刀2台（集电切刀、内镜切、电凝、双极凝功能于一体，具有操作性和适用性，满足不同手术要求，具有≥7种工作模式，具备中性电极动态监控系统，监测异常立即停机，并发出语音及显示界面报警，采用三联脚踏或双脚踏。）
	
	
	

	15.22
	提供必需的技术资料，对设备使用人员进行现场使用培训，培训不少于两次
	
	
	

	15.23
	  提供中文操作手册及设备维修手册
	
	
	

	15.24
	提供 DICOM 刻录机系统2套
	
	
	

	15.25
	提供曝光脚闸4 套
	
	
	

	15.26
	提供曝光手闸4 套
	
	
	

	15.27
	投标报价中包含 DSA 的悬吊钢结构及天轨道的材料、安装以及机房拆改费用
	
	
	

	二、
	提供参询机型详细配置清单
	
	
	

	三、
	提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份
	
	
	

	四、
	整机原厂质保≥五年
	
	
	



