| 细胞与微生物培养设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 二氧化碳培养箱 | 1.工作体积：≥180升 2.温度控制范围：高于室温5℃～50℃ 3.温度控制精度：±0.1℃ 4.温度均一性: ±0.3℃(在37℃下) 5.加热方式：直热式 6.二氧化碳控制范围：0～20% 7.二氧化碳控制精度：±0.1% 8.HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级 9.具有140℃干热灭菌程序，灭菌周期为12-14小时。 |  |  |
| 2 | 生物安全柜 | 1.A2型台式生物安全柜气流模式:30%外排，70%循环 2.工作内腔采用抗菌抑菌涂层 3.内部尺寸(W×D×H):≥ 1800x630x780mm 4.HEPA 过滤效率:最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995% |  |  |
| 3 | 超净工作台 | 1.空气流向：垂直流 2.工作面：二个 3.工作区尺寸（mm）：≥900 x 650 x 640 4.在线洁净度控制等级：工作区内≧0.5μm粒径的尘埃应≤3.5颗/升(ISO 5级) 5.工作区风速范围：0.3 m/s ~ 0.6 m/s 6.噪音水平：≤65dB（A） |  |  |
| 4 | 微型台式真空泵 | 1.抽速：4L/S/ 14.4m³/h 2.标配≥1000mL 耐腐蚀透明缓冲吸液瓶，带容量刻度 |  |  |
| 5 | 厌氧培养箱 | 1.控温范围 室温 + 3-60℃ 2.温度分辨率≤ 0.1℃ 3.温度波动度 ±0.2℃ 4.温度均匀度 ±1℃ 5.取样室形成厌氧状态时间 ＜5 分钟 6.操作室形成厌氧状态时间 ＜1 小时 7.厌氧环境维持时间 操作室停止补充微量气体的情况下＞12 小时 |  |  |
| 6 | 震荡培养箱 | 1.旋转频率 40-300rpm 2.频率精度≤±1rpm 3.摆震幅度≥Φ26mm 4.最大容量 100ml×20 或 250ml×16 或 500ml×12 或 1000ml×6 5.定时范围 1 分钟 - 999.9 小时 6.温控范围 4-60℃ |  |  |
| 7 | 全自动细胞计数仪 | 1.无需任何一次性芯片耗材 2.软件多指标输出：细胞浓度/直径/体积，可按粒径分区显示对应参数 3.图像检测支持死/活比率、死/活浓度、稀释计算、细胞聚团率、细胞形态分析 |  |  |
| 8 | 全自动菌落计数仪 | 1.照明系统：全封闭钢铝合金机箱；≥12 色凌透背光照明；雾光漫反射照明；254nm 紫外反射光源用于腔体消毒、紫外诱变 2.数字成像：16mm 定焦镜头；≥2000 万像素彩色 CMOS 工业相机 3.菌落分析模块：含滚轮参数调节统计、一键响应统计；高级菌落统计、杂菌杂质自动剔除；网格滤膜与 3M 测试片分析；典型菌筛选；微生物限度分析；专项检测与图像处理功能 |  |  |