	灭菌清洗、纯水及低温存储设备

	序号
	设备名称
	性能参数
	响应
	偏离

	1
	压力灭菌锅
	（1）有效容积：≥80L
（2）设备开关带有漏电保护功能，发生漏电时自动切断电源
（3）可选择自然冷却和标配不少于2个强制冷却风扇冷却，内置≥5L大容量冷却水箱 
（4）腔内注水量≥6500mL，支持长时间灭菌和多次灭菌
（5）容器底部排水口标配过滤器，避免异物堵塞
（6）缸内设置加热挡板保护加热器与传感器，带最高/最低水位标识
	
	

	2
	电热恒温鼓风干燥箱
	（1）工作容积：≥30L
（2）不锈钢托架：≥2 块
（3）恒温波动度：≤±1℃
	
	

	3
	超声清洗机
	（1）内槽尺寸：≥500×300×150mm
（2）容量：≥22.5L
（3）频率：≥40KHz
（4）功率：≤720W
（5）加热功率：≤1000W
（6）带排水、降音盖
	
	

	4
	超纯水仪
	（1）以自来水为进水，经过预处理装置连续生产超纯水
（2）预处理装置
（3）水质参数：预过滤含RO模组件，储水箱等组成；产水速率：≥100L/h；储水箱体积：≥25L
	
	

	5
	超低温冰箱
	（1）内部容积：≥ 800升 
（2）保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间≥350分钟。
（3）加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果；
（4）控制面板：触控屏幕，可进行运行温度和报警温度设置，温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿功能。
	
	

	6
	液氮罐
	（1）箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料
（2）液氮容量：≥120L
	
	



