	分子细胞生物学实验设备

	序号
	设备名称
	性能参数
	响应
	偏离

	1
	梯度PCR仪
	（1）反应模板：96-well  0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管
（2）反应体系1-100ul
（3）升降温速率：≥4℃/秒
（4）具有温度梯度功能：同时运行8个不同温度；
（5）温度梯度范围：30 - 100℃；
（6）温差范围：1 - 25℃
（7）温度范围：4-100℃
	
	

	2
	水平电泳仪一套（含电源、泳槽）
	（1）电源：可恒流、恒压，输出电压10~300 V,电流4~400mA，输出功率75W；输出孔数：4对并联；
小型水平电泳槽：
（1）可适用于≥7x7，≥7x10cm的凝胶电泳实验
（2）允许在电泳槽内用铺制门铺胶
配置：1、基础电源；2、水平电泳槽1套；3、水平梳子1套；4、凝胶盘1个
	
	

	3
	蛋白垂直电泳系统
	（1）电源：可恒流、恒压：输出电压10~300 V,电流4~400mA，输出功率75W；输出孔数：4对并联；
（2）电泳槽主要技术规格：凝胶数1到4；
（3）转印模块:1小时内转印2块凝胶，颜色标记的转印夹和电极；内置冷却装置
四、配置：基础电源1个，小型垂直电泳槽1个，转印模块1个
	
	

	4
	半干转印电泳槽
	（1）电泳仪的槽体采用耐腐蚀的绝缘材料制成
（2）阳极板采用耐电解腐蚀、耐高温的贵金属镀铂钛板制造
（3）阴极板采用不锈钢板，钢板表面光洁平整
（4）阳极板、阴极板尺寸一致，二者安装位置可调换
（5）正常工作条件：环境温度 0℃～40℃，相对湿度≤80%，周围无强烈振动，实验台平整
（6）可转印凝胶规格：长 × 宽≥120×120mm
	
	

	5
	超微量分光光度计
	（1）显示：≥7 寸高清触摸屏
（2）样品基座材质：石英光纤和高硬质铝
（3）样本量：0.5-2 µL
（4）光源 / 寿命：≥氙灯/10⁹次
（5）光程：不低于 1.0 mm、0.2 mm、0.05 mm
（6）波长范围：190-850 nm
（7）吸光度范围：0~4.000 Abs
（8）光谱带宽：≥2 nm
（9）检测浓度范围：2 ng/µL dsDNA～15000 ng/µL dsDNA
	
	

	6
	电穿孔仪
	（1）脉冲形式：指数衰减和方波
（2）高压电容：10-60μF，≥1μF 步进
（3）低压电容: 25-1575μF，≥1μF 步进
（4）并接电阻: 100Ω-1650Ω，≥1Ω 步进
（5）连续放电个数：1-9
（6）放电及间隔时间：0.1ms-999ms，增量≥0.1ms
（7）操作系统：微电脑控制
（8）时间常数：带 RC 时间常数，可调节
	
	

	7
	洗板机
	（1）适用微孔板 96孔、平底、U型底、V型底
（2）洗板模式 单板、双板两种清洗模式
（3）清洗次数 1-250次可调
	
	

	8
	脱色摇床
	（1）频率：40～240转/分
（2）旋幅：回转半径≥15mm
（3）速度：无极调速、数字显示
	
	

	9
	超声波细胞破碎仪
	（1）频率: 20-25 KHz 自动跟踪，自适应
（2）屏幕显示：振幅、功率、温度、时间
（3）功率: 5-950W 可调
（4）可选配变幅杆：2，3，10，12，15 mm
（5）破碎容量:100μl-600 ml
	
	

	10
	低温组织研磨仪
	（1）转速/频率设定: ≥600-2100 转/分（20-70HZ）
（2）可储存数据：可储存≥48 组数据
（3）夹具行程: ≥34mm（垂直）
（4）研磨平台数：可接纳研磨罐≥2
（5）样本容量：铝合金适配器 5ml12 孔，2ml48 孔
	
	

	11
	微量振荡器
	（1）速度范围单孔板: 0-1500rpm
（2）双孔板: 0-1000rpm
（3）转速显示，刻度显示，酶标板数
	
	

	12
	涡旋仪
	（1）电压：220-230V
（2）电机功率：≥60W
（3）振荡方式：圆周
（4）振荡直径：≥4MM
（5）转速范围：0-3500RPM
（6）工作方式：连续、点动、调速
（7）速度/温度显示：刻度
	
	

	13
	台式电热恒温水浴锅
	（1）内胆容积：≥14.8L
（2）工作尺寸（mm）WDH≥450×300×110
（3）恒温波动度：≤±0.5℃
（4）跟踪报警：≤±2℃
（5）恒温范围：RT+5～99℃
（6）消耗功率：≤1500W
（7）电源电压：AC220V 50HZ
（8）定时范围：1～5999min
（9）水槽孔数：两列六孔
	
	

	14
	恒温金属浴
	（1）温度控制范围：室温-25~110℃
（2）温度可设定范围：-5℃~110℃
	
	

	15
	磁力搅拌器 (温控和温度显示)
	（1）盘温＞50℃报警
（2）转速范围 200～1800rpm
（3）定时功能（倒计时）：0-9999 分钟
（4）调速精度≤±10rpm
（7）控温范围 RT+5～350℃
（8）控温精度≤±1℃
（9）加热盘温度 ≤420℃
	
	

	16
	制冰机
	（1）制冰量：≥70kg/24h
（2）储冰量：≥25kg
	
	

	17
	PH 计
	（1）显示屏：≥7 英寸彩色触控屏
（2）pH 显示范围：-2.00 至 20.00pH
（3）pH 分辨率：≥0.1/0.01pH
（4）pH 精度：≤±0.01pH
	
	

	18
	分析天平（精度分类：微量天平，分析天平）
	（1）称量范围：0-220g
（2）精度：≤0.1mg/1mg/0.01g/0.1g/1g 可调
（3）重复性：≤±0.1mg
（4）示值误差：≤±0.1mg
（5）线性误差：≤±0.2mg
	
	

	19
	冷冻切片机
	（1）按键式操作机身，便于戴手套操作
（2）刀架冷空气循环技术，智能刀架制冷不易结霜，长时间切片避免产生冰晶
（3）HEPA空气净化系统确保安全的实验室环境
（4）双压缩机实现腔体与样本头单独制冷
（5）冷冻箱自动除霜功能
（6）抗菌银离子表面涂层
（7）经过有效性认证的专利紫外线箱体内部消毒 
	
	

	20
	多色流式细胞分析仪
	（1）固体激光器配置：488nm 、638nm；405nm；561nm可同时激发和检测≥13色荧光
（2）光学滤光片可由用户根据实际应用自行更换，无需专业人员调校
（3）支持多色荧光信号共同采集，信号获取速度（上样速度）达到30,000个/秒以上
（4）样本流速包括低速、中速、高速，可自定义流速范围为：10ul/min - 240ul/min
（5）软件安装无版权限制，可以任意次数安装，具备基本分析软件功能
	
	



