| 分子细胞生物学实验设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 梯度PCR仪 | （1）反应模板：96-well 0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管 （2）反应体系1-100ul （3）升降温速率：≥4℃/秒 （4）具有温度梯度功能：同时运行8个不同温度； （5）温度梯度范围：30 - 100℃； （6）温差范围：1 - 25℃ （7）温度范围：4-100℃ |  |  |
| 2 | 水平电泳仪一套（含电源、泳槽） | （1）电源：可恒流、恒压，输出电压10~300 V,电流4~400mA，输出功率75W；输出孔数：4对并联； 小型水平电泳槽： （1）可适用于≥7x7，≥7x10cm的凝胶电泳实验 （2）允许在电泳槽内用铺制门铺胶 配置：1、基础电源；2、水平电泳槽1套；3、水平梳子1套；4、凝胶盘1个 |  |  |
| 3 | 蛋白垂直电泳系统 | （1）电源：可恒流、恒压：输出电压10~300 V,电流4~400mA，输出功率75W；输出孔数：4对并联； （2）电泳槽主要技术规格：凝胶数1到4； （3）转印模块:1小时内转印2块凝胶，颜色标记的转印夹和电极；内置冷却装置 四、配置：基础电源1个，小型垂直电泳槽1个，转印模块1个 |  |  |
| 4 | 半干转印电泳槽 | （1）电泳仪的槽体采用耐腐蚀的绝缘材料制成 （2）阳极板采用耐电解腐蚀、耐高温的贵金属镀铂钛板制造 （3）阴极板采用不锈钢板，钢板表面光洁平整 （4）阳极板、阴极板尺寸一致，二者安装位置可调换 （5）正常工作条件：环境温度 0℃～40℃，相对湿度≤80%，周围无强烈振动，实验台平整 （6）可转印凝胶规格：长 × 宽≥120×120mm |  |  |
| 5 | 超微量分光光度计 | （1）显示：≥7 寸高清触摸屏 （2）样品基座材质：石英光纤和高硬质铝 （3）样本量：0.5-2 µL （4）光源 / 寿命：≥氙灯/10⁹次 （5）光程：不低于 1.0 mm、0.2 mm、0.05 mm （6）波长范围：190-850 nm （7）吸光度范围：0~4.000 Abs （8）光谱带宽：≥2 nm （9）检测浓度范围：2 ng/µL dsDNA～15000 ng/µL dsDNA |  |  |
| 6 | 电穿孔仪 | （1）脉冲形式：指数衰减和方波 （2）高压电容：10-60μF，≥1μF 步进 （3）低压电容: 25-1575μF，≥1μF 步进 （4）并接电阻: 100Ω-1650Ω，≥1Ω 步进 （5）连续放电个数：1-9 （6）放电及间隔时间：0.1ms-999ms，增量≥0.1ms （7）操作系统：微电脑控制 （8）时间常数：带 RC 时间常数，可调节 |  |  |
| 7 | 洗板机 | （1）适用微孔板 96孔、平底、U型底、V型底 （2）洗板模式 单板、双板两种清洗模式 （3）清洗次数 1-250次可调 |  |  |
| 8 | 脱色摇床 | （1）频率：40～240转/分 （2）旋幅：回转半径≥15mm （3）速度：无极调速、数字显示 |  |  |
| 9 | 超声波细胞破碎仪 | （1）频率: 20-25 KHz 自动跟踪，自适应 （2）屏幕显示：振幅、功率、温度、时间 （3）功率: 5-950W 可调 （4）可选配变幅杆：2，3，10，12，15 mm （5）破碎容量:100μl-600 ml |  |  |
| 10 | 低温组织研磨仪 | （1）转速/频率设定: ≥600-2100 转/分（20-70HZ） （2）可储存数据：可储存≥48 组数据 （3）夹具行程: ≥34mm（垂直） （4）研磨平台数：可接纳研磨罐≥2 （5）样本容量：铝合金适配器 5ml12 孔，2ml48 孔 |  |  |
| 11 | 微量振荡器 | （1）速度范围单孔板: 0-1500rpm （2）双孔板: 0-1000rpm （3）转速显示，刻度显示，酶标板数 |  |  |
| 12 | 涡旋仪 | （1）电压：220-230V （2）电机功率：≥60W （3）振荡方式：圆周 （4）振荡直径：≥4MM （5）转速范围：0-3500RPM （6）工作方式：连续、点动、调速 （7）速度/温度显示：刻度 |  |  |
| 13 | 台式电热恒温水浴锅 | （1）内胆容积：≥14.8L （2）工作尺寸（mm）WDH≥450×300×110 （3）恒温波动度：≤±0.5℃ （4）跟踪报警：≤±2℃ （5）恒温范围：RT+5～99℃ （6）消耗功率：≤1500W （7）电源电压：AC220V 50HZ （8）定时范围：1～5999min （9）水槽孔数：两列六孔 |  |  |
| 14 | 恒温金属浴 | （1）温度控制范围：室温-25~110℃ （2）温度可设定范围：-5℃~110℃ |  |  |
| 15 | 磁力搅拌器 (温控和温度显示) | （1）盘温＞50℃报警 （2）转速范围 200～1800rpm （3）定时功能（倒计时）：0-9999 分钟 （4）调速精度≤±10rpm （7）控温范围 RT+5～350℃ （8）控温精度≤±1℃ （9）加热盘温度 ≤420℃ |  |  |
| 16 | 制冰机 | （1）制冰量：≥70kg/24h （2）储冰量：≥25kg |  |  |
| 17 | PH 计 | （1）显示屏：≥7 英寸彩色触控屏 （2）pH 显示范围：-2.00 至 20.00pH （3）pH 分辨率：≥0.1/0.01pH （4）pH 精度：≤±0.01pH |  |  |
| 18 | 分析天平（精度分类：微量天平，分析天平） | （1）称量范围：0-220g （2）精度：≤0.1mg/1mg/0.01g/0.1g/1g 可调 （3）重复性：≤±0.1mg （4）示值误差：≤±0.1mg （5）线性误差：≤±0.2mg |  |  |
| 19 | 冷冻切片机 | （1）按键式操作机身，便于戴手套操作 （2）刀架冷空气循环技术，智能刀架制冷不易结霜，长时间切片避免产生冰晶 （3）HEPA空气净化系统确保安全的实验室环境 （4）双压缩机实现腔体与样本头单独制冷 （5）冷冻箱自动除霜功能 （6）抗菌银离子表面涂层 （7）经过有效性认证的专利紫外线箱体内部消毒 |  |  |
| 20 | 多色流式细胞分析仪 | （1）固体激光器配置：488nm 、638nm；405nm；561nm可同时激发和检测≥13色荧光 （2）光学滤光片可由用户根据实际应用自行更换，无需专业人员调校 （3）支持多色荧光信号共同采集，信号获取速度（上样速度）达到30,000个/秒以上 （4）样本流速包括低速、中速、高速，可自定义流速范围为：10ul/min - 240ul/min （5）软件安装无版权限制，可以任意次数安装，具备基本分析软件功能 |  |  |