附件一：
技术规格要求
	序号
	技术规格要求
	所投产品实际参数
	响应
	偏离

	一、
	全身X射线计算机断层扫描系统（256排CT）
	
	
	

	
	总体要求（所投产品应满足下列①-④任意一项）：
	
	
	

	
	①若所投设备为单源设备则探测器排数≥256排且转速≤0.23s/圈；
	
	
	

	
	②若所投设备为单源设备则探测器排数≥320排（且Z轴每排均为等宽排列）且转速≤0.25s/圈；
	
	
	

	
	③双源探测器≥96排×2且转速≤0.25s/圈；
	
	
	

	
	④立体双层探测器≥128排×2且转速≤0.27s/圈；
	
	
	

	1
	探测器
	
	
	

	1.1
	单圈扫描最大层数≥384层
	
	
	

	1.2
	探测器 Z 轴总覆盖宽度（等中心处）（所投产品应满足下列①-③任意一项）
	
	
	

	
	①如提供单套探测器≥16cm；
	
	
	

	
	②如提供双套探测器系统，则每套探测器≥5.76cm；
	
	
	

	
	③如提供立体双层光谱探测器≥8cm；
	
	
	

	1.3
	探测器每排单元数≥830个（如提供双套探测器系统或全新立体双层光谱探测器可不受此限制）
	
	
	

	1.4
	探测器总单元数≥149760个
	
	
	

	1.5
	探测器Z轴单元最小像素尺寸（探测器Z轴覆盖总宽度/探测器排数）≤0.625mm
	
	
	

	1.6
	数据采样率≥2490view/圈
	
	
	

	1.7
	焦点到探测器的距离＞109cm（如提供双套探测器系统或全新立体双层光谱探测器可不受此限制）
	
	
	

	1.8
	焦点到等中心点距离≥60cm（如提供双套探测器系统或全新立体双层光谱探测器可不受此限制）
	
	
	

	2
	球管和高压
	
	
	

	2.1
	液态金属轴承球管阳极热容量≥30MHU
	
	
	

	2.2
	球管阳极最大散热率≥1600KHU/min
	
	
	

	2.3
	焦点个数≥2个
	
	
	

	2.4
	最小焦点尺寸≤0.7mm²
	
	
	

	2.5
	最大焦点尺寸≤2.7mm²
	
	
	

	2.6
	高压发生器最大功率（非等效）≥100KW
	
	
	

	2.7
	最低输出管电流≤10mA
	
	
	

	2.8
	最高输出管电流（非等效）≥830mA
	
	
	

	2.9
	管电流步进≤5mA
	
	
	

	2.10
	球管单次连续螺旋扫描时间≥60S
	
	
	

	2.11
	最低输出管电压≤80KV
	
	
	

	2.12
	最高管电压≥140KV
	
	
	

	2.13
	管电压可选档数≥4档
	
	
	

	3
	扫描机架
	
	
	

	3.1
	78cm≤机架孔径≤82cm
	
	
	

	3.2
	机架冷却方式：风冷或水冷
	
	
	

	3.3
	滑环数据传输带宽≥6.2Gbps（如提供双套探测器系统或全新立体双层光谱探测器可不受此限制）
	
	
	

	3.4
	具备语音呼吸导航系统
	
	
	

	4
	扫描床
	
	
	

	4.1
	最大可扫描范围≥200cm
	
	
	

	4.2
	最大水平移床速度≥30cm/s
	
	
	

	4.3
	垂直升降最低位置≤50cm
	
	
	

	4.4
	垂直升降最高位置≥92cm
	
	
	

	4.5
	最大垂直升降速度≥40mm/s
	
	
	

	4.6
	水平定位精度≤±0.25mm
	
	
	

	4.7
	最大承重≥220Kg
	
	
	

	5
	主控制台
	
	
	

	5.1
	主控台内存≥8GB
	
	
	

	5.2
	主控台硬盘容量≥2TB
	
	
	

	5.3
	主控台主频≥2.6GHz
	
	
	

	5.4
	重建服务器：具备独立的重建服务器，并行执行重建任务
	
	
	

	5.5
	用户操作界面：图文可视化操作界面
	
	
	

	5.6
	具备多窗口、多任务处理功能
	
	
	

	5.7
	根据定位相自动推荐扫描参数
	
	
	

	5.8
	根据心电图自动推荐心脏扫描参数
	
	
	

	5.9
	对比剂智能跟踪和启动扫描功能
	
	
	

	5.10
	扫描序列的关键词高级搜索功能
	
	
	

	5.11
	脊柱自动重建功能
	
	
	

	5.12
	并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫方案中预置和完成不同算法的重建任务
	
	
	

	5.13
	同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储等操作可同步进行
	
	
	

	5.14
	双向交流系统：自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输，并且可用户录制病人呼吸指令
	
	
	

	5.15
	DICOM3.0：提供DICOM3.0激光相机接口(传输/接收/存档/查询/工作表等)
	
	
	

	5.16
	图像多点自动实时传送要求同时实时传送至多个工作站和PACS
	
	
	

	5.17
	低剂量管理功能
	
	
	

	5.18
	扫描剂量预估功能
	
	
	

	5.19
	剂量报告功能
	
	
	

	5.20
	扫描剂量智能监控预警平台
	
	
	

	5.21
	3D自动mA功能
	
	
	

	5.22
	自动KV功能
	
	
	

	5.23
	80kV低剂量功能
	
	
	

	5.24
	动态灌注超低剂量功能
	
	
	

	5.25
	儿童专用扫描协议
	
	
	

	5.26
	提供最新重建算法技术，如Siemens提供ADMIRE迭代重建，GE提供TrueFidelity，飞利浦提供IMR，联影提供AIIR，其他厂家提供提供最新重建算法技术。
	
	
	

	6
	扫描和重建参数
	
	
	

	6.1
	最薄扫描图像层厚≤0.625mm
	
	
	

	6.2
	最大扫描FOV≥50cm
	
	
	

	6.3
	最大重建FOV≥50cm
	
	
	

	6.4
	最大扩展重建FOV≥50cm
	
	
	

	6.5
	图像重建矩阵≥1024×1024
	
	
	

	6.6
	最小CT值（非扩展）≤-1024HU
	
	
	

	6.7
	最大CT值（非扩展）≥3070HU
	
	
	

	6.8
	图像最大重建速度（512×512矩阵）≥50幅/秒
	
	
	

	6.9
	图像显示矩阵≥1024×1024
	
	
	

	6.10
	提供原始数据迭代平台
	
	
	

	6.11
	扫描速度可选范围≥5种
	
	
	

	7
	图像质量
	
	
	

	7.1
	X-Y平面空间分辨率≥16LP/CM
	
	
	

	8
	心脏成像功能
	
	
	

	8.1
	提供单心动周期冠脉成像技术或心脏多扇区重建技术
	
	
	

	8.2
	提供房颤病人的单心动周期冠脉成像技术或心脏多扇区重建技术
	
	
	

	8.3
	提供自动躲避坏心律功能
	
	
	

	8.4
	提供一键式胸痛三联扫描方案
	
	
	

	8.5
	提供一键式心脑联合扫描方案(一次造影剂)
	
	
	

	9.
	单器官4D扫描及灌注扫描功能
	
	
	

	9.1
	最大4D扫描范围≥10cm
	
	
	

	[bookmark: _Hlk218765513]9.2
	最大动态灌注扫描范围≥16cm
	
	
	

	9.3
	全脑一站式功能成像：一次对比剂注射，可以完成头颈部血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像
	
	
	

	9.4
	骨关节运动成像扫描范围≥8cm
	
	
	

	10
	提供原厂（原厂是指所投机型制造商）配套服务器架构工作站，由服务器端硬件、软件和客户端硬件、软件构成
	
	
	

	10.1
	 提供≥2个客户端及配套设备硬件及软件
	
	
	

	10.2
	提供硬件平台
	
	
	

	10.2.1
	主频≥3.7G
	
	
	

	10.2.2
	内存≥32G
	
	
	

	10.2.3
	硬盘类型：固态硬盘
	
	
	

	10.2.4
	图像存储硬盘容量≥800G
	
	
	

	10.2.5
	图像存储数≥190000幅(512x512矩阵)
	
	
	

	10.2.6
	所有接口(DICOM3.0)与主机一致
	
	
	

	10.2.7
	主机和工作站之间有1000M有线网卡连接
	
	
	

	10.2.8
	具备彩色打印接口，并能与工作站连接使用
	
	
	

	10.2.9
	工作站图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从PACS系统中调用DICOM图像
	
	
	

	10.2.10
	具备多任务自动处理，能够自动在内存中加载工作站中存储的病例数据，并在后台中进行处理
	
	
	

	10.2.11
	具备放射科信息管理系统自动连接功能
	
	
	

	10.3
	具备图像三维分析系统
	
	
	

	10.4
	自动轮廓勾画
	
	
	

	10.5
	序列对比工具
	
	
	

	10.6
	动态三维分析工具
	
	
	

	10.7
	曲面重建感兴趣区放置工具
	
	
	

	10.8
	多期相融合分析技术
	
	
	

	10.9
	电影模式工具
	
	
	

	10.10.
	透明重建工具
	
	
	

	10.11
	多元三维处理工具
	
	
	

	10.12
	表面重建工具
	
	
	

	10.13
	三维内窥镜分析工具
	
	
	

	10.14
	CT4D灌注软件
	
	
	

	10.14.1
	通用灌注分析参数
	
	
	

	10.14.2
	自动分析血容量
	
	
	

	10.14.3
	自动分析血流量
	
	
	

	10.14.4
	自动分析平均通过时间
	
	
	

	10.14.5
	自动分析对比剂到达时间
	
	
	

	10.15.
	灌注模板
	
	
	

	10.15.1.
	标准灌注模板
	
	
	

	10.15.2.
	脑卒中灌注模板
	
	
	

	10.15.3.
	脑肿瘤灌注模板
	
	
	

	10.15.4.
	体部肿瘤灌注模板
	
	
	

	10.15.5.
	肝肿瘤灌注模板
	
	
	

	10.15.6.
	胰腺灌注模板
	
	
	

	10.15.7.
	肾脏灌注模板
	
	
	

	10.15.8.
	脾脏灌注模板
	
	
	

	10.15.9.
	子宫灌注模板
	
	
	

	10.16.
	呼吸系统分析软件包
	
	
	

	10.16.1.
	全自动肺叶及气道自动分离技术
	
	
	

	10.16.2.
	气道壁和管腔内外壁的直径测量
	
	
	

	10.16.3.
	全自动肺气肿分析
	
	
	

	10.17.
	全自动去骨软件
	
	
	

	10.18.
	容积分析平台
	
	
	

	10.19.
	全自动心脏分析软件
	
	
	

	10.19.1
	零键式心脏工作流程启动软件后无需操作即可同时完成冠脉束提取、血管拉直分析、血管探针等三维后处理。
	
	
	

	10.19.2
	心脏全自动分析
	
	
	

	10.19.3
	冠状动脉树自动提取
	
	
	

	10.19.4
	冠状动脉名称自动标识
	
	
	

	10.19.5
	冠状动脉长度
	
	
	

	10.19.6
	冠脉横断面积测量
	
	
	

	10.19.7
	冠脉狭窄度测量
	
	
	

	[bookmark: _Hlk218783234]10.19.8
	冠脉官腔体积测量
	
	
	

	10.19.9
	冠脉平均直径测量
	
	
	

	10.19.10
	冠状斑块彩色编码定性分析
	
	
	

	10.19.11
	冠脉斑块体积定量分析
	
	
	

	10.19.12
	冠状动脉搭桥及支架显示、分析和置放计划
	
	
	

	10.19.13
	类血管内超声功能
	
	
	

	10.19.14
	心脏彩色透明显示
	
	
	

	10.19.15
	心导管介入式显示
	
	
	

	10.19.16
	心脏主动脉瓣膜、二尖瓣运动分析
	
	
	

	10.19.17
	心功能自动分析软件
	
	
	

	10.19.18
	自动探测心腔
	
	
	

	10.19.19
	自动测量射血分数
	
	
	

	10.19.20
	钙化积分软件
	
	
	

	10.19.21
	零键去骨技术
	
	
	

	10.20
	全自动血管分析软件
	
	
	

	10.20.1
	自动血管循迹，提取和显示以及血管尺寸的测量
	
	
	

	10.20.2
	自动探查血管中轴
	
	
	

	10.20.3
	快速循迹血管分支成像，分别显示弯曲血管，血管横，纵，斜截面图象
	
	
	

	10.20.4
	可以在两个主要血管之间添加分支改善血管中轴循迹
	
	
	

	10.20.5
	编辑血管轮廓时自动插入临近血管信息
	
	
	

	10.20.6
	管腔曲面重建成像
	
	
	

	10.20.7
	最佳纵轴重建成像
	
	
	

	10.20.8
	对操作者选定血管节段进行定性和定量分析，包括(血管长度、横截面积、血管狭窄比率、容积、血管平均直径、最小直径、最大直径)
	
	
	

	10.20.9
	通过全自动主动脉，髂动脉跟踪技术实现主动脉自动成像
	
	
	

	10.20.10
	对血栓进行自动检测和分析
	
	
	

	10.21
	CT尿路造影技术
	
	
	

	10.22
	头颈部CTA同步数字减影技术
	
	
	

	10.23
	神经系统动静脉融合软件
	
	
	

	10.24
	脑出血测量工具
	
	
	

	10.25
	肝脏多期相融合技术
	
	
	

	10.26
	肝体积测量工具
	
	
	

	10.27
	骨骼内固定支架透视技术
	
	
	

	10.28
	内耳多功能成像技术
	
	
	

	10.29
	齿科分析高级后处理功能
	
	
	

	10.30
	结肠分析高级后处理功能
	
	
	

	10.31
	肿瘤评估高级后处理功能
	
	
	

	10.32
	心电门控装置，心电门控系统与CT一体化集成（非第三方品牌外置式）
	
	
	

	10.33
	[bookmark: _GoBack]其他高级配置：各品牌需提供所有高级配置。
	
	
	

	11
	附属配套
	
	
	

	11.1
	提供立位医用射线防护系统1套：包括立柱具备7寸大屏幕触摸屏一体化控制系统，系统具备成人和儿童防护模式，可预设上下帘间隙高度；产品符合GB9706.1-2020医用电器设备安全和通用要求。
	
	
	

	11.2
	配置一体化自助打印纸质报告设备4台
	
	
	

	11.3
	原厂配套操作台1套、操作椅2张
	
	
	

	11.4
	配套不间断电源1套及附属设施（断电后支持设备主机供电时间≥2小时）
	
	
	

	11.5
	配套精密空调1套
	
	
	

	11.6
	配套空气消毒机1套
	
	
	

	11.7
	配套除湿机2台
	
	
	

	11.8
	提供10套诊断工作站（每套诊断工作站配置清单包括固态硬盘1T+机械硬盘1T、CPU功能指标不低于酷睿i9第十三代处理器、32G第五代内存条、8M彩色高清阅片显示器、电动升降桌椅1套）
	
	
	

	11.9
	提供2块80寸以上远程会诊屏（附配套使用晨读系统1套）
	
	
	

	11.9
	提供6套铅衣（每套含长、短袖铅衣，铅围脖，铅裙，铅帽，铅眼镜，铅衣支架）
	
	
	

	11.11
	提供双筒双流高端高压注射器一套
	
	
	

	11.12
	提供一个造影剂恒温箱
	
	
	

	11.13
	全数字掌上彩色多普勒超声诊断仪（显示屏:独立显示屏，屏幕尺寸≥10 英寸，全触控屏操作；主机:体积小、整机重量≤250g;支持图像模式:B、M、C、PW；主机与平板有线连接）
	
	
	

	11.14
	CT检查室内拆除、装修改造（包括但不限于防辐射等）
	
	
	

	[bookmark: _Hlk218784905]二、
	提供参询机型详细配置清单及第三方产品报价单
	
	
	

	三、
	提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份
	
	
	

	四、
	提供装机场地手册
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