附件一：

技术规格要求

| 序号 | 技术规格要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 全身X射线计算机断层扫描系统（256排CT） |  |  |  |
|  | 总体要求（所投产品应满足下列①-④任意一项）： |  |  |  |
|  | ①若所投设备为单源设备则探测器排数≥256排且转速≤0.23s/圈； |  |  |  |
|  | ②若所投设备为单源设备则探测器排数≥320排（且Z轴每排均为等宽排列）且转速≤0.25s/圈； |  |  |  |
|  | ③双源探测器≥96排×2且转速≤0.25s/圈； |  |  |  |
|  | ④立体双层探测器≥128排×2且转速≤0.27s/圈； |  |  |  |
| 1 | 探测器 |  |  |  |
| 1.1 | 单圈扫描最大层数≥384层 |  |  |  |
| 1.2 | 探测器 Z 轴总覆盖宽度（等中心处）（所投产品应满足下列①-③任意一项） |  |  |  |
|  | ①如提供单套探测器≥16cm； |  |  |  |
|  | ②如提供双套探测器系统，则每套探测器≥5.76cm； |  |  |  |
|  | ③如提供立体双层光谱探测器≥8cm； |  |  |  |
| 1.3 | 探测器每排单元数≥830个（如提供双套探测器系统或全新立体双层光谱探测器可不受此限制） |  |  |  |
| 1.4 | 探测器总单元数≥149760个 |  |  |  |
| 1.5 | 探测器Z轴单元最小像素尺寸（探测器Z轴覆盖总宽度/探测器排数）≤0.625mm |  |  |  |
| 1.6 | 数据采样率≥2490view/圈 |  |  |  |
| 1.7 | 焦点到探测器的距离＞109cm（如提供双套探测器系统或全新立体双层光谱探测器可不受此限制） |  |  |  |
| 1.8 | 焦点到等中心点距离≥60cm（如提供双套探测器系统或全新立体双层光谱探测器可不受此限制） |  |  |  |
| 2 | 球管和高压 |  |  |  |
| 2.1 | 液态金属轴承球管阳极热容量≥30MHU |  |  |  |
| 2.2 | 球管阳极最大散热率≥1600KHU/min |  |  |  |
| 2.3 | 焦点个数≥2个 |  |  |  |
| 2.4 | 最小焦点尺寸≤0.7mm² |  |  |  |
| 2.5 | 最大焦点尺寸≤2.7mm² |  |  |  |
| 2.6 | 高压发生器最大功率（非等效）≥100KW |  |  |  |
| 2.7 | 最低输出管电流≤10mA |  |  |  |
| 2.8 | 最高输出管电流（非等效）≥830mA |  |  |  |
| 2.9 | 管电流步进≤5mA |  |  |  |
| 2.10 | 球管单次连续螺旋扫描时间≥60S |  |  |  |
| 2.11 | 最低输出管电压≤80KV |  |  |  |
| 2.12 | 最高管电压≥140KV |  |  |  |
| 2.13 | 管电压可选档数≥4档 |  |  |  |
| 3 | 扫描机架 |  |  |  |
| 3.1 | 78cm≤机架孔径≤82cm |  |  |  |
| 3.2 | 机架冷却方式：风冷或水冷 |  |  |  |
| 3.3 | 滑环数据传输带宽≥6.2Gbps（如提供双套探测器系统或全新立体双层光谱探测器可不受此限制） |  |  |  |
| 3.4 | 具备语音呼吸导航系统 |  |  |  |
| 4 | 扫描床 |  |  |  |
| 4.1 | 最大可扫描范围≥200cm |  |  |  |
| 4.2 | 最大水平移床速度≥30cm/s |  |  |  |
| 4.3 | 垂直升降最低位置≤50cm |  |  |  |
| 4.4 | 垂直升降最高位置≥92cm |  |  |  |
| 4.5 | 最大垂直升降速度≥40mm/s |  |  |  |
| 4.6 | 水平定位精度≤±0.25mm |  |  |  |
| 4.7 | 最大承重≥220Kg |  |  |  |
| 5 | 主控制台 |  |  |  |
| 5.1 | 主控台内存≥8GB |  |  |  |
| 5.2 | 主控台硬盘容量≥2TB |  |  |  |
| 5.3 | 主控台主频≥2.6GHz |  |  |  |
| 5.4 | 重建服务器：具备独立的重建服务器，并行执行重建任务 |  |  |  |
| 5.5 | 用户操作界面：图文可视化操作界面 |  |  |  |
| 5.6 | 具备多窗口、多任务处理功能 |  |  |  |
| 5.7 | 根据定位相自动推荐扫描参数 |  |  |  |
| 5.8 | 根据心电图自动推荐心脏扫描参数 |  |  |  |
| 5.9 | 对比剂智能跟踪和启动扫描功能 |  |  |  |
| 5.10 | 扫描序列的关键词高级搜索功能 |  |  |  |
| 5.11 | 脊柱自动重建功能 |  |  |  |
| 5.12 | 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫方案中预置和完成不同算法的重建任务 |  |  |  |
| 5.13 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储等操作可同步进行 |  |  |  |
| 5.14 | 双向交流系统：自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输，并且可用户录制病人呼吸指令 |  |  |  |
| 5.15 | DICOM3.0：提供DICOM3.0激光相机接口(传输/接收/存档/查询/工作表等) |  |  |  |
| 5.16 | 图像多点自动实时传送要求同时实时传送至多个工作站和PACS |  |  |  |
| 5.17 | 低剂量管理功能 |  |  |  |
| 5.18 | 扫描剂量预估功能 |  |  |  |
| 5.19 | 剂量报告功能 |  |  |  |
| 5.20 | 扫描剂量智能监控预警平台 |  |  |  |
| 5.21 | 3D自动mA功能 |  |  |  |
| 5.22 | 自动KV功能 |  |  |  |
| 5.23 | 80kV低剂量功能 |  |  |  |
| 5.24 | 动态灌注超低剂量功能 |  |  |  |
| 5.25 | 儿童专用扫描协议 |  |  |  |
| 5.26 | 提供最新重建算法技术，如Siemens提供ADMIRE迭代重建，GE提供TrueFidelity，飞利浦提供IMR，联影提供AIIR，其他厂家提供提供最新重建算法技术。 |  |  |  |
| 6 | 扫描和重建参数 |  |  |  |
| 6.1 | 最薄扫描图像层厚≤0.625mm |  |  |  |
| 6.2 | 最大扫描FOV≥50cm |  |  |  |
| 6.3 | 最大重建FOV≥50cm |  |  |  |
| 6.4 | 最大扩展重建FOV≥50cm |  |  |  |
| 6.5 | 图像重建矩阵≥1024×1024 |  |  |  |
| 6.6 | 最小CT值（非扩展）≤-1024HU |  |  |  |
| 6.7 | 最大CT值（非扩展）≥3070HU |  |  |  |
| 6.8 | 图像最大重建速度（512×512矩阵）≥50幅/秒 |  |  |  |
| 6.9 | 图像显示矩阵≥1024×1024 |  |  |  |
| 6.10 | 提供原始数据迭代平台 |  |  |  |
| 6.11 | 扫描速度可选范围≥5种 |  |  |  |
| 7 | 图像质量 |  |  |  |
| 7.1 | X-Y平面空间分辨率≥16LP/CM |  |  |  |
| 8 | 心脏成像功能 |  |  |  |
| 8.1 | 提供单心动周期冠脉成像技术或心脏多扇区重建技术 |  |  |  |
| 8.2 | 提供房颤病人的单心动周期冠脉成像技术或心脏多扇区重建技术 |  |  |  |
| 8.3 | 提供自动躲避坏心律功能 |  |  |  |
| 8.4 | 提供一键式胸痛三联扫描方案 |  |  |  |
| 8.5 | 提供一键式心脑联合扫描方案(一次造影剂) |  |  |  |
| 9. | 单器官4D扫描及灌注扫描功能 |  |  |  |
| 9.1 | 最大4D扫描范围≥10cm |  |  |  |
| 9.2 | 最大动态灌注扫描范围≥16cm |  |  |  |
| 9.3 | 全脑一站式功能成像：一次对比剂注射，可以完成头颈部血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像 |  |  |  |
| 9.4 | 骨关节运动成像扫描范围≥8cm |  |  |  |
| 10 | 提供原厂（原厂是指所投机型制造商）配套服务器架构工作站，由服务器端硬件、软件和客户端硬件、软件构成 |  |  |  |
| 10.1 | 提供≥2个客户端及配套设备硬件及软件 |  |  |  |
| 10.2 | 提供硬件平台 |  |  |  |
| 10.2.1 | 主频≥3.7G |  |  |  |
| 10.2.2 | 内存≥32G |  |  |  |
| 10.2.3 | 硬盘类型：固态硬盘 |  |  |  |
| 10.2.4 | 图像存储硬盘容量≥800G |  |  |  |
| 10.2.5 | 图像存储数≥190000幅(512x512矩阵) |  |  |  |
| 10.2.6 | 所有接口(DICOM3.0)与主机一致 |  |  |  |
| 10.2.7 | 主机和工作站之间有1000M有线网卡连接 |  |  |  |
| 10.2.8 | 具备彩色打印接口，并能与工作站连接使用 |  |  |  |
| 10.2.9 | 工作站图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从PACS系统中调用DICOM图像 |  |  |  |
| 10.2.10 | 具备多任务自动处理，能够自动在内存中加载工作站中存储的病例数据，并在后台中进行处理 |  |  |  |
| 10.2.11 | 具备放射科信息管理系统自动连接功能 |  |  |  |
| 10.3 | 具备图像三维分析系统 |  |  |  |
| 10.4 | 自动轮廓勾画 |  |  |  |
| 10.5 | 序列对比工具 |  |  |  |
| 10.6 | 动态三维分析工具 |  |  |  |
| 10.7 | 曲面重建感兴趣区放置工具 |  |  |  |
| 10.8 | 多期相融合分析技术 |  |  |  |
| 10.9 | 电影模式工具 |  |  |  |
| 10.10. | 透明重建工具 |  |  |  |
| 10.11 | 多元三维处理工具 |  |  |  |
| 10.12 | 表面重建工具 |  |  |  |
| 10.13 | 三维内窥镜分析工具 |  |  |  |
| 10.14 | CT4D灌注软件 |  |  |  |
| 10.14.1 | 通用灌注分析参数 |  |  |  |
| 10.14.2 | 自动分析血容量 |  |  |  |
| 10.14.3 | 自动分析血流量 |  |  |  |
| 10.14.4 | 自动分析平均通过时间 |  |  |  |
| 10.14.5 | 自动分析对比剂到达时间 |  |  |  |
| 10.15. | 灌注模板 |  |  |  |
| 10.15.1. | 标准灌注模板 |  |  |  |
| 10.15.2. | 脑卒中灌注模板 |  |  |  |
| 10.15.3. | 脑肿瘤灌注模板 |  |  |  |
| 10.15.4. | 体部肿瘤灌注模板 |  |  |  |
| 10.15.5. | 肝肿瘤灌注模板 |  |  |  |
| 10.15.6. | 胰腺灌注模板 |  |  |  |
| 10.15.7. | 肾脏灌注模板 |  |  |  |
| 10.15.8. | 脾脏灌注模板 |  |  |  |
| 10.15.9. | 子宫灌注模板 |  |  |  |
| 10.16. | 呼吸系统分析软件包 |  |  |  |
| 10.16.1. | 全自动肺叶及气道自动分离技术 |  |  |  |
| 10.16.2. | 气道壁和管腔内外壁的直径测量 |  |  |  |
| 10.16.3. | 全自动肺气肿分析 |  |  |  |
| 10.17. | 全自动去骨软件 |  |  |  |
| 10.18. | 容积分析平台 |  |  |  |
| 10.19. | 全自动心脏分析软件 |  |  |  |
| 10.19.1 | 零键式心脏工作流程启动软件后无需操作即可同时完成冠脉束提取、血管拉直分析、血管探针等三维后处理。 |  |  |  |
| 10.19.2 | 心脏全自动分析 |  |  |  |
| 10.19.3 | 冠状动脉树自动提取 |  |  |  |
| 10.19.4 | 冠状动脉名称自动标识 |  |  |  |
| 10.19.5 | 冠状动脉长度 |  |  |  |
| 10.19.6 | 冠脉横断面积测量 |  |  |  |
| 10.19.7 | 冠脉狭窄度测量 |  |  |  |
| 10.19.8 | 冠脉官腔体积测量 |  |  |  |
| 10.19.9 | 冠脉平均直径测量 |  |  |  |
| 10.19.10 | 冠状斑块彩色编码定性分析 |  |  |  |
| 10.19.11 | 冠脉斑块体积定量分析 |  |  |  |
| 10.19.12 | 冠状动脉搭桥及支架显示、分析和置放计划 |  |  |  |
| 10.19.13 | 类血管内超声功能 |  |  |  |
| 10.19.14 | 心脏彩色透明显示 |  |  |  |
| 10.19.15 | 心导管介入式显示 |  |  |  |
| 10.19.16 | 心脏主动脉瓣膜、二尖瓣运动分析 |  |  |  |
| 10.19.17 | 心功能自动分析软件 |  |  |  |
| 10.19.18 | 自动探测心腔 |  |  |  |
| 10.19.19 | 自动测量射血分数 |  |  |  |
| 10.19.20 | 钙化积分软件 |  |  |  |
| 10.19.21 | 零键去骨技术 |  |  |  |
| 10.20 | 全自动血管分析软件 |  |  |  |
| 10.20.1 | 自动血管循迹，提取和显示以及血管尺寸的测量 |  |  |  |
| 10.20.2 | 自动探查血管中轴 |  |  |  |
| 10.20.3 | 快速循迹血管分支成像，分别显示弯曲血管，血管横，纵，斜截面图象 |  |  |  |
| 10.20.4 | 可以在两个主要血管之间添加分支改善血管中轴循迹 |  |  |  |
| 10.20.5 | 编辑血管轮廓时自动插入临近血管信息 |  |  |  |
| 10.20.6 | 管腔曲面重建成像 |  |  |  |
| 10.20.7 | 最佳纵轴重建成像 |  |  |  |
| 10.20.8 | 对操作者选定血管节段进行定性和定量分析，包括(血管长度、横截面积、血管狭窄比率、容积、血管平均直径、最小直径、最大直径) |  |  |  |
| 10.20.9 | 通过全自动主动脉，髂动脉跟踪技术实现主动脉自动成像 |  |  |  |
| 10.20.10 | 对血栓进行自动检测和分析 |  |  |  |
| 10.21 | CT尿路造影技术 |  |  |  |
| 10.22 | 头颈部CTA同步数字减影技术 |  |  |  |
| 10.23 | 神经系统动静脉融合软件 |  |  |  |
| 10.24 | 脑出血测量工具 |  |  |  |
| 10.25 | 肝脏多期相融合技术 |  |  |  |
| 10.26 | 肝体积测量工具 |  |  |  |
| 10.27 | 骨骼内固定支架透视技术 |  |  |  |
| 10.28 | 内耳多功能成像技术 |  |  |  |
| 10.29 | 齿科分析高级后处理功能 |  |  |  |
| 10.30 | 结肠分析高级后处理功能 |  |  |  |
| 10.31 | 肿瘤评估高级后处理功能 |  |  |  |
| 10.32 | 心电门控装置，心电门控系统与CT一体化集成（非第三方品牌外置式） |  |  |  |
| 10.33 | 其他高级配置：各品牌需提供所有高级配置。 |  |  |  |
| 11 | 附属配套 |  |  |  |
| 11.1 | 提供立位医用射线防护系统1套：包括立柱具备7寸大屏幕触摸屏一体化控制系统，系统具备成人和儿童防护模式，可预设上下帘间隙高度；产品符合GB9706.1-2020医用电器设备安全和通用要求。 |  |  |  |
| 11.2 | 配置一体化自助打印纸质报告设备4台 |  |  |  |
| 11.3 | 原厂配套操作台1套、操作椅2张 |  |  |  |
| 11.4 | 配套不间断电源1套及附属设施（断电后支持设备主机供电时间≥2小时） |  |  |  |
| 11.5 | 配套精密空调1套 |  |  |  |
| 11.6 | 配套空气消毒机1套 |  |  |  |
| 11.7 | 配套除湿机2台 |  |  |  |
| 11.8 | 提供10套诊断工作站（每套诊断工作站配置清单包括固态硬盘1T+机械硬盘1T、CPU功能指标不低于酷睿i9第十三代处理器、32G第五代内存条、8M彩色高清阅片显示器、电动升降桌椅1套） |  |  |  |
| 11.9 | 提供2块80寸以上远程会诊屏（附配套使用晨读系统1套） |  |  |  |
| 11.9 | 提供6套铅衣（每套含长、短袖铅衣，铅围脖，铅裙，铅帽，铅眼镜，铅衣支架） |  |  |  |
| 11.11 | 提供双筒双流高端高压注射器一套 |  |  |  |
| 11.12 | 提供一个造影剂恒温箱 |  |  |  |
| 11.13 | 全数字掌上彩色多普勒超声诊断仪（显示屏:独立显示屏，屏幕尺寸≥10 英寸，全触控屏操作；主机:体积小、整机重量≤250g;支持图像模式:B、M、C、PW；主机与平板有线连接） |  |  |  |
| 11.14 | CT检查室内拆除、装修改造（包括但不限于防辐射等） |  |  |  |
| 二、 | 提供参询机型详细配置清单及第三方产品报价单 |  |  |  |
| 三、 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| 四、 | 提供装机场地手册 |  |  |  |