附件一：

技术规格要求

| 序号 | 技术规格要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 磁共振成像系统（3.0TMRI） |  |  |  |
| 1 | 总体要求：投标机型为各公司获得CFDA或NMPA认证的超高端科研型3.0T磁共振机型，为保障系统先进性：投标机型应为2022年1月1日之后推出的新3.0T磁共振高端机型（以国械注准NMPA注册证时间首次注册为准） |  |  |  |
| 2 | 磁体系统 |  |  |  |
| 2.1 | 磁体类型：超导磁体 |  |  |  |
| 2.2 | 磁场强度：3.0T |  |  |  |
| 2.3 | 屏蔽方式：主动屏蔽 |  |  |  |
| 2.4 | 具备抗外界电磁干扰屏蔽技术 |  |  |  |
| 2.5 | 匀场方式：主动+被动 |  |  |  |
| 2.6 | 具备三维动态匀场 |  |  |  |
| *2.7 | 磁场均匀度典型值 |  |  |  |
| 2.7.1 | 10cm DSV≤0.005ppm |  |  |  |
| 2.7.2 | 20cm DSV≤0.02ppm |  |  |  |
| 2.7.3 | 30cm DSV≤0.07ppm |  |  |  |
| 2.7.4 | 40cm DSV≤0.34ppm |  |  |  |
| 2.7.5 | 45cm DSV≤0.9ppm |  |  |  |
| 2.8 | 液氦容量≤2000L |  |  |  |
| 2.9 | 液氦消耗量(正常使用)零消耗 |  |  |  |
| 2.10 | 磁体长度（不含外壳）≥162cm |  |  |  |
| 2.11 | 患者检查孔径≥60cm |  |  |  |
| 2.12 | 五高斯磁力线Z轴（轴向）≤5.2m |  |  |  |
| 2.13 | 五高斯磁力线X,Y轴（径向）≤3.1m |  |  |  |
| 2.14 | 磁体重量(含液氦)≤6.7吨 |  |  |  |
| 3 | 梯度系统 |  |  |  |
| 3.1 | 最大单轴梯度场强(非有效值、非效能值、非峰值、非表现值)≥60mT/m |  |  |  |
| 3.2 | 最大单轴梯度切换率(非有效值、非效能值、非峰值、非表现值)≥200mT/m/s |  |  |  |
| 3.4 | 具备软件降噪技术 |  |  |  |
| 3.5 | 具备硬件降噪技术 |  |  |  |
| 3.6 | 单轴梯度放大器最大输出电压≥2200V |  |  |  |
| 3.7 | 单轴梯度放大器最大输出电流≥1000A |  |  |  |
| 4 | 射频系统 |  |  |  |
| 4.1 | 具备多通道（源）射频发射技术平台 |  |  |  |
| 4.2 | 射频类型：全数字实时控制系统 |  |  |  |
| 4.3 | 射频最大发射功率≥30kW |  |  |  |
| 4.4 | 射频发射带宽≥500kHz |  |  |  |
| 4.5 | 床板上线圈插口数量≥4 |  |  |  |
| 4.6 | 最大射频通道数≥96且单FOV最大射频通道数≥64 |  |  |  |
| 1 | 按照以下要求提供全身各部位射频接收线圈（原厂能提供者必须提供原厂线圈，原厂不能提供者可提供第三方产品，并提供线圈转接头等配件）：头颈联合科研线圈(≥64通道) 头/颈线圈(≥20通道) 脊柱线圈(≥32通道) 提供毯式线圈≥30通道 专用乳腺线圈(≥18通道) 下肢血管线圈(≥36通道) 18通道云适型线圈（大） 心脏专用线圈(≥20通道) 足踝关节硬线圈(≥16通道) 颞颌关节专用线圈(≥8通道) 18通道云适型线圈（小） 肩关节线圈(≥16通道) 膝关节线圈(≥16通道) 腕关节线圈(≥16通道) 小鼠动物线圈(≥16通道) 颈动脉斑块线圈(≥16通道，并提供斑块分析软件) |  |  |  |
| 6 | 全静音平台 |  |  |  |
| 6.1 | 具备梯度系统硬件静音技术 |  |  |  |
| 6.2 | 具备声阻尼材料技术 |  |  |  |
| 6.3 | 具备真空隔绝腔设计的硬件静音技术 |  |  |  |
| 6.4 | 具备自动防止梯度线圈共振的序列优化技术 |  |  |  |
| 6.5 | 具备人工智能选择性静音技术（适用于所有序列） |  |  |  |
| 6.6 | 全静音平台适用范围 |  |  |  |
| 6.6.1 | 全静音平台可用于T1/T2/Darkfluid/SWI/TSE/SE/GRE/DWI/3D T1加权超短序列 |  |  |  |
| 6.6.2 | 全静音平台可以应用于神经系统成像 |  |  |  |
| 6.6.3 | 全静音平台可以应用于骨关节系统成像 |  |  |  |
| 6.6.4 | 全静音平台可以应用于脊柱成像 |  |  |  |
| 7 | 主控计算机系统 |  |  |  |
| 7.1 | CPU核心≥4个 |  |  |  |
| 7.2 | 主频大小≥3.4Ghz |  |  |  |
| 7.3 | 内存大小≥32GB |  |  |  |
| 7.4 | 计算机显示器（2块）≥23英寸彩色LCD |  |  |  |
| 7.5 | 硬盘容量≥480GB |  |  |  |
| 7.6 | 具备DICOM3.0接口 |  |  |  |
| 8 | 系统后处理功能 |  |  |  |
| 8.1 | 具备3D后处理 |  |  |  |
| 8.2 | 具备实时MPR后处理 |  |  |  |
| 8.3 | 具备三维表面重建技术SSD后处理 |  |  |  |
| 8.4 | 具备实时MIP后处理 |  |  |  |
| 8.5 | 具备电影回放软件 |  |  |  |
| 8.6 | 具备图像评价软件 |  |  |  |
| 8.7 | 具备实时互动重建 |  |  |  |
| 8.8 | 具备ADC-map |  |  |  |
| 8.9 | 具备T1，T2值计算 |  |  |  |
| 8.10 | 具备时间信号曲线 |  |  |  |
| 8.11 | 具备图像减影、叠加 |  |  |  |
| 9 | 操作台、扫描床及环境调节系统 |  |  |  |
| 9.1 | 垂直移动时扫描床最大承重≥250Kg |  |  |  |
| 9.2 | 最大扫描范围≥200cm |  |  |  |
| 9.3 | 扫描床双侧都有床旁液晶显示，可触屏控制系统 |  |  |  |
| 9.4 | 具备病人监视系统 |  |  |  |
| 9.5 | 具备照明、通风、通话、背景音乐 |  |  |  |
| 9.6 | 最低床位≤59cm |  |  |  |
| 9.7 | 具备遥控线圈更换 |  |  |  |
| 9.8 | 具备自动步进扫描床 |  |  |  |
| 9.9 | 具备患者专用防磁耳机、呼叫按钮 |  |  |  |
| 9.10 | 具备特定吸收率SAR实时连续监控显示装置 |  |  |  |
| 9.11 | 具备紧急制动系统 |  |  |  |
| 10 | 后处理接口 |  |  |  |
| 10.1 | 具备软件控制照相技术 |  |  |  |
| 10.2 | 具备光盘刻录机 |  |  |  |
| 10.3 | 具备可同时回读至主机和PC机 |  |  |  |
| 10.4 | 具备完整DICOM3.0接口及与PACS网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能,成交供应商提供PACS接口服务并承担相关费用 |  |  |  |
| 10.5 | 具备DICOM3.0标准激光相机数字接口 |  |  |  |
| 10.6 | 具备远程遥控维修遥控 |  |  |  |
| 11 | 全景一体化成像系统 |  |  |  |
| 11.1 | 具备一次摆位完成全部线圈扫描 |  |  |  |
| 11.2 | 具备线圈组合扫描 |  |  |  |
| 11.3 | 具备组合扫描专用线圈控制软件 |  |  |  |
| 11.4 | 具备智能定位技术 |  |  |  |
| 11.5 | 具备脊柱线圈整合于床面设计 |  |  |  |
| 11.6 | 具备线圈接口整合于床面设计 |  |  |  |
| 11.7 | 具备矩阵线圈通道选择模式 |  |  |  |
| 11.8 | 具备矩阵线圈频谱成像模式 |  |  |  |
| 11.9 | 具备实时扫描助手 |  |  |  |
| 11.10 | 具备全中枢神经成像无缝连接 |  |  |  |
| 11.11 | 具备自动检查计划 |  |  |  |
| 11.12 | 具备自动结果生成 |  |  |  |
| 12 | 智能操作平台 |  |  |  |
| 12.1 | 具备头部自动定位功能 |  |  |  |
| 12.2 | 具备脊柱自动定位功能 |  |  |  |
| 12.3 | 具备关节自动定位功能 |  |  |  |
| 12.4 | 具备图文引导的实时在线指导功能 |  |  |  |
| 12.5 | 具备大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位） |  |  |  |
| 12.6 | 具备并行采集拓展功能 |  |  |  |
| 12.7 | 具备膈肌导航技术，2D PACE或Body Navigators |  |  |  |
| 12.8 | 具备相位导航技术（肝实质触发采集技术） |  |  |  |
| 13 | 扫描参数 |  |  |  |
| 13.1 | 最小二维层厚≤0.1mm |  |  |  |
| 13.2 | 最小三维层厚≤0.05mm |  |  |  |
| 13.3 | 最大X、Y、Z轴扫描单FOV≥50cm |  |  |  |
| 13.4 | 最小扫描视野≤0.5cm |  |  |  |
| 13.5 | TSE/FSE最大回波链长度≥512 |  |  |  |
| 13.6 | EPI最大因子≥256 |  |  |  |
| 13.7 | 最大采集矩阵≥1024×1024 |  |  |  |
| 13.8 | 弥散加权B值≥10000 |  |  |  |
| 14 | 各个厂家必须提供各自最新软件和功能:（包括但不限于以下软件，应提供最新最全软件，终生可升级，由此产生的所有费用，均包含在本项目投标报价中，由中标人承担） |  |  |  |
| 15 | 并行采集技术 |  |  |  |
| 15.1 | 具备基于图像算法 |  |  |  |
| 15.2 | 具备基于k-空间算法 |  |  |  |
| 15.3 | 具备基于两个相位编码方向同时加速算法 |  |  |  |
| 15.4 | 与并行采集技术兼容的射频线圈 |  |  |  |
| 15.5 | 与并行采集技术兼容的扫描序列 |  |  |  |
| 15.6 | 具备并行采集自动校准技术 |  |  |  |
| 15.7 | 并行采集因子施加方向X,Y,Z轴三方向 |  |  |  |
| 16 | 伪影校正技术 |  |  |  |
| 16.1 | 具备流体补偿 |  |  |  |
| 16.2 | 具备呼吸补偿 |  |  |  |
| 16.3 | 具备头部伪影矫正 |  |  |  |
| 16.4 | 具备去金属伪影技术，Advanced WARP，BLADE或MAVRIC SL 等类似技术 |  |  |  |
| 16.5 | 具备消除磁敏感伪影 |  |  |  |
| 16.6 | 具备卷积伪影去除 |  |  |  |
| 16.7 | 具备前瞻性运动伪影校正 |  |  |  |
| 16.8 | 具备回顾性运动伪影校正 |  |  |  |
| 16.9 | 具备抑制头部运动伪影 |  |  |  |
| 16.10 | 具备抑制腹部运动伪影 |  |  |  |
| 16.11 | 具备抑制关节运动伪影 |  |  |  |
| 16.12 | 具备抑制颈部运动伪影 |  |  |  |
| 17 | 其他先进技术 |  |  |  |
| 17.1 | 具备自由呼吸成像 |  |  |  |
| 17.2 | 具备定量图谱技术（一次性扫描获取多种对比度图像，如MAGIC、MDME、Finger Printing等类似技术） |  |  |  |
| 17.3 | 具备肝脏MR指纹成像（MRF）技术（或类似技术），可以在单次屏气扫描中同时实现T1值、T2值、T2*值和质子密度脂肪分数（PDFF）等 |  |  |  |
| 17.4 | 具备前列腺多模态分析 |  |  |  |
| 17.5 | 具备高级心脏成像软件（心脏电影、心功能、心肌应力、4D Flow、心肌灌注、延迟成像、冠脉成像、四维心室功能）及后处理软件包 |  |  |  |
| 17.6 | 具备心肌参数图定量成像及后处理软件（T1、T2、T2* mapping、ECV等） |  |  |  |
| 17.7 | 配备科研软件处理平台：包括DCE（四维T1灌注分析软件）、DKI、IVIM、BOLD、ASL、QSM、CEST等（注:如果原厂有商业化软件必须提供，如果没有，需要提供第三方软件实现以上功能） |  |  |  |
| 17.8 | 具备人工智能扫描引擎，包括：脊柱定位引擎、大关节引擎、人工智能腹部引擎、人工智能心脏引擎 |  |  |  |
| 17.9 | 具备极速动态增强扫描技术 |  |  |  |
| 17.10 | 具备骨关节定量成像及后处理软件（T1/T2/T2*） |  |  |  |
| 17.11 | 具备提供全息仿生成像技术（或类似技术） |  |  |  |
| 17.12 | 具备磁共振实时定位 |  |  |  |
| 17.13 | 具备磁共振实时透视 |  |  |  |
| - 18 | - 高级影像后处理工作站 |  |  |  |
|  | - 原厂（原厂是指所投机型制造商）配套后处理工作站至少2套，其中1套工作站要求配套3个后处理工作站同时进行后处理，并提供该机型最新的所有基础及高级应用软件，软件终生可升级，由此产生的所有费用，均包含在本项目投标报价中，由中标人承担。 |  |  |  |
| 18.1 | 处理器Intel |  |  |  |
| 18.2 | 核心≥4核 |  |  |  |
| 18.3 | 内存≥8G |  |  |  |
| 18.4 | 具备MIP,MPR,SSD等 |  |  |  |
| 18.5 | 具备DICOM图像转换成JPG格式 |  |  |  |
| 18.6 | 具备图像分析系统（测量、反转、滤波） |  |  |  |
| 18.7 | 具备工作站控制照相 |  |  |  |
| 18.8 | 具备图像管理 |  |  |  |
| 18.9 | 具备联网图像传输 |  |  |  |
| 18.10 | 具备Dicom3.0软硬接口并负责连接 |  |  |  |
| 19 | 附属配套 |  |  |  |
| 19.1 | 精密空调1台（制冷量≥50kw，双压缩机、风量≥15000m3/h，加湿量≥5kg/h） |  |  |  |
| 19.2 | 水冷机1台 |  |  |  |
| 19.3 | 高端高压注射器1台 |  |  |  |
| 19.4 | 自动语音提醒功能（包含检查时间提醒、移床语音提醒、呼吸屏气配合语音提醒、多种语言提醒） |  |  |  |
| 19.5 | 提供双向病人通话系统、提供防磁气动通话耳机、磁体内可调试病人通风系统、可调试磁孔内病人照明系统、磁体内病人双向通话麦克风及扩音器 |  |  |  |
| 19.6 | 双立柱铁磁探测系统1套，每边立柱不少于4个传感器（每边传感器数量相同）且单套系统不少于8个传感器，显示器不小于32寸 |  |  |  |
| 19.7 | 无磁床(可升降)、无磁担架、无磁轮椅各1张 |  |  |  |
| 19.8 | 无磁灭火器5套 |  |  |  |
| 19.9 | 摄像监测系统1套 |  |  |  |
| 19.10 | 无磁紫外线消毒设备1套 |  |  |  |
| 19.11 | 第三方颞颌关节线圈（8通道及以上）1个 |  |  |  |
| 19.12 | 第三方腕关节线圈（8通道及以上）1个 |  |  |  |
| 19.13 | 线圈支架 |  |  |  |
| 19.14 | 氦压机冷头报警器 |  |  |  |
| 19.15） | 全数字掌上彩色多普勒超声诊断仪1台（1.显示屏:独立显示屏，屏幕尺寸≥10英寸，全触控屏操作；2.支持图像模式:B、M、C、PW；3.主机与平板有线/无线连接 |  |  |  |
| 19.16 | 电子体重秤3套 |  |  |  |
| 19.17 | 高拍仪6套 |  |  |  |
| 19.18 | 定量CT骨密度分析系统1套：采用定量体模非同步校准；实现脊柱三维和髋部三维密度测定，其结果用于骨质疏松诊断，具备并提供中国定量CT诊断指南共识；腹部脂肪面积测量功能；肝脏脂肪测量功能；肌肉脂肪测量功能 |  |  |  |
| 19.19 | 提供磁屏蔽整体工程、设备配套基础设施 |  |  |  |
| 19.20 | 设备用电由中标人自配电间自行敷设双电缆，检查室内拆除、装修改造（包括但不限于墙地顶、磁屏蔽整体工程、强弱电、给排水、暖通等）由中标人负责，如中标人不具备装修应具备相关资质，应负责签约具备相关资质单位负责实施及恢复原有设施，所有费用均包含在本项目投标报价内。设计方案需经采购人确认后方可组织实施。 |  |  |  |
| 19.21 | 不间断电源UPS（含电缆及配件）（断电后支持≥2小时） |  |  |  |
| 19.22. | 硬件参数： |  |  |  |
| 1.1） | 至少包含3台机架式服务器，其中至少包括1台管理节点，2台计算节点。 |  |  |  |
| 1.2） | 每台管理节点配置：CPU≥40个物理核心、CPU频率≥2.2Hz、内存≥64G、系统盘≥2T。 |  |  |  |
| 1.3） | 每台计算节点配置：CPU≥40个物理核心、CPU频率≥2.2Hz、内存≥512G、硬盘≥80T（其中有效存储≥43T）。 |  |  |  |
| 2） | 软件参数 |  |  |  |
| 2.1） | 用户：多用户。 |  |  |  |
| 2.2） | 数据库：临床诊疗数据、影像数据、随访数据、量表数据高效整合，支持各类型数据的管理。 |  |  |  |
| 2.3） | 数据管理：支持多种模态数据与人口学信息的导入和管理，查看和编辑项目、数据集与数据情况表，上传相关文件。 |  |  |  |
| 2.4） | 质量控制：功能像、结构像、弥散像的全方位质量控制，生成对应的详尽质控报告。 |  |  |  |
| 2.5） | 具体功能模块：局部脑功能活动分析系统；脑功能连接分析系统；大脑白质功能信号分析系统；基于皮层水平的脑功能信号分析系统；大脑高阶功能网络分析系统；脑状态分析系统；基于机器学习的脑疾病分类及预测系统；8）：大脑形态学分析系统；脑结构网络分析系统；脑结构皮层重建及分割系统；髓鞘含量分析系统；DTI数据分析系统；DKI数据分析系统；神经影像跨模态数据分析系统。 |  |  |  |
| 19.23 | 服从采购人基建办、保卫科等部门的项目管理制度。 |  |  |  |
| 二、 | 提供参询机型详细配置清单及第三方产品报价单 |  |  |  |
| 三、 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| 四、 | 提供装机场地手册 |  |  |  |