附件一：
技术规格要求
	序号
	技术规格要求
	所投产品实际参数
	响应
	偏离

	一、
	磁共振成像系统（3.0TMRI）
	
	
	

	1
	总体要求：投标机型为各公司获得CFDA或NMPA认证的超高端科研型3.0T磁共振机型，为保障系统先进性：投标机型应为2022年1月1日之后推出的新3.0T磁共振高端机型（以国械注准NMPA注册证时间首次注册为准）
	
	
	

	2
	磁体系统
	
	
	

	2.1
	磁体类型：超导磁体
	
	
	

	2.2
	磁场强度：3.0T
	
	
	

	2.3
	屏蔽方式：主动屏蔽
	
	
	

	2.4
	具备抗外界电磁干扰屏蔽技术
	
	
	

	2.5
	匀场方式：主动+被动
	
	
	

	2.6
	具备三维动态匀场
	
	
	

	*2.7
	磁场均匀度典型值
	
	
	

	2.7.1
	10cm DSV≤0.005ppm
	
	
	

	2.7.2
	20cm DSV≤0.02ppm
	
	
	

	2.7.3
	30cm DSV≤0.07ppm
	
	
	

	2.7.4
	40cm DSV≤0.34ppm
	
	
	

	2.7.5  
	45cm DSV≤0.9ppm
	
	
	

	2.8
	液氦容量≤2000L
	
	
	

	2.9
	液氦消耗量(正常使用)零消耗
	
	
	

	2.10
	磁体长度（不含外壳）≥162cm
	
	
	

	2.11
	患者检查孔径≥60cm
	
	
	

	2.12
	五高斯磁力线Z轴（轴向）≤5.2m
	
	
	

	2.13
	五高斯磁力线X,Y轴（径向）≤3.1m
	
	
	

	2.14
	磁体重量(含液氦)≤6.7吨
	
	
	

	3
	梯度系统
	
	
	

	3.1  
	最大单轴梯度场强(非有效值、非效能值、非峰值、非表现值)≥60mT/m
	
	
	

	3.2
	最大单轴梯度切换率(非有效值、非效能值、非峰值、非表现值)≥200mT/m/s  
	
	
	

	3.4 
	具备软件降噪技术
	
	
	

	3.5 
	具备硬件降噪技术
	
	
	

	3.6
	单轴梯度放大器最大输出电压≥2200V
	
	
	

	3.7
	单轴梯度放大器最大输出电流≥1000A
	
	
	

	4
	射频系统
	
	
	

	4.1
	具备多通道（源）射频发射技术平台
	
	
	

	4.2
	射频类型：全数字实时控制系统
	
	
	

	4.3
	射频最大发射功率≥30kW 
	
	
	

	4.4
	射频发射带宽≥500kHz
	
	
	

	4.5
	床板上线圈插口数量≥4
	
	
	

	4.6
	最大射频通道数≥96且单FOV最大射频通道数≥64
	
	
	

	1
	按照以下要求提供全身各部位射频接收线圈（原厂能提供者必须提供原厂线圈，原厂不能提供者可提供第三方产品，并提供线圈转接头等配件）：头颈联合科研线圈(≥64通道)
头/颈线圈(≥20通道)
脊柱线圈(≥32通道)
提供毯式线圈≥30通道
专用乳腺线圈(≥18通道)
下肢血管线圈(≥36通道)
18通道云适型线圈（大）
心脏专用线圈(≥20通道)
足踝关节硬线圈(≥16通道)
颞颌关节专用线圈(≥8通道)
18通道云适型线圈（小）
肩关节线圈(≥16通道)
膝关节线圈(≥16通道)
腕关节线圈(≥16通道)
小鼠动物线圈(≥16通道)
颈动脉斑块线圈(≥16通道，并提供斑块分析软件)
	
	
	

	6
	全静音平台
	
	
	

	6.1
	具备梯度系统硬件静音技术
	
	
	

	6.2
	具备声阻尼材料技术
	
	
	

	6.3
	具备真空隔绝腔设计的硬件静音技术
	
	
	

	6.4
	具备自动防止梯度线圈共振的序列优化技术
	
	
	

	6.5
	具备人工智能选择性静音技术（适用于所有序列）
	
	
	

	6.6
	全静音平台适用范围
	
	
	

	6.6.1
	全静音平台可用于T1/T2/Darkfluid/SWI/TSE/SE/GRE/DWI/3D T1加权超短序列
	
	
	

	6.6.2
	全静音平台可以应用于神经系统成像
	
	
	

	6.6.3
	全静音平台可以应用于骨关节系统成像
	
	
	

	6.6.4
	全静音平台可以应用于脊柱成像
	
	
	

	7
	主控计算机系统
	
	
	

	7.1
	CPU核心≥4个
	
	
	

	7.2
	主频大小≥3.4Ghz
	
	
	

	7.3
	内存大小≥32GB
	
	
	

	7.4
	计算机显示器（2块）≥23英寸彩色LCD
	
	
	

	7.5
	硬盘容量≥480GB
	
	
	

	7.6
	具备DICOM3.0接口
	
	
	

	8
	系统后处理功能
	
	
	

	8.1
	具备3D后处理
	
	
	

	8.2
	具备实时MPR后处理
	
	
	

	8.3
	具备三维表面重建技术SSD后处理
	
	
	

	8.4
	具备实时MIP后处理
	
	
	

	8.5
	具备电影回放软件
	
	
	

	8.6
	具备图像评价软件
	
	
	

	8.7
	具备实时互动重建
	
	
	

	8.8
	具备ADC-map
	
	
	

	8.9
	具备T1，T2值计算
	
	
	

	8.10
	具备时间信号曲线
	
	
	

	8.11
	具备图像减影、叠加
	
	
	

	9
	操作台、扫描床及环境调节系统
	
	
	

	9.1
	垂直移动时扫描床最大承重≥250Kg
	
	
	

	9.2
	最大扫描范围≥200cm
	
	
	

	9.3
	扫描床双侧都有床旁液晶显示，可触屏控制系统
	
	
	

	9.4
	具备病人监视系统
	
	
	

	9.5
	具备照明、通风、通话、背景音乐
	
	
	

	9.6
	最低床位≤59cm
	
	
	

	9.7
	具备遥控线圈更换
	
	
	

	9.8
	具备自动步进扫描床 
	
	
	

	9.9
	具备患者专用防磁耳机、呼叫按钮
	
	
	

	9.10
	具备特定吸收率SAR实时连续监控显示装置
	
	
	

	9.11
	具备紧急制动系统
	
	
	

	10
	后处理接口
	
	
	

	10.1
	具备软件控制照相技术
	
	
	

	10.2
	具备光盘刻录机
	
	
	

	10.3
	具备可同时回读至主机和PC机
	
	
	

	10.4
	具备完整DICOM3.0接口及与PACS网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能,成交供应商提供PACS接口服务并承担相关费用
	
	
	

	10.5
	具备DICOM3.0标准激光相机数字接口
	
	
	

	10.6
	具备远程遥控维修遥控
	
	
	

	11
	全景一体化成像系统
	
	
	

	11.1
	具备一次摆位完成全部线圈扫描
	
	
	

	11.2
	具备线圈组合扫描
	
	
	

	11.3
	具备组合扫描专用线圈控制软件
	
	
	

	11.4
	具备智能定位技术
	
	
	

	11.5
	具备脊柱线圈整合于床面设计
	
	
	

	11.6
	具备线圈接口整合于床面设计
	
	
	

	11.7
	具备矩阵线圈通道选择模式
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	具备矩阵线圈频谱成像模式
	
	
	

	11.9
	具备实时扫描助手
	
	
	

	11.10
	具备全中枢神经成像无缝连接
	
	
	

	11.11
	具备自动检查计划
	
	
	

	11.12
	具备自动结果生成
	
	
	

	12
	智能操作平台
	
	
	

	12.1
	具备头部自动定位功能
	
	
	

	12.2
	具备脊柱自动定位功能
	
	
	

	12.3
	具备关节自动定位功能
	
	
	

	12.4
	具备图文引导的实时在线指导功能
	
	
	

	12.5
	具备大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位）
	
	
	

	12.6
	具备并行采集拓展功能
	
	
	

	12.7
	具备膈肌导航技术，2D PACE或Body Navigators
	
	
	

	12.8
	具备相位导航技术（肝实质触发采集技术）
	
	
	

	13
	扫描参数
	
	
	

	13.1
	最小二维层厚≤0.1mm
	
	
	

	13.2
	最小三维层厚≤0.05mm
	
	
	

	13.3
	最大X、Y、Z轴扫描单FOV≥50cm
	
	
	

	13.4
	最小扫描视野≤0.5cm
	
	
	

	13.5 
	TSE/FSE最大回波链长度≥512
	
	
	

	13.6 
	EPI最大因子≥256
	
	
	

	13.7
	最大采集矩阵≥1024×1024
	
	
	

	13.8
	弥散加权B值≥10000
	
	
	

	14
	各个厂家必须提供各自最新软件和功能:（包括但不限于以下软件，应提供最新最全软件，终生可升级，由此产生的所有费用，均包含在本项目投标报价中，由中标人承担）
	
	
	

	15
	并行采集技术
	
	
	

	15.1
	具备基于图像算法
	
	
	

	15.2
	具备基于k-空间算法
	
	
	

	15.3
	具备基于两个相位编码方向同时加速算法
	
	
	

	15.4
	与并行采集技术兼容的射频线圈
	
	
	

	15.5
	与并行采集技术兼容的扫描序列
	
	
	

	15.6
	具备并行采集自动校准技术
	
	
	

	15.7
	并行采集因子施加方向X,Y,Z轴三方向
	
	
	

	16
	伪影校正技术
	
	
	

	16.1
	具备流体补偿
	
	
	

	16.2
	具备呼吸补偿
	
	
	

	16.3
	具备头部伪影矫正
	
	
	

	16.4
	具备去金属伪影技术，Advanced WARP，BLADE或MAVRIC SL 等类似技术
	
	
	

	16.5
	具备消除磁敏感伪影
	
	
	

	16.6
	具备卷积伪影去除
	
	
	

	16.7
	具备前瞻性运动伪影校正
	
	
	

	16.8
	具备回顾性运动伪影校正
	
	
	

	16.9
	具备抑制头部运动伪影
	
	
	

	16.10
	具备抑制腹部运动伪影
	
	
	

	16.11
	具备抑制关节运动伪影
	
	
	

	16.12
	具备抑制颈部运动伪影
	
	
	

	17
	其他先进技术
	
	
	

	17.1
	具备自由呼吸成像
	
	
	

	17.2
	具备定量图谱技术（一次性扫描获取多种对比度图像，如MAGIC、MDME、Finger Printing等类似技术）
	
	
	

	17.3
	具备肝脏MR指纹成像（MRF）技术（或类似技术），可以在单次屏气扫描中同时实现T1值、T2值、T2*值和质子密度脂肪分数（PDFF）等
	
	
	

	17.4
	具备前列腺多模态分析
	
	
	

	17.5
	具备高级心脏成像软件（心脏电影、心功能、心肌应力、4D Flow、心肌灌注、延迟成像、冠脉成像、四维心室功能）及后处理软件包
	
	
	

	17.6
	具备心肌参数图定量成像及后处理软件（T1、T2、T2* mapping、ECV等）
	
	
	

	17.7
	配备科研软件处理平台：包括DCE（四维T1灌注分析软件）、DKI、IVIM、BOLD、ASL、QSM、CEST等（注:如果原厂有商业化软件必须提供，如果没有，需要提供第三方软件实现以上功能）
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	具备人工智能扫描引擎，包括：脊柱定位引擎、大关节引擎、人工智能腹部引擎、人工智能心脏引擎
	
	
	

	17.9
	具备极速动态增强扫描技术
	
	
	

	17.10
	具备骨关节定量成像及后处理软件（T1/T2/T2*）
	
	
	

	17.11
	具备提供全息仿生成像技术（或类似技术）
	
	
	

	17.12
	具备磁共振实时定位
	
	
	

	17.13
	具备磁共振实时透视
	
	
	

	18
	高级影像后处理工作站
	
	
	

	
	原厂（原厂是指所投机型制造商）配套后处理工作站至少2套，其中1套工作站要求配套3个后处理工作站同时进行后处理，并提供该机型最新的所有基础及高级应用软件，软件终生可升级，由此产生的所有费用，均包含在本项目投标报价中，由中标人承担。
	
	
	

	18.1
	处理器Intel
	
	
	

	18.2
	核心≥4核
	
	
	

	18.3
	内存≥8G
	
	
	

	18.4
	具备MIP,MPR,SSD等
	
	
	

	18.5
	具备DICOM图像转换成JPG格式
	
	
	

	18.6
	具备图像分析系统（测量、反转、滤波）
	
	
	

	18.7
	具备工作站控制照相
	
	
	

	18.8
	具备图像管理
	
	
	

	18.9
	具备联网图像传输
	
	
	

	18.10
	具备Dicom3.0软硬接口并负责连接
	
	
	

	19  
	附属配套
	
	
	

	19.1
	精密空调1台（制冷量≥50kw，双压缩机、风量≥15000m3/h，加湿量≥5kg/h）
	
	
	

	19.2
	水冷机1台
	
	
	

	19.3
	高端高压注射器1台
	
	
	

	19.4
	自动语音提醒功能（包含检查时间提醒、移床语音提醒、呼吸屏气配合语音提醒、多种语言提醒）
	
	
	

	19.5
	提供双向病人通话系统、提供防磁气动通话耳机、磁体内可调试病人通风系统、可调试磁孔内病人照明系统、磁体内病人双向通话麦克风及扩音器
	
	
	

	19.6
	双立柱铁磁探测系统1套，每边立柱不少于4个传感器（每边传感器数量相同）且单套系统不少于8个传感器，显示器不小于32寸
	
	
	

	19.7
	无磁床(可升降)、无磁担架、无磁轮椅各1张
	
	
	

	19.8
	无磁灭火器5套
	
	
	

	19.9
	摄像监测系统1套
	
	
	

	19.10
	无磁紫外线消毒设备1套
	
	
	

	19.11
	第三方颞颌关节线圈（8通道及以上）1个
	
	
	

	19.12
	第三方腕关节线圈（8通道及以上）1个
	
	
	

	19.13
	线圈支架
	
	
	

	19.14
	氦压机冷头报警器
	
	
	

	19.15）
	全数字掌上彩色多普勒超声诊断仪1台（1.显示屏:独立显示屏，屏幕尺寸≥10英寸，全触控屏操作；2.支持图像模式:B、M、C、PW；3.主机与平板有线/无线连接
	
	
	

	19.16
	电子体重秤3套
	
	
	

	19.17
	高拍仪6套
	
	
	

	19.18
	定量CT骨密度分析系统1套：采用定量体模非同步校准；实现脊柱三维和髋部三维密度测定，其结果用于骨质疏松诊断，具备并提供中国定量CT诊断指南共识；腹部脂肪面积测量功能；肝脏脂肪测量功能；肌肉脂肪测量功能
	
	
	

	19.19
	提供磁屏蔽整体工程、设备配套基础设施
	
	
	

	19.20
	设备用电由中标人自配电间自行敷设双电缆，检查室内拆除、装修改造（包括但不限于墙地顶、磁屏蔽整体工程、强弱电、给排水、暖通等）由中标人负责，如中标人不具备装修应具备相关资质，应负责签约具备相关资质单位负责实施及恢复原有设施，所有费用均包含在本项目投标报价内。设计方案需经采购人确认后方可组织实施。
	
	
	

	19.21
	不间断电源UPS（含电缆及配件）（断电后支持≥2小时）
	
	
	

	19.22.
	硬件参数：
	
	
	

	1.1）
	至少包含3台机架式服务器，其中至少包括1台管理节点，2台计算节点。
	
	
	

	1.2）
	每台管理节点配置：CPU≥40个物理核心、CPU频率≥2.2Hz、内存≥64G、系统盘≥2T。
	
	
	

	1.3）
	每台计算节点配置：CPU≥40个物理核心、CPU频率≥2.2Hz、内存≥512G、硬盘≥80T（其中有效存储≥43T）。
	
	
	

	2）
	软件参数
	
	
	

	2.1）
	用户：多用户。
	
	
	

	2.2）
	数据库：临床诊疗数据、影像数据、随访数据、量表数据高效整合，支持各类型数据的管理。
	
	
	

	2.3）
	数据管理：支持多种模态数据与人口学信息的导入和管理，查看和编辑项目、数据集与数据情况表，上传相关文件。
	
	
	

	2.4）
	质量控制：功能像、结构像、弥散像的全方位质量控制，生成对应的详尽质控报告。
	
	
	

	2.5）
	具体功能模块：局部脑功能活动分析系统；脑功能连接分析系统；大脑白质功能信号分析系统；基于皮层水平的脑功能信号分析系统；大脑高阶功能网络分析系统；脑状态分析系统；基于机器学习的脑疾病分类及预测系统；8）：大脑形态学分析系统；脑结构网络分析系统；脑结构皮层重建及分割系统；髓鞘含量分析系统；DTI数据分析系统；DKI数据分析系统；神经影像跨模态数据分析系统。
	
	
	

	19.23
	服从采购人基建办、保卫科等部门的项目管理制度。
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	提供参询机型详细配置清单及第三方产品报价单
	
	
	

	三、
	提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份
	
	
	

	四、
	提供装机场地手册
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