附件一：
	技术要求

	品目：
	全自动精浆生化分析仪
	响应
	偏离

	[bookmark: OLE_LINK1]1
	高效自动化操作：仪器支持单项目组合套餐申请，自动加样、温控、测光，软件一键查询结果、对接 LIS 系统，降低人工操作误差，提升检测效率。
	
	

	2
	多项目联检：支持锌、果糖、柠檬酸、中性α-葡萄糖苷酶等关键指标同步检测。
	
	

	3
	加样机构：精准吸取样本（5~40μL）与试剂（20~400μL）至比色杯，加样准确度误差≤±5%，重复性 CV≤2%。
	
	

	4
	反应仓：通过加热装置维持 37℃恒温，温度准确度 ±0.3℃，波动度 ±0.2℃，确保酶促反应稳定。
	
	

	5
	光度计：波长范围 340nm~800nm，可同时测定 1 个或多个波长，杂散光吸光度≥2.3，吸光度线性范围≥2.0（相对偏倚 ±5%）；
	
	

	6
	软件系统：支持自检（运动部件复位）、测试申请、结果存储（10 万条结果≤5GB）、故障提示、LIS 对接（RJ-45 接口，HL7 协议），操作响应时间≤20s。
	
	

	7
	一体化解决方案：仪器与试剂盒专属适配，避免跨品牌兼容性问题，保障检测结果一致性与可靠性。
	
	

	8
	耗占比要求：配套耗材及试剂占项目收费比不得超过30%
	
	

	商务要求

	
	
	响应
	偏离

	1
	自验收合格之日起，设备使用期间提供原厂维修保养服务，由此产生相关费用均包含在本项目报价内，并提供该设备所需质控品和校准品。由此产生的所有费用由中选供应商承担。
	
	

	2
	所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；验收合格之日起五年期满后无未解决的质量问题，甲方将向乙方无息退还原履约保证金。
	
	

	4
	[bookmark: _GoBack]供应商须在响应文件中承诺设备成交后的配套耗材同品牌同型号规格销售价格为产品全省最低价，耗材实际采购价格以耗材采购结果为准，未承诺视为无效响应。
	
	



