附件一：
	技术要求

	品目：
	心电图机
	响应
	偏离

	1
	12导数字式心电图机，支持12导心电图同步采集
	
	

	2
	属于CF防除颤类型
	
	

	3
	使用期限：≥8年
	
	

	4
	心电图主机支持内置≥4G功能及无线Wi-Fi功能，不接受外置模块
	
	

	5
	显示屏幕≥10英寸
	
	

	6
	支持智能操作系统，可远程更新升级 ，网络系统可终身更新升级，由此产生的相关费用均包含在本项目投标报价内，由中标供应商承担
	
	

	7
	耐极化电压：≥±600mV
	
	

	8
	频响范围：至少包含0.05Hz~250Hz
	
	

	9
	A/D转换：≥24bit
	
	

	10
	共模抑制比：≥100dB
	
	

	11
	定标电压：≥1mV±5%
	
	

	12
	内部噪声：≤10μVP-P
	
	

	13
	分析频率≥1000/秒 
	
	

	14
	心率测量范围至少包含30 - 200 BPM
	
	

	15
	具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能
	
	

	16
	起搏检测：脉宽：0.2ms-2.1ms，振幅：2mv-700mv，间隔：≥1ms
	
	

	17
	支持有线，无线连接外网，实现与心电管理系统实现患者数据传输
	
	

	18
	存储：内部存储支持≥10000份数据
	
	

	19
	支持USB外部拓展内存
	
	

	20
	内置可充电可更换锂离子电池容量≥8000mAh，充满后可持续工作时长≥10小时
	
	

	21
	QTc参数测量：内置≥3种测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置
	
	

	22
	心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查者姓名、性别、年龄等信息
	
	

	23
	心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能
	
	

	24
	支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒
	
	

	25
	记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等
	
	

	26
	显示12导联波形；显示菜单、心率、病人姓名、导联选择、走纸速度、增益、滤波器、时钟、电池电量指示、导联脱落、报警信息等
	
	

	27
	记录模式可选择：自动模式：10秒12导联同步记录波形；手动模式： 12通道实时记录和自定义
	
	

	28
	分析软件：美国食品药品监督管理局或国家药品监督管理局认证的自动测量诊断软件
	
	

	29
	具备全导联起搏检测功能，准确识别起搏信号
	
	

	30
	对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断
	
	

	31
	具备自动测量诊断软件
	
	

	32
	心电设备需与现有心电信息管理系统数据接口对接，对接的图形不能失真（与现有GE采集图形相比），所需的费用包含在投标总价中。后期对接心电图室购买的其他设备不能收费
	
	

	33
	每台设备配两根导联线，每台设备配套推车一台
	
	

	34
	能与我院现有系统对接，如果有接口费，则包含在投标报价内，由中标供应商承担
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	设备含相关最新版本网络系统，所需费用包含在投标报价内，由中标供应商承担。

	
	

	商务要求

	品目：
	心电图机
	
响应
	
偏离

	1
	自验收合格之日起，中选供应 商提供产品免费质保服务至少5年。
	
	

	2
	所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。
	
	



