附件一：
	技术要求

	品目：
	[bookmark: OLE_LINK1]液基细胞制片机
	响应
	偏离

	1
	染色清晰，薄层制片；
	
	

	2
	同一标本可重复制片4张及以上并保持制片效果的一致性；
	
	

	3
	细胞均匀分布，无重叠或白片现象；
	
	

	4
	适用于妇科和非妇科脱落细胞，刷取细胞，体液（胸腹水，脑脊液，尿液等）和针吸细胞等；
	
	

	5
	每批可处理标本不少于35份；
	
	

	6
	每小时制片不少于35张；
	
	

	7
	支持巴氏染色/HE染色；
	
	

	8
	具备全自动制片及染色功能；
	
	

	9
	沉降式制片或膜式制片。
	
	

	10
	封闭式，独立制片与染色，防污染。
	
	

	11
	剩余样本可用于免疫组化、FISH等检测；
	
	

	12
	细胞量5000-120000个；
	
	

	13
	配备低速离心机一台（可供选择转速0-5000rpm，并配有10ml和50ml的离心转子），振荡器一个（速度0-3000rpm）；
	
	

	14
	承诺国产配套试剂耗占比≤35%，进口配套试剂耗占比≤45%(响应文件中需提供耗占百分比承诺函)；
	
	

	15
	产品报价相同时，以耗占比更低者中选。
	
	

	商务要求

	
	
	
响应
	
偏离

	1
	自验收合格之日起，设备使用期间提供原厂维修终身保养服务，由此产生相关费用均包含在本项目报价内，并提供该设备所需质控品和校准品。由此产生的所有费用由中选供应商承担。
	
	

	2
	所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；验收合格之日起五年期满后无未解决的质量问题，甲方将向乙方无息退还原履约保证金。
	
	

	4
	供应商须在投标文件中承诺设备成交后的配套耗材销售价格为产品全省最低价，耗材实际采购价格以耗材采购结果为准，未承诺视为无效响应。
	
	

	5
	[bookmark: _GoBack]负责与医院的病理系统连接，由此产生的所有费用由中选供应商承担。
	
	



