- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 阴道分泌物荧光分析仪 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 设备用于阴道分泌物的免疫荧光染色及分析。 |  |  |
| 2 | 具备自动完成标本的荧光染色和阅片分析、显微图像采集等。 |  |  |
| 3 | 具有双重荧光染色。 |  |  |
| 4 | 具备至少10X、20X、40X、100X物镜中的两个规格倍数物镜。 |  |  |
| 5 | 具有显微镜下实景图及分割图。 |  |  |
| 6 | 具备设备自检功能，故障自诊断。 |  |  |
| 7 | 检测速度≥30个/小时。 |  |  |
| 8 | 可识别白细胞、上皮细胞、线索细胞、阴道毛滴虫、球菌 、杆菌、真菌(孢子、芽孢、菌丝)等形态。 |  |  |
| 9 | 具备自动评估清洁度、病原体、微生态评分、诊断提示等信息。 |  |  |
| 10 | 支持LIS和HIS接口对接。 |  |  |
| 11 | 支持条码和二维码录入样本信息。 |  |  |
| 12 | 除染色液外的所有配套耗材均由成交供应商负责。 |  |  |
| 13 | 染色液试剂耗材占比小于30%。 |  |  |
| 14 | 另配设备：医用冷冻冷藏冰箱一台：（有效容积≥260L、冷藏室2-8℃、冷冻室-10--30℃）；高速冷冻离心机一台:最高转速≥15000rpm，最大相对离心力≥20000xg，温控范围≥-10℃—40℃。 |  |  |
| 15 | 投标文件中提供承诺函：配套耗材同品牌同型号规格销售价格为产品全省最低价，耗材实际采购价格以耗材采购结果为准。 |  |  |
| 16 | 竞标价格相同时，染色液试剂耗材占比低者优先。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，设备使用期间提供原厂维修保养服务，由此产生相关费用均包含在本项目报价内，由此产生的所有费用由中选供应商承担。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |
| - 4 | 如有需要，中选供应商负责将该项目接入采购人院内网络，所需费用由中选供应商承担。 |  |  |