[bookmark: OLE_LINK1]附件一：江西中医药大学附属医院深部静脉血栓防治仪及配套设备采购议价
参数要求
	序号
	要求
	响应
	偏离

	品目一
	深部静脉血栓防治仪
	
	

	1
	治疗模式：具备梯度治疗、标准治疗、组合治疗等多种治疗模式；预置治疗方案≥10种，且支持自定义设置，满足临床个性化治疗需求
	
	

	2
	治疗压力设置范围：0mmHg～280mmHg可调，误差：±5mmHg
	
	

	3
	治疗时间设置范围：0min～1440min可调
	
	

	4
	支持手动设置静脉再充盈时间，设置范围应包含20s～70s区间，可根据患者情况调节
	
	

	5
	充气速度：多档可调或连续可调，以适应不同患者的耐受度
	
	

	6
	治疗部位：支持手掌、手臂（含手腕、前臂、上臂）、脚掌、腿部（含脚踝、小腿、大腿）四个部位，四肢均可单独选用
	
	

	7
	具有治疗模式提示或显示功能，能直观展示当前治疗模式的工作顺序或部位
	
	

	8
	可单独选用足底部位按压，且具有创伤部位跳过治疗功能
	
	

	9
	具有治疗部位动态指示功能
	
	

	10
	具有压强指示功能，以提示当前气囊内产生的实时治疗压强
	
	

	11
	机身小巧，携带方便，主机重量≤2.0kg
	
	

	12
	不小于4.3英寸彩色触摸显示屏
	
	

	13
	设备运行噪音≤60dB(A)；具备快捷操作界面或预设程序一键启动功能
	
	

	14
	附件具有重复性和单人型可选，根据患者实际情况有不同规格与型号选择
	
	

	15
	事件记录：具备故障日志存储与回顾功能，存储容量≥100条
	
	

	16
	具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全
	
	

	17
	内置锂电池，工作时间≥4小时
	
	

	18
	可配置升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳
	
	

	19
	设备使用寿命≥8年
	
	

	品目二
	多普勒胎心仪
	
	

	1
	工作频率： 2.0MHz～3.0MHz 
	
	

	2
	测量范围：50 bpm ～240 bpm
	
	

	3
	显示方式：数字液晶显示，具备耳机音频输出接口
	
	

	4
	执行标准：设备整机应符合 YY/T 0448《超声多普勒胎儿心率仪》现行有效标准要求
	
	

	5
	工作模式：连续波超声多普勒
	
	

	6
	探头性能：探头应具备防水设计，防护等级≥IPX7
	
	

	7
	分辨率：1 bpm
	
	

	8
	测量精度：±2 bpm
	
	

	9
	自动关机：具备无操作自动关机功能
	
	

	10
	续航能力：正常状态下连续工作时间 ≥ 8小时
	
	

	
	商务要求
	
	

	
	深部静脉血栓防治仪及配套设备
	
响应
	
偏离

	1
	自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。
	
	

	2
	产品必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。
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