- 附件一：江西中医药大学附属医院深部静脉血栓防治仪及配套设备采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目一 | 深部静脉血栓防治仪 |  |  |
| 1 | 治疗模式：具备梯度治疗、标准治疗、组合治疗等多种治疗模式；预置治疗方案≥10种，且支持自定义设置，满足临床个性化治疗需求 |  |  |
| 2 | 治疗压力设置范围：0mmHg～280mmHg可调，误差：±5mmHg |  |  |
| 3 | 治疗时间设置范围：0min～1440min可调 |  |  |
| 4 | 支持手动设置静脉再充盈时间，设置范围应包含20s～70s区间，可根据患者情况调节 |  |  |
| 5 | 充气速度：多档可调或连续可调，以适应不同患者的耐受度 |  |  |
| 6 | 治疗部位：支持手掌、手臂（含手腕、前臂、上臂）、脚掌、腿部（含脚踝、小腿、大腿）四个部位，四肢均可单独选用 |  |  |
| 7 | 具有治疗模式提示或显示功能，能直观展示当前治疗模式的工作顺序或部位 |  |  |
| 8 | 可单独选用足底部位按压，且具有创伤部位跳过治疗功能 |  |  |
| 9 | 具有治疗部位动态指示功能 |  |  |
| 10 | 具有压强指示功能，以提示当前气囊内产生的实时治疗压强 |  |  |
| 11 | 机身小巧，携带方便，主机重量≤2.0kg |  |  |
| 12 | 不小于4.3英寸彩色触摸显示屏 |  |  |
| 13 | 设备运行噪音≤60dB(A)；具备快捷操作界面或预设程序一键启动功能 |  |  |
| 14 | 附件具有重复性和单人型可选，根据患者实际情况有不同规格与型号选择 |  |  |
| 15 | 事件记录：具备故障日志存储与回顾功能，存储容量≥100条 |  |  |
| 16 | 具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全 |  |  |
| 17 | 内置锂电池，工作时间≥4小时 |  |  |
| 18 | 可配置升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳 |  |  |
| 19 | 设备使用寿命≥8年 |  |  |
| 品目二 | 多普勒胎心仪 |  |  |
| 1 | 工作频率： 2.0MHz～3.0MHz |  |  |
| 2 | 测量范围：50 bpm ～240 bpm |  |  |
| 3 | 显示方式：数字液晶显示，具备耳机音频输出接口 |  |  |
| 4 | 执行标准：设备整机应符合 YY/T 0448《超声多普勒胎儿心率仪》现行有效标准要求 |  |  |
| 5 | 工作模式：连续波超声多普勒 |  |  |
| 6 | 探头性能：探头应具备防水设计，防护等级≥IPX7 |  |  |
| 7 | 分辨率：1 bpm |  |  |
| 8 | 测量精度：±2 bpm |  |  |
| 9 | 自动关机：具备无操作自动关机功能 |  |  |
| 10 | 续航能力：正常状态下连续工作时间 ≥ 8小时 |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
|  | - 深部静脉血栓防治仪及配套设备 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |