附件一：
参数要求
	序号
	要求
	响应
	偏离

	品目：
	4K腹腔镜系统
	
	

	一、
	参数
	
	

	1
	图像处理器
	
	

	1.1
	全数字化4K超高清影像平台，具备超高色彩还原性能，手术图像更逼真
	
	

	1.2
	视频输出分辨率：4096*2160或3840*2160可选，逐行扫描
	
	

	1.3
	具有数字化输出4×3G-SDI、HDMI、12G-SDI×1、DP、DVI等接口
	
	

	1.4
	具有3种图像增强功能：图像处理器具有细节增强、色彩增强、暗场增强等模式，可提高手术血管、组织的辨识度
	
	

	4.5
	图像处理器内置USB3.0接口，兼容移动硬盘和U盘，可实现超高清图像抓取和超高清影像存储，存储分辨率为4K或1080P可选
	
	

	1.6
	2倍数字变焦功能
	
	

	1.7
	帧率60帧/秒或50帧/秒可选，画面流畅，无闪烁及干扰
	
	

	1.8
	功能菜单支持多种语言，有简体中文，繁体中文，英语
	
	

	1.9
	未来增加模块后可升级4K荧光或4K3D系统
	
	

	2
	内窥镜摄像头
	
	

	2.1
	摄像头分辨率要达到3840*2160P，逐行扫描，像素≥800万，视频输出分辨率为3840*2160或4096*2160可选
	
	

	2.2
	摄像头具有≥3个按键，可通过镜头上的调焦环进行调焦，可实现白平衡、亮度调节、录像等功能
	
	

	2.3
	f20定焦镜头或f14-28变焦镜头可选，可通过镜头上的调焦环进行调焦
	
	

	2.4
	电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备
	
	

	3
	医用内窥镜冷光源
	
	

	3.1
	白光照明采用纯白光LED，光谱连续度高，色温4200~6200K
	
	

	3.2
	具有待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命
	
	

	3.3
	[bookmark: _Hlk109826850]具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源不输出光，避免对人眼的意外损伤
	
	

	3.4
	电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备
	
	

	3.5
	纤维导光束：直径≧4.5mm、长度≧300cm
	
	

	4
	医用监视器
	
	

	4.1
	尺寸规格≥32英寸，分辨率≥3840×2160
	
	

	4.2
	液晶显示屏/LED背光，亮度1000cd/m2
	
	

	5
	腹腔内窥镜
	
	

	5.1
	直径10mm，工作长度 ≥ 320mm，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌
	
	

	5.2
	330°（或0°视向角，70°视野角
	
	

	5.3
	景深25-150mm
	
	

	5.4
	与主机光源同一品牌
	
	

	6
	气腹机
	
	

	6.1
	与主机光源同品牌
	
	

	6.2
	大流量供气，最大流量可达40L/min
	
	

	6.3
	具有过压报警及自动排气安全功能
	
	

	6.4
	具备加温功能，减少内镜起雾现象
	
	

	6.5
	液晶屏显示，设备运行状态一目了然
	
	

	7
	专用设备台车
	
	

	7.1
	活动式万向支臂，高度可调节，360度旋转，可支持安装2个大屏幕显示器，最大承重≤21kg
	
	

	7.2
	抽拉式置物抽屉，抽屉内尺寸：400*390*80MM(长深高)
	
	

	7.3
	载物托架可升降调节高度
	
	

	7.4
	医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能，可在拥挤的空间移动和固定停留
	
	

	7.5
	便捷式的后门紧固方式，采用磁性吸附方式闭合紧固后门
	
	

	7.6
	最大电流10A过载保护式电源插座
	
	

	7.7
	标配含六孔电源插线板
	
	

	二、
	提供参询机型详细配置清单
	
	

	三、
	提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。
	
	

	四、
	[bookmark: _GoBack]整机原厂质保五年
	
	



