- 附件一：

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 4K腹腔镜系统 |  |  |
| - 一、 | - 参数 |  |  |
| - 1 | 图像处理器 |  |  |
| 1.1 | 全数字化4K超高清影像平台，具备超高色彩还原性能，手术图像更逼真 |  |  |
| 1.2 | 视频输出分辨率：4096*2160或3840*2160可选，逐行扫描 |  |  |
| 1.3 | 具有数字化输出4×3G-SDI、HDMI、12G-SDI×1、DP、DVI等接口 |  |  |
| 1.4 | 具有3种图像增强功能：图像处理器具有细节增强、色彩增强、暗场增强等模式，可提高手术血管、组织的辨识度 |  |  |
| 4.5 | 图像处理器内置USB3.0接口，兼容移动硬盘和U盘，可实现超高清图像抓取和超高清影像存储，存储分辨率为4K或1080P可选 |  |  |
| 1.6 | 2倍数字变焦功能 |  |  |
| 1.7 | 帧率60帧/秒或50帧/秒可选，画面流畅，无闪烁及干扰 |  |  |
| 1.8 | 功能菜单支持多种语言，有简体中文，繁体中文，英语 |  |  |
| 1.9 | 未来增加模块后可升级4K荧光或4K3D系统 |  |  |
| - 2 | 内窥镜摄像头 |  |  |
| 2.1 | 摄像头分辨率要达到3840*2160P，逐行扫描，像素≥800万，视频输出分辨率为3840*2160或4096*2160可选 |  |  |
| 2.2 | 摄像头具有≥3个按键，可通过镜头上的调焦环进行调焦，可实现白平衡、亮度调节、录像等功能 |  |  |
| 2.3 | f20定焦镜头或f14-28变焦镜头可选，可通过镜头上的调焦环进行调焦 |  |  |
| 2.4 | 电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备 |  |  |
| 3 | 医用内窥镜冷光源 |  |  |
| 3.1 | 白光照明采用纯白光LED，光谱连续度高，色温4200~6200K |  |  |
| 3.2 | 具有待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命 |  |  |
| 3.3 | 具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源不输出光，避免对人眼的意外损伤 |  |  |
| 3.4 | 电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备 |  |  |
| 3.5 | 纤维导光束：直径≧4.5mm、长度≧300cm |  |  |
| 4 | 医用监视器 |  |  |
| 4.1 | 尺寸规格≥32英寸，分辨率≥3840×2160 |  |  |
| 4.2 | 液晶显示屏/LED背光，亮度1000cd/m2 |  |  |
| 5 | 腹腔内窥镜 |  |  |
| 5.1 | 直径10mm，工作长度 ≥ 320mm，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌 |  |  |
| 5.2 | 330°（或0°视向角，70°视野角 |  |  |
| 5.3 | 景深25-150mm |  |  |
| 5.4 | 与主机光源同一品牌 |  |  |
| 6 | 气腹机 |  |  |
| 6.1 | 与主机光源同品牌 |  |  |
| 6.2 | 大流量供气，最大流量可达40L/min |  |  |
| 6.3 | 具有过压报警及自动排气安全功能 |  |  |
| 6.4 | 具备加温功能，减少内镜起雾现象 |  |  |
| 6.5 | 液晶屏显示，设备运行状态一目了然 |  |  |
| 7 | 专用设备台车 |  |  |
| 7.1 | 活动式万向支臂，高度可调节，360度旋转，可支持安装2个大屏幕显示器，最大承重≤21kg |  |  |
| 7.2 | 抽拉式置物抽屉，抽屉内尺寸：400*390*80MM(长深高) |  |  |
| 7.3 | 载物托架可升降调节高度 |  |  |
| 7.4 | 医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能，可在拥挤的空间移动和固定停留 |  |  |
| 7.5 | 便捷式的后门紧固方式，采用磁性吸附方式闭合紧固后门 |  |  |
| 7.6 | 最大电流10A过载保护式电源插座 |  |  |
| 7.7 | 标配含六孔电源插线板 |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保五年 |  |  |