附件一：
参数要求
	序号
	要求
	响应
	偏离

	品目
	高端彩色多普勒超声诊断仪(全身机)
	
	

	高端彩色多普勒超声诊断仪(全身机)1台
	
	

	一、设备用途
	满足腹部、泌尿科、妇产科、心脏、浅表组织与小器官、外周血管、新生儿等高档彩色多普勒超声诊断仪。
	
	

	二
	主要规格及系统
	
	

	2.1
	主机系统性能：
	
	

	2.1.1
	激活探头接口≧4个
	
	

	2.1.2
	≥21英寸高分辨率显示屏
	
	

	2.1.3
	液晶触摸屏≥12英寸,可与显示器同步显示实时图像
	
	

	2.1.4
	操作面板支持电动调节高度
	
	

	2.1.5
	原始数据储存，可对回放的常规图像进行多种参数调节
	
	

	2.1.6
	全域聚焦，图像区域无聚焦点或聚焦带
	
	

	2.1.7
	智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比
	
	

	2.1.8
	腹部探头二维有效扫描深度≥40cm
	
	

	2.1.9
	成人心脏相控阵探头扫描角度≥80°。
	
	

	2.2
	成像单元
	
	

	2.2.1
	系统支持频率带宽范围1-20MHz
	
	

	2.2.2
	宽频可变频成像技术，灰阶、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调、具体频率数值可显示
	
	

	2.2.3
	支持阵元数: 凸阵≥130；线阵≥130；相控阵≥130
	
	

	2.2.4
	空间复合成像技术；支持所有凸阵、线阵及容积探头
	
	

	2.2.5
	3组织谐波成像,：可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示
	
	

	2.2.6
	组织声束矫正技术 适用于所有凸阵及线阵探头，可显示具体数值
	
	

	2.2.7
	高清放大功能，可对局部图像进行高清放大
	
	

	3
	血流成像技术
	
	

	3.1
	智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，调整频谱取样容积及角度
	
	

	3.2
	超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号
	
	

	3.3
	具备应变式弹性成像技术
	
	

	3.4
	具备甲状腺乳腺工具包
	
	

	3.5
	具备肝衰减成像技术
	
	

	4
	功能应用
	
	

	4.1
	宽景成像扫描角度≧100cm
	
	

	4.2
	智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，调整频谱取样容积及角度
	
	

	4.3
	具备剪切波弹性成像技术，具备质控模式
	
	

	4.4
	具备造影技术，搭载在机一体化分析软件
	
	

	5
	测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）
	
	

	5.1
	一般测量
	
	

	5.2
	妇产科测量，具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值
	
	

	5.3
	心脏功能测量
	
	

	5.4
	多普勒血流测量与分析
	
	

	5.5
	外周血管测量与分析
	
	

	5.6
	盆底功能测量与分析
	
	

	5.7
	血管内中膜自动测量技术
	
	

	6
	图像存储与(电影)回放重现单元
	
	

	6.1
	输入/输出信号：HDMI、USB等
	
	

	6.2
	连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件
	
	

	6.3
	超声图像存档与病案管理系统
	
	

	6.4
	固态硬盘容量≥1TB
	
	

	6.5
	一体化剪帖板：在屏幕上可以存储和回放动态及静态图像，在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统
	
	

	6.6
	超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现，动态图像、静态图像以PC可读格式直接存储于可移动媒介
	
	

	7
	探头配置需求：腹部探头1把，浅表探头1把，血管探头1把，心脏探头1把，腔内探头1把
	
	

	8
	配备中高档便携式彩超1台（探头≥3把）
	
	

	9
	整机质保≥五年（包含便携式彩超）
	
	

	[bookmark: _GoBack]高端彩色多普勒超声诊断仪(全身机)1台
	
	

	一、设备用途
	1、用途：超高端全身彩色多普勒超声诊断系统，主要用于胎儿、腹部、儿科、新生儿头部、小器官、产科、妇科、心脏、经食道、盆腔、血管、成人头部、肌骨和外周血管等临床应用
2、要求：设备必须为各厂家满足全身应用的最高档次机型
	
	

	二、
	主要规格及系统
	
	

	1
	彩色多普勒超声诊断仪包括：
	
	

	1.1
	 ≥23英寸全高清显示器，高动态范围彩色双层液晶显示器， 1920 x 1080 像素高清分辨率。
	
	

	1.2
	 ≥13 英寸液晶触摸屏，1920 x 1080 像素分辨率，可进行高度调整及旋转。
	
	

	1.3
	探头接口选择≥4种，均为致密无针式探头接口、可全部激活相互通用。
	
	

	1.4
	全新声学成像单晶体技术及单晶体矩阵探头技术。
	
	

	2
	先进的成像技术
	
	

	2.1
	具备穿刺增强功能：具备穿刺针增强功能，单独开关启动或关闭穿刺增强功能。
	
	

	2.2
	超声造影成像技术
	
	

	2.3
	具备二维剪切波弹性成像技术
	
	

	3
	测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)
	
	

	3.1
	一般测量：距离、面积、周长等。
	
	

	3.2 
	 妇科测量和计算。
	
	

	3.3
	产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数等。4.3.4泌尿科测量和计算。
	
	

	3.4
	多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)，客户可自定义。
	
	

	3.5
	自动血管内中膜测量，为临床医生提供自动的颈动脉内膜-中膜厚度测量，作为与患者沟通其心血管系统的相对状态的工具，快速自动化测量，简易操作。
	
	

	3.6
	心脏功能及外周血管测量和计算，支持B型360°心功能测量，二维模式下任意描记心功能测量。
	
	

	4
	二维灰阶成像单元
	
	

	4.1
	可视动态范围：10-80 dB，步进为1
	
	

	4.2
	线阵探头声束偏转：-20°- +20°。
	
	

	5
	 彩色多普勒成像单元
	
	

	5.1
	显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示和方差显示。
	
	

	5.2
	彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI）。
	
	

	5.3
	能量图≥3种，支持自动变频模式。
	
	

	5.4
	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -20°- +20°
	
	

	6
	4频谱多普勒成像单元
	
	

	6.1
	频谱多普勒：可选中心频率≥3个。
	
	

	6.2
	显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW、B/CDE/PW、B/CDV/CW 。4.6.3频谱多普勒取样容积：0.5mm -20mm，多级可调。
	
	

	7
	 图像存储、(电影)回放重现及病案管理单元
	
	

	7.1
	具备超声图像存储、(电影)回放重现及病案管理单元图像存档与病案管理系统，具备内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像可以AVI、JPG等。PC通用格式直接储存。
	
	

	8
	配置需求：腹部探头1把，浅表探头1把，血管探头1把，心脏探头1把，腔内探头1把
	
	

	9
	配备中高档便携式彩超1台（探头≥3把）
	
	

	10
	整机质保≥五年（包含便携式彩超）
	
	



