- 附件一：

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 高端心脏彩色多普勒超声诊断仪 |  |  |
| 高端心脏彩色多普勒超声诊断仪1台 |  |  |  |
| 一、设备用途 | 使用于成人心脏临床诊断应用，覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科等检查。 |  |  |
| 二 | 主要规格及系统 |  |  |
| 2.1 | 高端心脏彩色多普勒超声波诊断仪。 |  |  |
| 2.1.1 | 高分辨率显示器≥21.0英寸，分辨率≥1920×1080。 |  |  |
| 2.1.2 | 触摸屏≥10.0英寸彩色触摸屏，支持滑动操作。探头接口：激活探头接口数≥4个。 |  |  |
| 2.1.3 | 二维灰阶成像模式。 |  |  |
| 2.1.4 | 空间复合成像技术。 |  |  |
| 2.1.5 | 彩色血流成像模式：包括能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式等多种模式。 |  |  |
| 2.1.6 | 频谱多普勒显示单元及分析系统：包括PW、CW、HPRF、LPRF等多种模式。 |  |  |
| 2.1.7 | 心脏频谱自动测量。 |  |  |
| 2.1.8 | 组织多普勒同步化显像。 |  |  |
| 2.1.9 | 超声造影成像单元：支持左心室造影、血管/腹部造影、心肌灌注造影成像等。 |  |  |
| 2.2 | 测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒模式）。 |  |  |
| 2.2.1 | 一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等。 |  |  |
| 2.2.2 | 心脏功能测量与分析：具备直线解剖M型，支持成人、小儿及新生儿心脏探头等。 |  |  |
| 2.2.3 | 产科测量软件包：包含胎儿生长分析数据与图表，胎儿生长发育曲线显示，支持多胞胎对比。 |  |  |
| 2.2.4 | 血流测量与分析：频谱多普勒实时自动包络。 |  |  |
| 2.2.5 | 支持二维斑点追踪技术。 |  |  |
| 2.3 | 图像存储与（电影）回放重现单元。 |  |  |
| 2.4 | 参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发。 |  |  |
| 2.5 | 输入/输出信号:输入：ECG, USB、VGA，输出：DVI-D，音频，USB。 |  |  |
| 2.6 | 内置图像管理系统：内置SSD硬盘存储≥1TB。 |  |  |
| 2.7 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0接口部件，支持高清DICOM传输，支持局域网/PACS/HIS，支持DICOM打印等。 |  |  |
| 3.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪通用功能： |  |  |
| 3.2 | 探头规格： |  |  |
| 3.2.1 | 频率：所配探头均为宽频带多点变频探头，频率范围1-12.0MHz，中心频率可选择≥3种。 |  |  |
| 3.2.2 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频。 |  |  |
| 3.2.3 | 类型：可支持心脏矩阵探头，相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、经食道及术中探头。 |  |  |
| 3.2.4 | B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD，线阵B/PWD，凸阵B/PWD。 |  |  |
| 3.2.5 | 腹部探头扫描深度≥40cm |  |  |
| 3.3 | 成像基本参数; |  |  |
| 3.3.1 | 成像成人相控阵心脏探头可实现心尖宽视野显示，有效显示视野≥80度 |  |  |
| 3.3.2 | 二维灰阶成像≥256灰阶。 |  |  |
| 3.3.3 | 支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频。 |  |  |
| 3.3.4 | 回放重现。 |  |  |
| 3.3.5 | 增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节。 |  |  |
| 3.4 | 频谱多普勒成像参数 |  |  |
| 3.4.1 | 方式：PWD, HPRF，LPRF，CWD。 |  |  |
| 3.4.2 | 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D。 |  |  |
| 3.4.3 | 电影回放：≥40秒。 |  |  |
| 3.4.4 | 零位移动：≥6级。 |  |  |
| 3.4.5 | 取样宽度及位置范围：宽度1-15mm；分级可调。取样深度位置可全深度范围调节。 |  |  |
| 3.4.6 | 频谱自动包络并完成测量，参数可自定义。 |  |  |
| 3.5 | 彩色多普勒成像参数 |  |  |
| 3.5.1 | 显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示。 |  |  |
| 3.5.2 | 实时二同步/三同步显示。 |  |  |
| 3.5.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -20°-+20°。 |  |  |
| 3.5.4 | 显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比。 |  |  |
| 3.6 | 超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调。 |  |  |
| 4 | 探头配置：腹部探头1把、浅表探头一把、血管探头1把、心脏探头一把、腔内探头1把 |  |  |
| 5 | 配备中高档便携式彩超1台（探头≥3把） |  |  |
| 6 | 整机质保≥五年（包含便携式彩超） |  |  |
| 高端心脏彩色多普勒超声诊断仪1台 |  |  |  |
| 一、设备用途 | 用于腹部、成人心脏、泌尿、妇科、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、等方面的临床诊断工作； |  |  |
| 二、 | 主机成像系统 |  |  |
| 2.1 | - 显示器≥21英寸.分辨率1920×1080； |  |  |
| 2.2 | - 触摸屏≥12英，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数； |  |  |
| 2.3 | - 通用探头接口≥4个； |  |  |
| 2.4 | - 解剖M型技术,支持所有探头； |  |  |
| 2.5 | - 动态范围≥280dB； |  |  |
| 2.6 | - 数字化通道≥400万； |  |  |
| 2.7 | - 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像； |  |  |
| 2.8 | - 空间复合成像技术，支持所有凸阵和线阵成像探头； |  |  |
| 2.9 | - 内有一体化超声工作站。 |  |  |
| 3 | - 先进成像技术： |  |  |
| 3.1 | - 具备全屏高清放大功能； |  |  |
| 3.2 | - 超声声速自动校正技术； |  |  |
| 3.3 | - 应变弹性成像技术； |  |  |
| 3.4 | - 实时剪切波弹性成像技术； |  |  |
| 3.5 | - 微视血流成像技术； |  |  |
| 3.6 | - 自动心肌应变定量； |  |  |
| 3.7 | - 自动心功能定量。 |  |  |
| 4 | - 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |  |  |
| 4.1 | - 一般测量：距离、面积、周长等； |  |  |
| 4.2 | - 外周血管测量和计算功能； |  |  |
| 4.3 | - 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); |  |  |
| 4.4 | - 心脏功能测量。 |  |  |
| 5 | - 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元： |  |  |
| 5.1 | - 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； |  |  |
| 5.2 | - 硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储； |  |  |
| 5.3 | - 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 |  |  |
| 6 | - 系统通用功能： |  |  |
| 6.1 | - 扫描深度≥40cm； |  |  |
| 6.2 | - TGC时间增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥4段； |  |  |
| 6.3 | - 最大测量速度：PWD血流速度：≥8.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度25.0m/s； |  |  |
| 6.4 | - 最低测量速度：≤1mm/s (非噪音信号)； |  |  |
| 6.5 | - 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至15mm多级可调； |  |  |
| 6.6 | - 零位移动： 7 级。 |  |  |
| 7 | - 注册证管理类别为第三类注册，符合医疗器械分类目录的第三类要求。 |  |  |
| 8 | - 探头配置：腹部探头、心脏探头、浅表探头、血管探头、腔内探头、经食道探头各一把。 |  |  |
| 9 | 配备中高档便携式彩超1台（探头≥3把） |  |  |
| 10 | 整机质保≥五年（包含便携式彩超） |  |  |